## Sheet1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ на обособената позиция/но-менклатура | Наименования на медицинските изделията и принадлежности по смисъла на ЗМИ и минимални задължителни технически изисквания към тях | Мярка | Прогнозно количество за срок от 12 месеца, съгласно посочената мярка в колона №3
1 | 2 | 3 | 4
I. | Доставки на медицинско изделие и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки
1 | Активно имплантируемо медицинско изделие и принадлежности за лявокамерна механична циркулационна поддръжка | пациент | 10
Да е окомплектовано със следните изделия и съответния им брой за десет пациента:
1. Помпа с аксиален кръвоток, отговаряща на следните изисквания:
Да бъде имплантируема в гръдната кухина на пациента
Да осигурява адекватен кръвоток за пациенти с различно тегло и височина
Да осигурява поток не по-малко от 9 l/min
Флексабилна входяща и изходяща канюла, непозволяваща дислокация на помпата
Имплантируемите компоненти на системата да не изискват регулярна калибрация
Помпата да бъде комплектована в стерилен сет с изходяща и входяща канюла, апикален нож, апикален шевен пръстен, перфоратор, протектор за връзки, системен контролер и комплект принадлежности за носене
2. Устройства към системата:
| 2.1. Захранващ модул 14 V с пациентски кабел | брой | 2
| 2.2. Комплект от 4 акумулаторни литиево-йонни батерии 14 V | брой | 4
| 2.3. Кит за прикачване на батерии | брой | 4
| 2.4. Устройство за зареждане на батериите | брой | 4
3. Аксесоари към системата:
| 3.1. Пациентски кабел на захранващия модул - част от захранващия модул | брой | 2
| 3.2. Кабел за данни за системния монитор - част от системния монитор | брой | 2
| 3.3. Комплект принадлежности за носене | брой | 2
| 3.4. Закрепващ колан | брой | 2
| 3.5. Измиващ пациентен кит за баня | брой | 2
| 3.6. Жилетка с калъфи за батерии | брой | 2
3.7 За болницата
| 3.7.1 Системен монитор | брой | 2
| 3.7.2 Проходник | брой | 2
| 3.7.3 Хирургичен оразмерител | брой | 2
Съгласувал:
проф. Димитър Петков