## Sheet1
Приложение №1 към Образец - А
№ на обособената позиция/ номенклатура | Наименования на медицинските изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ и минимални задължителни технически изисквания към тях | Производи- тел на медицинс-кото изделие или принад--лежност и държава на производст-во /попълва се за номенклату-ра и единици към номенкла-турата/ | Упълномощен представител по см. на чл.10, ал. 2 от ЗМИ и неговото седалище, в случаите когато е приложимо /попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата в случаите на приложимост/ | Данни за вносителя на медицин-ското изделие или принад-лежност по см. на §1, т. 4 от ЗМИ, в случаите когато участникът не е вносител /попълва се за номенклату-ра и единици към номенк-латурата/ | Идентификационен № и дата на ЕС сертификата за оценка на съответсвието , когато в оценката на МИ или принадлежност е участвал нотифициран орган /попълва се за номенклату-ра и единици към номенкла-турата/ | Идентификационен № и дата на Декларацията за съответствие на МИ или принадлежност /попълва се за номенклату-ра и единици към номенк-латурата/ | Медицин-ското изделие е от клас I; IIa; IIb; III или принад-лежност по см. на ЗМИ /попълва се за номенклату-ра и единици към номенклату-рата/ | Търговско наимено-вание /попълва се за номенклату-ра и единици към номенклату-рата/ | Каталожен номер /попълва се за номенклату-ра и единици към номенклату-рата/ | Описание на медицинското изделие или принадлежност /попълва се за номенклатура и единици към номенклату-рата/ | Количество и/или брой в оферираната опаковка /попълва се за номенклату-ра и единици към номенклату-рата/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | “Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“ и „Клиника по съдова хирургия и ангиология“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки
1 | Радиални интродюсери и сетове. Интродюсер -сет, съдържащ интродюсери, атравматични, с М-coat хидрофилно покритие, специално за радиален достъп, интродюсер с хемостатична клапа, с cross-cut дизайн, екстра тънка, рентгенопозитивна стена, с цветен код и цифрова индикация за френчовете, атравматичен дилататор с "щтракваща" конектор-система, водачи с хидрофилно-нитинолово покритие, прави и J-ТИП. Съвместими с 0, 0.018", 0.021", 0.025" водачи, с диаметри 5 и 6 Fr
2 | Феморални интродюсери и сетове от 4 до 9 FR. Интродюсер -сет, съдържащ интродюсери, атравматични, за феморален достъп, интродюсер с хемостатична клапа, атравматичен дилататор с "щтракваща" конектор-система. Съвместими с 0.021" до 0.038" водачи, с диаметри 4, 5, 6, .7, .8, и 9 Fr
3 | Интродюсери със специално предназначение. Специален интродюсер Гайд - хибрид между водещ катетър и интродюсер; хибридна оплетка-от неръждаема стомана; найлоново покритие; рентгенопозитивен връх; 7 FR-0.78"; 8 FR-0.88"; 9 FR-0.98; дължина до 90 СМ.
4 | Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология за контралатерален достъп; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Вътрешен диаметър инч/mm: 5.5 - .081/2.06; 6.0 -.087/2.21; 7.0 - .100/2.54; 8.0-.113/2.87; Дължина на дилататор: 47cm. Конфигурация на върха: 180° кривка.
5 | Интродюсер с намотка тип серпентина и флексорна технология. Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх. Интродюсер: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0Fr; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; 7Fr - .100/2.54; 8Fr - .113/2.87; 9Fr - .126/3.20. Дължина: 55/70/90см; Дължина на дилататор: 56.3/71.3/91.3cm. Съвместим с водач: .035"/.038".
6 | Introducer Sheath -4F,5F,6F; 0.035”, 45cm-прав и контралатерален; 100 см-прав Материал: неръждаема стомана и полимер Шафт:подсилен със стоманени нишки Рентген-позитивен маркер
7 | Интродюсер сет с хидрофилно покритие- М коут дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7,8,9,10,11 F; дължина 100, мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,025" 0.035",0.038" водач
8 | Интродюсер сет с хидрофилно покритие-М-коут дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7,F; дължина 70мм,100 мм, 160мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0,018" 0.021",0.025" водач
9 | Интродюсер сет за радиален достъп с външен диаметър 5Ф /2.46мм/ и вътрешен диаметър 6Ф/2.22мм/ за минимална инвазивност и AD Hock коронарна ангиопластика, хидрофилно покритие-М-коут , скосен връх на дилататора; размер 6,F; дължина 100 мм, 160мм "cross-cut"силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0.021",0.025" водач/дилататор с метална или Сърфло тип игла.
10 | Въвеждащ катетър Всички размери и видове - 5F, 6F, 7F, 8F с вътрешен диаметър: 5F - 0.058", 6F - 0.071", 7F - 0.082", 8F - 0.091"; отличен торк контрол и опора, мек атравматичен връх и хидрофилно покритие. За – RCA, LAD, LCX или bypass
11 | Въвеждащи катетри с вътрешен диаметър: 5F, 6F и 7F. Биосъвместима полимерна тръба, завършваща с мек връх и подсилена с вътрешна оплетка. Външна обвивка за подобряване биосъвместимостта и избягване от търкания. Висока рентгенова видимост. Висока стабилност при входа на коронарната артерия. Лимит на налягането > 600PSI. Дължина - 100cm.
12 | Вена Кава филтър сет. Премонтиран филтър интродюсер, система с коаксиален интродюсер, хидрофилен дилататор и трипътно кранче. Възможност за изтеглянe на филтъра през феморален/югуларен достъп. Коничен дизайн с 12 жички. Максимален диаметър на филтъра – 30мм. Дължина на филтъра – 48мм. 7.0F интродюсер с рентгеноконтрастен връх. Дезиле – 8.5F и дължина – 65см.
13 | Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна технология. Дължини: 7cm - 6Fr, 13cm - 5/6/7Fr, 23cm - 5/6/7Fr. Съвместим с водач .018" и дължина на дилататор съответно: 13/19/29cm; дължина на игла: 7cm, дължина на нитинолов водач: 25/40/80cm
14 | Сет за радиален достъп с хидрофилно покритие и флексорна технология. Размер: 4Fr - вътрешен диаметър .059"/1.5mm; 5Fr - вътрешен диаметър .074"/1.9mm; 6Fr - вътрешен диаметър .087"/2.2mm; 7Fr - вътрешен диаметър .100"/2.5mm.Дължини: 7cm - 4/5/6Fr, 13cm - 4/5/6/7Fr, 23cm - 4/5/6/7Fr. Съвместим с водач .018"; размер/дължина на игла: 21G/4cm или 2.5cm.
15 | Система - интродюсер и селективен катетър за достъп до каротидната артерия. Интродюсер: мек и атравматичен връх и AQ хидрофилно покритие. Намотка тип серпентина и флексорна технология с наличие на дистален рентгеноконтрастен банд. Дължина на дезиле: 90см; дължина на дилататор: 102cm. Съвместим с водач .038". Интродюсер: 5.0/6.0Fr. Селективен катетър: 5.0/6.0Fr, съвместим с .035" водач и дължина 125cm. Конфигурации на връх: H1/JB1/VTJ/SIM2/JB2.
16 | Микропунктурен интродюсер сет. Gage на иглата – 21, дължина на иглата – 7см. Диаметър на водача – .018inch. Външна дължина на катетъра – не по-малко от 10см. Външен размер на катетъра – 4.0F и 5.0F. Водачи от неръждаема стомана и нитинол с дължина от 40 до 60 см.
17 | Сет за ретрограден достъп през Педис Дорсалис. Специален интродюсер с клапа Check-Flo; външен диаметър: 4Fr, вътрешен диаметър: 2.9Fr, дължина: 7cm; съвместим с водач .018"; дължина на водач: 40cm; игла: 21G/4cm.
18 | Инфузионен водач, 0,035''; дължина 145/175cm; дължина на инфузионния участък 6/9/12cm; със спирално разположени отвори
19 | Диагностични водачи 0.035-38", с минимална дължина 150 и максимална 260 см., прави, J-тип, тефлоново покритие
20 | Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 или 300см с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat", J - 1.5mm typ, за реканализация на периферна васкулатура
21 | Диагностичен катетър Всички размери и видове – Judkins;Willams Sones;Gamal Amplatz; Multi Purpose; Radial; Bypass; Pigtail; 4F, 5F, 6F с вътрешен диаметър: 4F - 0.042", 5F - 0.050", 6F - 0.057". Висока флексабилност,отличен торк контрол и мек атравматичен връх.
22 | Диагностичен водач PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие, лесно оформяне с пръсти и J-Памет
23 | Диагностични водачи PTFE покритие, лесно оформяне с пръсти и J-Памет
24 | Водач за електрически мепинг и пейсинг 175 см., 0.0014", от неръждаема стомана с койл от платина и тунгстен, с покритие от тефлон
25 | Водачи 0.018" (0.46 mm); Проектирани да осигуряват отлично изпълнение при остроъгълни съдове и други периферни интервенции; Дължина на водача в см – 130, 145, 190, 300; диаметър в мм – 0.46; Върхове – заострени дълги и къси; J форма и прави и приспособяващи се;
26 | Периферен водач (0,014 " ) със сърцевина от стомана с отличен контрол на въртенето,Дисталната част - 17,78 см е с нитинолова обвивка с микро-срезове ; тежест на върха - 1,3 г ; Дължина на върха 2 см; прав или ангулиран, с дължина 185 и 300 см; Предназначен за навигация през усложнена анатомия, за достъп на трудни дистални периферни съдове;
27 | Периферени водачи с диаметър 0,014 “ 0.014" (0.36 mm); Предназначен за диагностика и интервенционални интраваскуларни процедури, включително бъбречна интервенция; съчетава точност, сила и баланс; с участието на рентгеноконтрацтни дистални маркери. Дължина на водача в см – 130, 190, 300; диаметър в мм – 0.36; Върхове – заострени дълги, къси и екстра дълги; J форма и прави
28 | Периферен водач (0,014 " ) със сърцевина от сцитаниум с хидрофилно покритие; Типа на върха покрит с полимер е прав и ангулиран, дълъг - 6 г тежест и къс - 3 г тежест; 2 см рентгенокотрастен въх; Дължина на водача в см: 182, 300. Много подходящ за процедури на подколенните съдове, за преминаване на стенотични лезии
29 | Коронарен и периферен водач; материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина конструкция: shaping ribbon дължина на намотките:3сm;4,5сm за модел ExtraSupport маркери: 92 и 102сm дължина:190cm /удължаване до 340сm/ твърдост на върха:High Flexible; Flexible;Medium Опора: standart & Extrasupport покритие:дистални 12 см хидрофилно; 18см хидрофобно в средната част шафт- тефлон покритие
30 | Коронарен и периферен водач; материал:хром-никел в дисталното ядро ; неръждаема стомана проксимално ; дистално рентген-позитивни намотки от платина конструкция: shaping ribbon дължина на намотките:3сm; 4,5сm за модел ExtraSupport маркери: 92 и102сm дължина:190cm /удължаване до 340сm/ твърдост на върха: High Flexible; Flexible; Medium Опора: standart &Extrasupport покритие:дистални 30 сm хидрофобно;шафт- тефлон
31 | Периферен водач (0,018 " ) със сърцевина от сцитаниум с хидрофилно покритие предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии; Покрит с полимер прав връх и върхове осигуряващи натоварване съответно: къс заострен ( 8 см ) - 6 г и дълъг (12 см) заострен - 8 г Дължини в см: 110;150;200 и 300 см; Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии.
32 | Периферен водач (0,018 " и 0,014 ") със сърцевина от стомана с хидрофилно покритие предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии; Покрит с полимер прав връх и върхове осигуряващи натоварване съответно: 12,18,25 и 30 г; Дължини в см: 195 и 300 см; Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии.
33 | Периферен водач (0,018 " ) с иновативна комбинация от заострена нитинолова сърцевина, с едно парче полиуретанова изолация и ултра хлъзгаво хидрофилно покритие; Дължина 150 и 180 см; Прави и ангулиран връх осигуряващ натоварване от 8 г'
34 | Периферен водач (0,035 " ) с ултра гладко PTFE (тефлон) покритие от неръждаема стомана, Предназначен за достъп при диагностика и интервенционални процедури. Твърдо ядро (Fixed core) – дължина от 40,80,100,125,150,180,260 см; диаметър от ( 0,018 ",0,025 ",0,028",0,032",0,035 " и 0,038 " ) с прав връх и J тип ( 3см ) Диамеър в мм от 0.457; 0.635; ;0,711; 0,813; 0.889; 0.965; дължина от 40,80,100,125,150,180,260 см; Тип J гъвкав ( 3см гъвкавост) – диаметър в мм от 0.889; 0.635; 0.813; 0.965; дължина в см от 40, 80,100, 125, 150, 180, 260. Подвижно ядро - с прав връх и J тип; С раздвоен край – диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; вариант Прав и Тип J; Модел Newton - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав Модел тип New Bentson - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав; Модел тип Heavy Duty Fixed Core – тефлоново покритие; в мм диаметър 0.889; дължина в см – 150; Модел тип Rosen Heavy Duty - диаметър в мм 0.889; дължина в см – 150; гъвкав
35 | Периферен водач (0,035 " ;0,038 ") с иновативна комбинация от заострена нитинолова сърцевина, с едно парче полиуретанова изолация и ултра хлъзгаво хидрофилно покритие; Форма на върха - прав, ангулиран и " j "; Дължини 80,150, 180 и 260; Видове водачи стандартен, стандартен с дълъг ( 8 см ) връх; стиф със дълъг връх ( 5 см ) ; j тип (3 см ) и стиф ( 3 см );
36 | Хидрофилен водач с мек връх, дебелина 0,021 - 0.35" с минимална дължина 180 см. и максимална - 260 см., прав и J-тип, хидрофилно покритие
37 | Диагностични водачи 0.011-0.016-0.041-0.018-0.046/ 180cm с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat", Ro-контрастен със златен маркер на върха
38 | Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 или 300см с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat", J - 1.5mm typ, за реканализация на периферна васкулатура
39 | Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/ до 180cm с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat"
40 | Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/ 220-260см с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat"
41 | Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 или 300см с конструция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "М coat", J - 1.5mm typ, за реканализация на периферна васкулатура
42 | Хидрофилен периферен водач с нитинолова сърцевина, кинк-резистентен; 0,018'' и 0,035''; дължина 150, 180 и 260 см; вида на тялото стандартно или твърдо; без или с 45⁰ ангулация на върха
43 | Периферен водач с нитинолова сърцевина, силиконово покритие, койл със златно покритие, с включен торкер за 0,014'' и 0,018''; Размери: 0,014'', 0,018'', 0,025'' и 0,035''; ралична дължина 80/180/260/300/400см; без или с 15⁰/45⁰ ангулация на върха; вариации на върха: Int, Flop, Std
44 | Нова генерация 0.14" хибридни водачи с двойна метал технология, комбинираща предимствата на неръждаемата стомана - добра въртеливост и опора; и нитинола - флексибилност и устойчивост. Хидрофобно покритие на часта от неръждаема стомана и хидрофилно в дисталната част. Рентгено позитивно полимерно покритие за по-лесно преминаване и визуализация. Два вида връх по твърдост - 2.8 гр. и 3.5 гр. Супер еластичен преформиращ се връх, 3 см. рентгено позитивни платинени коилове. Дължина на водача 190 см. и 300 см.
45 | Хидрофилен периферен водач с нитинолова сърцевина, кинк-резистентен; 0,018'' и 0,035''; дължина 150, 180 и 260 см; вида на тялото стандартно или твърдо; без или с 45⁰ ангулация на върха
46 | PTA водач; хибридно "extra stiff"нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE покритие /155-235 см/, съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално, позволяващо "2 jobs with one wire": преминава през лезията и подсигурява доставката на интервенционалната система /стент-балон катетър/ без смяна на водач, намалени: риск, процедурно и флуороскопско време. М-хидрофилно покритие на дисталните 25см, покрити допърнително със железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност, дължини 180/260 см за 0,035" и 180/300 см за /0.014"/0.018"/ за феморопоплитеален и под-коляно сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45°
47 | PTCA водач, 0.014''към 0.010''; 190 и 300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии; цялостна конструкция на ядрото ; рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 1,7 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта.
48 | PTCA водач 0.010“ за радиален достъп 3 см койлове от платинена сплав, ядро от една част което предава въртенето по централната ос. Хидрофилно покритие Прав и J тип, дължина 195 см, EXTRA FLOPPY, FLOPPY, INTERMEDIATE, STANDARD
49 | PTCA водач, 0.014'', 180/300cm; прав / J връх; добра shape памет; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.7G, дължина на пружината - 28cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта
50 | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта
51 | PTCA водач, 0.014''; 180/300cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3cm, натоварване на върха - 0.8G, дължина на пружината - 12cm; полимерен хидрофилен ръкав - 20cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта
52 | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 1G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта
53 | PTCA водач, 0.014''към 0.009''; 190/300cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16cm, натоварване на върха - 0.6G, дължина на пружината - 16cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шафта
54 | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Elastinite хидрофилно покритие Turbocoat, рентгенопозитивен интермедиерен полимерен сегмент, наличие на спираловиден сегмент и PTFE покритие. shaping ribbon дизайн на върха; материал - Durasteel дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 1,5mm маркер(златен).
55 | Водач - PTCA, 0.014 J и прав връх, дистална сърцевина - Duraseel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгеновопозитивеноплетен сегмент - 30 мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене - responsease технология, три различни степени на опора.
56 | Водач - PTCA, 0.014"; 190/300 cm; J и прав дистална сърцевина - Durasteel, PTFE покритие, 28.5 см хидрофилно покритие, core - to -tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен сегмент 30мм, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, дистални 1,5 см от върха без покритие за повече тактилност, три различни степени на опора.
57 | Периферен водач .018" с мек, атравматичен връх с възможност за преформиране. Изработен е от рентгенопозитивни платинени мнамотки. •MICROGLIDE покритие за намаляване на съпротивлението. •Проксимални маркери за определяне мястото на водача спрямо интрадюсера. •Дължина на водача -190 и 300см. прав и J връх •Дължина на рентгенопозитивния връх - 5 см.
58 | Периферен водач 0,035" •Дисталните 17 см. са оформени в постепенно заострен връх с ядро от 0,035" •MICROGLIDE силиконово покритие за намаляване на фрикцията • Дължини 145см,190см и 300см само с прав връх •Атравматичен връх с възможност за преформиране
59 | Фамилия периферен водач за хронични оклузии /СТО/. Диаметър -014", дурастил материал.Хидрофилно дистално покритие и хидрфобно - проксимално, Core - to -tip дизайн с 5мм. Койлове на върха.3 см. рентгенопозитивни койлове. Диаметър на върха за различните видове - 0.12" и 0.009", твърдост на върха - 4.8, 9.7, 13гр.. Дължина - 190см.,300 см. прав връх
60 | Периферен водач CORE-TO-TIP дизайн •мек, атравматичен връх с възможност за преформиране •PTFE покритие на шафта до дисталните 7 см. •MICROGLIDE покритие •ШАФТ от неръждаема стомана • два варианта - 5 и 10 см. дължина на средния сегмент • Дължина на водача -130,190 и 300СМ
61 | Фамилия периферени водачи .018", за SFA & BTK. Материал - неръждаема стомана,Core - to -tip дизайн. 1.Workhorse GW с голям съпорт на тялото, мек връх и полимерно покритие. 8мм. Хидрофилно покритие, 3 см ренгенопозитивни намотки на върха, диаметър на върха - 0.018", сила на проникване - 17 ; 2. водач за извити съдове, калцифицирани и трудни за преминаване стенози с флексибилно тяло и по-твърд връх, 35см хидрофилно полимерно покритие,3 см. рентгенопозитивен връх.Преформиране на върха, сила на проникване - 52; 3. водач, подходящ при хронични, стенотични лезии, с подпомагащо тяло и твърд заострен връх. 33 см. хидрофилно покритие, 10 см. рентгенопозитивни койлове на върха, сила на проникване 30г.
62 | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие интермедиерен полимерен сегмент наличие на спираловиден сегмент, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер
63 | Водач - PTCA, 0.014''; 190 cm. дистална сърцевина - неръждаема стомана хидрофобно покритие Microglide; наличие на спираловиден сегмент; shaping ribbon дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен сегмент - 20mm
64 | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Durasteel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, различни степени на твърдост на върха
65 | Периферен водач. Диаметър на водача: 018” Дължина на водача: 195см и 300см Ядро:неръждаема стомана Външна намотка: 6см неръждаема стомана Вътрешна намотка:2 см платина/волфрам Твърдост на върха:Medium и Stiff
66 | Водач - PTCA Конструкция :“Core to tip” технология на изграждане на върха.Изтъняване на върха от 0.014 до 0.010, в последните 3 см на дисталната му част. Дължина на спираловидния сегмент на върха – 12см, като при най резистентните модификация липса на междинен спираловиден елемент.Вариабилен диаметър на дисталната част на сърцевината – от 0.0028 до 0.0040’’. Покритие: Хидрофилно покритие на см от дисталната част.PTFA покритие на проксималната част.Размери :Диаметър 0.014.Дължина на водача 185/300 см.
67 | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Elastinite хидрофилно покритие Turbocoat рентгенопозитивен интермедиерен полимерен сегмент наличие на спираловиден сегмент и PTFE покритие. shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 1,5mm маркер(златен).
68 | Водач - PTCA, 0.014''; 190/300 cm; прав връх с възможност за отлично задържане на формата на върха дистална сърцевина - Nitinol ( Elastinite) наличие на спираловиден сегмент с хидрофилно покритие Тurbocoat core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm.; наличие на допълнителен дистален маркер(златен) на 4.5см от върха 1.5см без покритие намотки при върха за прецизна обратна връзка параболична responsease технология на прехода за гладко преминаване и 1:1 въртене; хидрофобно покритие Smoothglide в проксималната част наличие на жълт идентификатор на проксималният край на водача
69 | 0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкциата-силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край,дистален shape- нитинолова спирала с платинена върхова част, 40см M-coat дистално хидрофилно покритие, Дължина на водача - 180 см, Тежест - Floppy - 1.0g, Intermediate-3.6g, Hypercoat - 1.0g, Extra floppy - 0.6g
70 | Коронарен дилатационен водач с диаметър 0,014 “, хидрофилно покритие; дистален нитинолов сегмент; феморален и брахиален проксимален маркер; полимерен връх ,лесен за оформяне; прав и "J" тип; висока флексибилност; подобрен контрол на усукването; дължини - 185/300см; по-голяма опора ; висок контрол на провеждане
71 | Инфузионен катетър с Cragg-микроклапа; диаметър 4/5 F, дължина на катетъра 40/65/100/135cm; дължина на инфузионния участък 5/10/20cm за 4F и 5/10/20/30/40/50cm за 5F; съвместими с водач 0,035''(4F) и 0,038''(5F); рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък
72 | Периферен инфузионен катетър с конусовиден връх; диаметър 2,9F, дължина на катетъра 150/180cm; дължина на инфузионния участък 5/10; съвместим с водач 0,018''; рентгенопозитивни маркери в проксималната и дисталната част на инфузионния участък
73 | Биполярен пейсиращ катетър - с / без балон. Размер: 5F; Дължина на катетър: 110cm; Широчина на електрод: 3mm; Капацитет на раздут балон: 1cc с максимален диаметър: 9mm. Разстояние между електрод: 10mm.
74 | 6 и 7 F Аспирационен катетър сет съдържащ: твърд водач, аспирационна линия, спринцовка 60 мл. и 2 бр. филтър кошница. Mаркери на 3 мм. от дисталния връх, аспирационен лумен- елиптична форма; 0.14” водач;RX
75 | Аспирационен катетър; 6F и 7F Използваема дължина:145cm Проксимален шафт: PEEK Дистален шафт: SCP(Semi Cristaline Polimer) Покритие:дистални 25 см –хидрофилно Дистален маркер:Платина-иридий, на 3 мм от върха Минимален вътрешен диаметър на водещия катетър: за 6F 0.071” (1.80 mm) и за 7F 0.081” (2.06 mm) Външен диаметър (дистален/среден/проксимален): за 6F 0.067’’ / 0.067” / 0.051” и за 7F 0.078’’/0.078”/0.063” Аспирационна спринцовка: 60 мл със заключване
76 | Тромб-аспирационен катетър сет 6F. Водач 0.014". Ø на шафта: дистално - 1.37 mm, проксимално - 1.42 mm. С допълнителен водач за по-добро и контролирано въвеждане при извити съдове. Гъвкав мек катетър. Хидрофилно покритие на дисталния шафт 310 mm (12.20") за лесна навигация. Широк лумен за по-добра тромб-аспирация. Дължина на аспирационния отвор - 4.8 mm. Ефективна дължина на катетъра - 1365 mm. Къс връх за допълнителна протекция по време на аспирация. Rx сегмент са дължина 30 mm. Rö-позитивен маркер. 300 mm подсилен проксимален край на катетъра. ID на водещия катетър - 1.78 mm (0.070"). Комплект: спринцовка от polycarbonate със заключваща система, 30 ml - 2 броя; удължител със стоп-кранче - 1 брой; цедка с филтър 40 µm - 1 брой.
77 | Коронарен микро-водещ катетър за хронични оклузии и максимално дистални лезии , SS braid технология осигуряваща изключителна устойчивост, хидрофилен M-coat/без проксималните 60 см/ дължина 130 или 150 см см, ултра нисък дистален профил 1,8F, проксимален профил-2.6F,златен маркер на 0,7мм от върха
78 | Ниско профилен катетър,съвместим с 6F, 7F и 8F интродюсер, профил на преминаване от 1,9mm до 2,7mm, работна дължина от 110cm до136cm, ефективна дължина от 104cm до 132cm, дължина на върха от 2,2cm до 9,0cm, максимална дължина на рязане от 10мм до 55мм + режещ маханизъм
79 | Водещи катетри със специално приложение при бифуркационна техника и „kissing balloons” 6F - .072", - . Вътрешно покритие на катетъра с PTFE (polytetrafluoroethylene) и хибридна оплетка от плоски и кръгли 16 нишки от неръждаема стомана. Водещи катетри с мулти-сегментен дизайн. мек атравматичен рентгено позитивен връх в самия край в жълт цвят с дължина 0,51см., 0,76 см. коаксиален сегмент за канюлация, 13,97 см. устойчив на пречупване сегмент, 7,62 см. Флексибилен сегмент и сегмент за 1:1 предаване на въртенето; външно покритие – найлон със син цвят;
80 | Водещи катетри с мулти-сегментен дизайн. А-травматичен рентгенопозитивен връх в самия край. Коаксиален сегмент за канюлация, устойчив на пречупване сегмент и сегмент за 1:1 предаване на въртенето. Вътрешно покритие на катетъра с PTFE /polytetrafluoroethylene/ и оплетка от плоски и кръгли 16 нишки от неръждаема стомана. 5 F-.056'', 6 F-.070'', 7 F-.078'', 8 F-.088'', външно покритие - найлон със син цвят; Възможност за избор на две дължини на върха - 0,1" или 0.62"
81 | Диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-brade/усилени/ и М-хидрофилно покритие /включително специални радиални катери Tiger I,II- удобен за диагностика на двете коронарни артерии при ОМИ ,ElGamal-2,AL type NTR/
82 | Диагностични катетри . Материал - найлон /vestan/ ; тристепенна найлонова конструкция - тяло-оплетен найлон за стабилност и предаване на въртенето/проксимален сегмент - не-оплетен найлон за максимална флексибилност и дистален връх-мек и рентгенопозитивен найлон; THRULUMEN® дизайн ; Максимално налягане - 1200 PSI, водач до 0.038"
83 | Диагностични катетри . Материал - полиуретан /DUCOR®/ ; тристепенна полиуретанова конструкция - тяло-оплетен полиуретан за стабилност и предаване на въртенето/проксимален сегмент - не-оплетен полиуретан за максимална флексибилност и дистален връх-мек и рентгенопозитивен найлон;Максимално налягане - 1200 PSI, водач до 0.038"
84 | Swan Gantz катетър с гладка рентгенова позитивна повърхност предотвратяваща образуването на тромби
85 | Тромбоаспирационен катетър за коронарно и периферно приложение; съвместим с 5 и 6 Fr със следните характеристики - Диаметър на тялото (шафта) външен: дистален/проксимален вътрешен: дистален/ проксимален съответно 6 F - 3,9F / 3,9F; 3,0F /3,3F; 7 F - 4,5F / 4,6F 3,6F / 3,9F
86 | Тромбоаспирационен катетър, предназначен за по-добро управление, бърз обмен ,с двоен лумен, придвижващ се като балон катетър. Сплетен шафт преминаващ към гъвкав с хидрофилно покритие на дисталния вал. Малък външен диаметър от 4.2 F, който да подобрява преминаването на контраста и визуализацията; съвместим с всички 6 F водещи катетри и 0.014” водачи. Конвексен връх, проектиран да намалява травмата в/у съда и да подобрява визуализацията; Нисък профил;
87 | Микрокатетър със страничен отвор за пласиране на втори водач или водач в страничен клон (за бифуркационни лезии)
88 | Периферни спирали "койлове", хеликоидален дизайн, репозициониращи се, микрофиламентна технология LatticeFX, с найлон или PGLA; рамери от 2мм до 20мм в диаметър; дължина от 4см до 50см; за микрокатетър с минимален вътрешен размер 0,0165'' (за размери от 2 до 4 мм) и 0,021'' (за размери от 5 до 20мм)
89 | 6 Fr, 7 Fr , 8 F съвместим - тромбаспирационен катетър за коронарни и периферни артериални съдове, дължина на заобления и атравматичен връх 6мм,дистално М-coat хидрофилно покритие-40см;1 мм Ro маркер на 4 мм от върха,10 cm дълбочинен маркер на 90 см от върха,140 см дължина,съвместим с 0,014" водач, входен профил - 0,019" , екстракционна повърхност за 6 Fr-0.95мм и 1.32мм за 7 F,Диаметър на шафтa външен: дистален-5,1F за 6Fr -5,9F за 7Fr , със премонтиран стилет за по-добра опора и проходимост, RX сегмент - 23см ,
90 | М-Хидрофилни ангиографски катери за доставка на контраст, емболизационен материал, водачи и микрокатетри - 4 F /вътр. лумен-0.041"/ и /вътр.лумен-0.043"/ . Единичен SUS braid за 5 F и двоен SUS braid за 4 F. Специални криви и дължини от 65 см до 150см прави за реканализации на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr.celliacus, COE 2, JB1, JB2.
91 | РТСА дилатационен катетър с хидрофилно покритие. Нисък crossing profile. Rx. PTFE покритие. Атравматичен мек връх. Проксимален Ø на шафта: 1.9 F; дистален Ø на шафта: 2.7F. Дължина 145 cm. С възможност за 1 или 2 маркера за точно позициониране. Размери: Ø 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75,3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 и 6.00 mm/дължина 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 mm.
92 | РТСА дилатационен катетър, CTO. SMART техника. Хибриден полимерен материал. 0.016" вх. профил. Атравматичен мек връх. Шафт с конична форма. Rö маркер в средата на балона. Профил в дисталната част: 2.5F; в проксималната част: 2.7F. В дисталната част - по-мек полимерен материал - 2 mm; 220 mm "Flex-segment"; 110 mm "Pusher segment"; Hypotube c PTFE покритие. Размери: Ø 1.00, 1.25, 1.50, 2.00 и 2.50 mm/дължина 10, 15 и 20 mm.
93 | РТСА дилатационен катетър, NC/HP. Максимална резистентност към скъсяване за дилатации под високо налягане. Профил на върха: 0.016". Два маркера със сплав за по-висока Rö-позитивност. 2.7F (0.89 mm)/1.9F (0.63 mm), RBP: 20 atm. Размери: Ø 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 и 5.00 mm/дължина 6, 9, 12, 15, 20, 25 и 30 mm.
94 | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, илио-феморална, бъбречна и каротидна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край ; коаксиален дизайн на шафта; съвнестим водачи с 0,14"(0,36мм) и с 0,18"(0,46мм); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 80см и 135см; хидрофилно и хидрофобно покритие ; диаметри на балона в мм: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; дължини на балона в мм:10,15,20,30,40,60;( 10 ,15 за 4 мм; Ентри профил 0,022 " ( 0,56 мм);
95 | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплиантен балон в дисталния край – материал ; коаксиален дизайн на шафта; съвнестим водачи с 0,14"(0,36мм) и с 0,18"(0,46мм); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 40см, 80см и 135см; хидрофилно и хидрофобно ; диаметри на балона в мм:4,5,6,7,8,9 и 10 ; дължини на балона в мм:20,30,40,60,80,100,;
96 | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; полукомплиантен балон в дисталния край ; коаксиален дизайн на шафта; съвнестим водачи с 0,14"(0,36мм) и с 0,18"(0,46мм); MR и OTW конфигурации; 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 90см и 150см; хидрофилно и хидрофобно покритие; диаметри на балона в мм: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини на балона в мм:80; 100; 120; 150;
97 | Балон катетър за PTA на стеснени сегменти в периферните кръвоносни съдове, като илиачните артерии; съвместим с водач с 0,35"; диаметър 12,14, 16 и 18 мм; дължина 2, 4, 6 см; .092”; ID 7 FR; RBP 8ATM; Работни дължини 75см,120см;
98 | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; Монораил и OTW; съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с ултра нисък ентри профил ( 0,017 "/ 0,43 мм ) и кросинг профил ( 0,030 "/ 0,76 мм ), нисък профил на върха (с безшевен, заострен дизайн); платформата на MR да е за бърз обмен на катетъра, а платформата на OTW - over-the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на шафта; катетъра да включва заострен връх (0.017") ;Работни дължини 90см и 150см; 2мм платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за промиване дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail балон катетъра; проксималната част на балона да е покрита с хидрофилно и хидрофобно покритие; диаметри на балона в мм: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в мм: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220;
99 | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; MR и OTW с полукомплиантен балон близо до дисталния край и шафт със специален дизайн; дисталния участък на двата катетъра, и проксималния на OTW да са с двоен, коаксиален лумен; проксималния участък на MR катетъра да е с единичен лумен, обвит с неръждаема стомана hypotube; съвместим с с 0,14" водач; катетъра да включва заострен връх - с ултра нисък профил на преминаване (0.017"); Работни дължини - 142 см за OTW и 143 см за MR конфигурации, съответно. Катетри - 1.50мм Push версия и 2,00 – 4,00 мм чрез Flex версия, които да предоставят различни експлоатационни характеристики за лечение на различни видове на стенози; маркери на проксималната част шафта на 90см и 100см; Хидрофилно покритие - от дисталния край на проксималните маркери на OTW катетъра, и от дисталния край до порта за водача на MR катетъра; хидрофобно (Xtra ™) покритие - от дисталния край до проксималната част на балон за OTW и MR катетрите; размери за Push версията: диаметър в мм: 1,50; дължина в мм: 20; размери за Flex версията: диаметри в мм: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в мм: 20; 30; 40;
100 | Балон катетър за PTA в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколенна, тибиална, перонеална, субклавия и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентиране на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; OTW тип, с нисък профил на балона и конусовиден връх (0.040" (1.016 mm) Съвместим с 0,35" водач, некомплиантен; двоен лумен, шафт завършващ в Y конектор; два платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркера; лубрикантно покритие на балона и върха; RBP – 24 atm; работни дължини на балон катетъра – 40см, 75см, 135см; диаметри на балона в мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12; дължини в мм: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200,
101 | РТА балон катетър за артерии под коляното. Нова генерация катетри с бърза инфлация и дефлация за под колянна ангиопластика. Използва се с водач 0.014”, OTW платформа и 4F интрадюсер за всички размери. 10 аtm. NP;16 atm. RBP. Профил на върха – 0.40мм/0.016”Дължина от 20мм. до 280мм. и диаметър от 1.5мм. до 5.0мм. Различни дължини на шафта – 50 см.;110 см.;160см. – 110 см. и 160 см. за лечение на дистални лезии, при crossover техника. 50 см. Шафт за ретрограден достъп и достъп от крака. Изострен катетър като проксималния шафт е 4F, а дисталния е 2,8 F. Двупластов балон с хидрофилно покритие на върха и дисталния шафт, за минимизиране на резистеността
102 | РТА дилатационен балон-катетър .035". Техника: OTW. Co-axial-ен шафт. Профил с мек връх и конична форма. Съвместим с 5F катетър. Размери: Ø 5-12 mm/дължина 20-220 mm.
103 | РТА дилатационен балон-катетър .014". Техника: Rx. Шaфт: 160 cm. Нисък crossing profile. С подсигурена безопасност при няколко раздувания. Размери: Ø 2-7 mm/дължина 20-220 mm.
104 | РТА дилатационен балон-катетър .018". Техника: OTW. Без бананов ефект при раздуване. Нисък crossing profile. Размери: Ø 2-8 mm/дължина 20-220 mm.
105 | Медикамент - излъчващ балон - катетър. Медикамент - сиролимус, доза 1.27 µг/мм² или дозов еквивалент 180 µг / за балон с размери 3.0 х 15 мм / , капсулиран в наночастици / микросфери / от ексипиент, базиран на фосфолипиди. Характеристики на носещият балон катетър: доставящ катетър - с проксимален шафт 1.7F, дистален шафт 2.5F, съвместим с 5F водещ катетър и 0.014" водач.Материал на балона - полиамид . тип - полуразтеглив, профил на преминаване - 0.016". . Размери : диаметър - 1.5мм,2.0мм, 2.25мм,2.5мм,2.75мм,3.0мм,3.5мм и 4.0мм ; дължина - 10мм,15мм,20мм,25мм,30мм,35мм и 40мм. Полезна дължина на системата - 140 см.
106 | RX PTCA Дилатационен катетър; Семи-комплиантен балон с 2 радиопозитивни маркери; Шафт с хидрофилно покритие; Дистален шафт с PTFE покритие; (диаметър: 1.25mm; 1.50mm; 2.00mm; 2.25mm; 2.5mm 2.75mm; 3.0mm; 3.5mm; 4.0mm; 4.5mm / Дължина: 6mm; 9mm; 12mm 14mm; 15mm; 17 mm; 20mm; 25mm; 30mm; 33mm; 38mm; 41mm)
107 | Водещ катетър за РТСА; При 5F - 0.058"; 6F - 0.071"; 7F - 0.081"; 8F - 0.090"; Full-Wall технология на метална оплетка за по-добър контрол при въртене ; Вградена гладка метална оплетка; мек връх; Vest-Tech Nylon технология за повишена рентгенова видимост; Позволяващ метод Kissing Balloon
108 | RX-OTW семикомплаент балон катетър подходящ за CTO, Hypotube технология на проксималния край, дистален шафт 2.4-2.6F, проксимален шафт 2.0F, дистална част от полиамид. хидрофилно покритие на дисталната част М Coat- 32 см, ентри-профил 0.40мм за 1.25мм диаметър,съвместим с 5F, а за "kissing balloon " техника "с 6F водещ катетър, дължини 135см,145см и 148см
109 | PTCA балон катетър Балон катетър за PTCA; - материал COMAX; - четиристранно сгънат; - нисък профил на върха - 0.016″; - дължина 145 см - проксимален шафт 1,9 F -дистален шафт 2,5 F - HPTS – система, улесняваща добрата навигация; - съвместим с 5F водещ катетър; - съвместим с водач 0.014″; - специално покритие улесняващо приплъзването; - hard-soft връх; - наличен и в диаметри 1.25 и 1.5, подходящи за лечение на хронични тотални оклузии; - размери: диаметри 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 10мм, 15мм, 25мм, 30мм и диаметри 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 20мм
110 | Паклитаксел излъчващ PTCА балон катетър Паклитаксел излъчващ PTCА балон катетър; - проксимален шафт – 1.8F - дистален шафт - 2.5F - дължина – 138 см - брахиален и феморален маркер – 90 см и 100 см - съвместим с водещ катетър 5F - съвместим с водач 0.014” - профил на върха – 0.017” - размери: диаметри 2.0мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 15мм, 17мм, 25мм, 30мм и диаметри 1.25мм, 1.5мм, 2.0мм, 2.25мм, 2.5мм, 2.75мм, 3.0мм, 3.5мм, 4.0мм с дължина 20мм
111 | RX 0.018" балонен катетър за перкутанна транслуминална ангиопластика (PTA); Дизайн на катетъра –Rapid Exchange (RX); Материал на балона - FLEXITEC LP; Покритие на балона – дистален шафт и балон: LFC хидрофилно покритие; проксимален шафт: PTFE; Балонен маркер - 2 щамповани (нулев профил) платина-иридий; Диаметър на шафта - проксимален 2.3F, дистален 3.0–3.5F; Макс. препоръчителен водач - 0.018" (0.46mm); Съвместим с 6F водещ катетър; Номинално налягане - 7 bar
112 | PTCA балон дилатационен катетър полу съвместим. Материал на балона - Nylon 12; 3-сгъвки на балона; Диаметър на балона - от 2mm дo 4.5mm; Нормално налягане (NP)- 6 atm; Номинално налягане на разрушаване (RBP) - 16 atm; Дължини - 9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49; Профил на върха - 0.016”(0.41mm); Водещ катетър - 5 F съвместим; Диаметър на водача - 0.014 inch; Време за Дефлация - 8 sec. или по-малко; Диаметър на проксималния шафт - 1.95 F и диаметър на дисталния шафт - 2.67F
113 | Емболектомични катетри от Pebax и латексов балон.Различни цветове за по-лесна индикация. Градуиран на всеки 10 см. от дисталната част и подсилени с премахващ се водач. Еднолуменни – 2F (40 и 60 см.); 3F (40 и 80 см.), 4F;5;6F ( 40;80см.); 7,8F( 80см.)
114 | Емболектомични катетри от Pebax и латексов балон. Различни цветове за по-лесна индикация. Градуиран на всеки 10 см. от дисталната част и подсилени с премахващ се водач. Двулуменни – 4F;5;6;7F ( 80 см.)
115 | Тромбектомични еднолуменни катетри от Polyuretan, еднолуменни с мек и флексибилен връх. Различни цветове за по-лесна индикация. Градуиран на всеки 10 см. от дисталната част и подсилени с премахващ
116 | Еднолуменни катетри за оклузия от polyuretan; 7;8 F (40;80 см.)
117 | Балон катетър за коронарна ангиопластика при тотални оклузии. Z – tip технология Материал на балона – Pebax.Външен диаметър на върха – 0.016”. Преминаващ профил 0.0186”. Номинално налягане 6 атм., RBP – 14 атм. Проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт 2.36F. Трикратно нагъване на балона, полу разтеглив .Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач.Размери- Диаметър: 1,00/4,00мм, Дължина 5-30 мм.
118 | Балон катетър неразтеглив за коронарна ангиопластика притотални оклузии. Z – tip технология Материал на балона – Pebax Преминаващ профил 0.0336”. Номинално налягане 12 атм., RBP – 18/20 атм. Проксимален шафт 2.0F, дистален шафт 2.36F/2.55F/2.6F. Трикратно нагъване на балона. Размери- Диаметър: 1,75/5,00мм, Дължина 8-18 мм; Работна дължина на катетъра – 140 см
119 | Балон – катетър за калцирани лезии, бифуркации, in stent рестеноза и малки съдове с два метални водача. Концентриране на силата на натиска в две линии. Използване на два водача, полу-разтеглив материал на балона. Три зони – флексибилна при върха, транзитна и подържаща. Преминаващ профил 0.020”. Дистален шафт 2.9F, проксимален 2.3F.Постигане на дилатация при ниско налягане – 6 атм. Размери- Диаметър: 2,00, 2.5, 3.0, 3.5 и 4,00мм; Дължина: 10,15 и 20мм.
120 | Балон -катетър за коронарна ангиопластика. Високо налягане - 35 атмосфери; Двуслойно покритие на балона; Два платинени маркера; Диаметър на балон: 2,0 мм - 4,00 мм; Дължина: 10,00 мм - 20,00 мм..
121 | Non-Compliant коронарен балон за акуратно високо налягане , пре и пост-дилатация с 2 рентген непрозрачни и 2 дълбочинни маркера; иновативна Три Пластова/ЕПЕ/ технология за по-голяма твърдост на балона, H-coat хидрофилно покритие на балона-дължина -145см; Нисък входен профил – 0,43 мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 1,9F от неръждаема стоманаДистален шафт – 2,6F Номинално налягане – 12 атм, RBP – 22 атм, диаметри 2.0- 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-8-12-15-20-25-30 мм
122 | Балон катетър за коронарна ангиопластика , СТО балон, RX и OTW. Покритие - easy insert за по-лесно поставяне върху водача. Ниско комплиантен -0.85 mm за NР и 1.00mm за 23 atm. Профил на преминаване през лезията 0.017”. Преминаващ профил 0.0195”.Диаметър на балон: 0,85 мм; Дължина: 10,00 мм - 15,00 мм.
123 | Балон - катетър за периферна ангиопластика.Материал на балона - полиамид . Тип - полуразтеглив. Два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Връх - от пебакс, профил на преминаване - 0.026". Доставящ катетър - OTW - тип, двулуменен, съвместим с 4F интродюсер и 0.018" водач. Размери : диаметър - 2.0мм - 7.0мм; дължина - 15мм / за балони с диаметър 4.0мм и 5.0мм /, 20мм, 30мм,40мм,60мм,80мм,100мм,120мм, 150мм и 220мм . Полезна дължина на системата - 90см, 135 см и 150 см.
124 | Оклузионен балонен катетър, състоящ се от мек латексов балон поставен на върха на многолуменен найлонов катетър; за временно запушване на кръвоносен съд временно при различни манипулации, като артериография, предоперативно запушване, спешно спиране на кръвотечение, инфузия на химиотерапевтични медикаменти и процедури за визуализация на бъбреците, в периферното кръвообръщение, включително низходящата аорта.
125 | Периферни балон катетър с микрохирургични остриета монтирани на повърхността на non - compliant балон; Балон катетъра да е съвместим с водач 0,014 ", Monorail система на доставка, с дължина 15 мм и следните диаметри - 2,00; 2,50; 3,00 - 3 броя микро остриета; 3,5 и 4,00 мм диаметър - 4 микроостриета; Максимално налягане 12 ATM;
126 | Периферни балон катетър с микрохирургични остриета монтирани на повръхността на повръхността на non - compliant балон, Балон катетъра да е съвместим с водач о,018 ", Over - the -wire система на доставка, Балоните да са налични с дължина 20 мм и следните диаметри - 5,6,7,8, Максимално налягане 10 ATM;
127 | Балон катетър за PTCA - MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм ;Дисталният участък на катетъра е двулуменен и коаксиален. Дистален шафт- 150 см; Диаметри от 1,5 – 4,00 мм; за предилатация;материал на балона – тип полиамид; лазерно заточен връх; Ro-маркери; трислоен вътрешен ствол; по-флексибилен връх; Проксималният участък на катетъра е еднолуменен, 1.8Fтип hypotube;вътрешен профил на лезията -0,017" за всички размери; дължини -9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на балона - 1,5 /2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане - 6 АТМ; За дължини 15, 20, 25 и 30 mm е приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача; За да се предотврати авто-адхезия на хидрофилното покритие на балона, от дисталния връх проксимално на балона върху хидрофилното покритие е приложено силиконово покритие. Моделите болони с дължина 9 и 12 mm имат само силиконово покритие от дисталния връх проксимално на балона; Моделите с размер 1,5 mm имат един рентгеноконтрастен маркер, докато всички останали модели имат два рентгеноконтрастни маркера; Съвместим с водачи ≤0,014’’/0,36 мм ; Дължина на върха 3,5мм за всички размери; Профил на дисталния шафт: за различните дължини и диаметри 2,3F- 2,7F; Профил на проксималния шафт: за различните дължини и диаметри 1,8F- 2,0F
128 | Балон катетър за PTCA.Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм ; за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67мм (8F) водещ катетър.Профил на върха 0.017“ (0.43мм) и 0,026 " профил на преминаване; червен цвят на върха; хидрофилно покритие ; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Рентгеноконтрасни маркери от платина; Съвместим с водач 0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 1,2; 1,2Push; 1,5; 1,5Push; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa
129 | Балон катетър за PTCA за високо налягане, Некомплиантен,подходящ за постдилатация; Специален дизайн на върха позволяващ ултра нисък ентри профил 0.43mm (.017") и 0,031 " профил на преминаване;Рентгеноконтрастен маркер ( и ) от платина - иридиум ;Материал на балона с редуцирана дебелина - позволяваща КБТ до определени размери ( 4 мм диаметър на 30 мм дължина или по-малък и един 3,25 мм диаметър на 20 мм дължина или по-малък ) с 6 Fr водещ катетър ; Налични рамери - диаметър:2,00;2,25;2,50;2,75;3.00;3,25;3,50;3,75;4.00;4,50;5.00;5,50;6,00;Дължини:6,8,12,15,20 и 30 мм; Монорейл и OTW хидрофилно покритие;
130 | Балон катетър за PTCA. с балон за високо налягане, Некомплиантен,подходящ за постдилатация; ;с хидрофилно и хидрофобно покрития, при различните размери; Работната дължина - 143 cm. Профил на върха 0.017 “;Дисталната част да е с двоен лумен,коаксоиална Съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм ; Изчислено налягане на пръсване – 20 АТМ за диаметри 2,00мм – 4,00мм и 18АТМ за диаметри 4,50мм и 5,00мм;Дължини на балона; 6,00мм,8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм и 30,0мм; Диаметри на балона – 2,00мм, 2,25мм, 2,50мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,25мм, 3,50мм, 3,75мм, 4,00мм, 4,50мм, 5,00мм; платина-иридиеви маркери; Проксимален шафт – 2,1F-2,3F; Дистален шафт – 2,4F-2,7F; Проксималната част на дисталния шафт – 2,7F за всички размери;Qurter size – 24-25atm; Дължина на върха – 1,75мм; Материал на върха – полиамид;
131 | Балон катетър за PTCA с покритите от паклитаксел , Профил на върха 0.017“ (0.43мм); червен цвят на върха; хидрофилно покритие. Съвместим с водач 0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; Ефективна дължина на с-мата за доставка – 144см; Две рентгенонепрозрачни ленти за наблюдение при флоуроскопия; Съвместим с 5F водещ катетър; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µг на мм² от повърхността на балона и ексипиент - acetyl tributyl citrate
132 | Перкутанно устройство за затваряне на съдов достъп на феморална артерия при интервенционални и диагностични процедури. Постигане на хемостаза чрез механично съшиване на съда с използване на предварително подготвен възел. Възможност за поддържане на достъпа по време на затварянето. В комплект с устройство за затягане на възлите и срязване на конците. За затваряне на съдов достъп с размер от 5 F до 21 F
133 | Балон катетри за перкутанна транслуминална ангиопластика с покритие от паклитаксел и ексципиент; Коаксиален дизайн на шафта; съвместим с водачи 0.014 " или 0.018 " (0.36 мм или 0.46 мм); два рентгенонепрозрачни ленти (една проксимална и една дистална); Маркерите върху проксималния шафт да определят дължината на дисталния край на катетъра; Работните дължини на катетрите да са 80 см и 135 см. Катетърът с работна дължина 80 см да има един маркер при 50 см и два маркера при 60 см. Катетърът с работна дължина 135 см да има един маркер при 90 см два маркера при 100 см. диаметри на балона в мм; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; дължини на балона в мм:20; 40; 60; 60; 80; 100; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µг на мм² от повърхността на балона и ексипиент - acetyl tributyl citrate – ATBC
134 | Балон катетри за перкутанна транслуминална ангиопластика с покритие от паклитаксел и ексципиент; Балон: коаксиален дизайн на шафта; съвместим с водачи 0.014 " или 0.018 " (0.36 мм или 0.46 мм); два рентгенонепрозрачни ленти (една проксимална и една дистална); Маркерите върху проксималния шафт да определят дължината на дисталния край на катетъра; Работните дължини на катетрите да са 90 см и 150 см. Катетърът с работна дължина 90 см да има един маркер при 50 см и два маркера при 60 см. Катетърът с работна дължина 150 см да има един маркер при 90 см и два маркера при 100 см. . диаметри на балона в мм; 2,0; 2,5; 3,0;3,5 4,0; дължини на балона в мм: 80; 100; 120; 150; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µг на мм² от повърхността на балона и ексипиент - acetyl tributyl citrate – ATBC
135 | Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.035 водач,ултранисък профил на върха, дължини на балона от 15мм до 200 мм, диаметър на балона от 3мм-12мм за високо налягане- RBP-20 атм, дължина на шафта от 40см до 135см/с двоен лумен/, скосен връх, 2 маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие
136 | Балон за периферна ангиопластика, съвместим с 0,018'' водач, semi-compliant, атравматичен конусовиден връх; дължина на балона от 20 до 200 мм; диаметър от 2 до 6 мм; номинално налягане 8 atm; RBP 14atm
137 | Балон за периферна ангиопластика съвместим с 0.014 водач, с хидрофилно покритие, Bevel на 360 градуса, semi-compliant, RBP до 14atm, материал HDPE, дължина на балона 20мм-210мм, диаметър на балона от 1.5мм до 4мм, дължина на шафта от 90 до 150см/Ко-Аксиален/, 2-4 маркера/Platinum Iridium/,PVP покритие
138 | Балон за периферна ангиопластика, съвместим с 0,014'' водач, RX, за подколянно третиране, атравматичен конусовиден връх; дължина на балона от 20 до 210 мм; диаметър от 2 до 4мм (наличен и в конусовиден вариант 2,0/1,5; 2,5/2,0; 3,0/2,5; 3,5/3,0 и 4,0/3,5) номинално налягане 8 atm; RBP 14atm
139 | Периферни балони; Съвместимост с водач:0.035” Материал: SCP Дизайн на шафт: коаксиален лумен на балона Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда Нагъване:5 кратно RBP: 20atm(3-4mm), 16atm(5-6mm), 14atm(7-8mm), 12atm(9-10mm); Размер на интродюсера: 5F(3-7mm)-6F(8-10mm) Работна дължина: 80 и 130cm Размери: d:3,0-10,0; l:20-200;
140 | Периферни балони;Съвместимост с водач:0.018” Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer) Дизайн на шафт: coaxial balloon lumen Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда Нагъване:5 кратно;2 кратно за 170mm Маркери: набити Работна дължина: 90 ,130 и 150 cm Размери: d:2,0-7,0; l:20-170; Интродюсер: 4F(2,0-6mm), 5F(7mm) LONG SIZES: 200 mm за дълги и дифузни лезии
141 | Периферни балони; Съвместимост с водач:0.014” Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer) Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта- само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда Нагъване:3 кратно Маркери: набити Работна дължина: 90 ,120 и 150 cm Размери: d:1,5-4,0; l:20-220; Интродюсер: 4F
142 | Периферен балон за високо налягане. Съвместимост с водач:0.035” Материал: Nylon, Pebax Дизайн на шафт: коаксиален 5.9F RBP: до 27 атм Минимален размер на интродюсера 6F: ø 3,0 -8,0 мм; 7F: ø 9,0 -10,0 мм; 8F: ø 12,0 мм Работна дължина: 40 и 75cm Размери: d:3,0-12,0; l:20-100;
143 | Медикамент излъчващ периферен балон; Съвместимост с водач:0.018” Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer) ПОКРИТИЕ Медикамент : Паклитаксел(Paclitaxel) Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2 Матрица:Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) Шафт: 3.8F, хидрофобно покрит Маркери: набити Работна дължина: 90 ,130 Размери: d:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l:40-80-120mm; Интродюсер: 4F(3,0-4,0mm), 5F(5,0-7,0mm)
144 | Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове.OTW дизайн на балона, Durable материал с JET покритие и нисък профил. Диаметър от 1.5 - 4.0 мм., дължина от 20 до 200мм., 4Fsheath съвместимост за всички размери, crossing profile - по-малък от 1мм.Номинално налягане - 8 атм.RBP=14 atm.
145 | Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове.OTW дизайн на балона, Dual-layer материал,( Nylon),Crossflex technology.RBP от 7 - 28 atm , в зависимост от размера. Диаметър от 3.0 - 14.0 мм., дължина от 20 - 250. и с дължина на шафта от 80 - 135.Диаметър на шафта от 1.73 - 1.90.
146 | Периферен балон от XCELON. материал за балона - MICROGLIDE покритие - Ренгенопозитивни набити маркери. RX бързо променяща се конструкция на катетъра. Издължен връх за лесно преминаване през лезиите. Приложим с 6 и 7 F катетър. Прегъване на балона за размери от 15 мм. до 20мм. е 4 пъти.Размери:диаметър от 4;4,5;5;5,5;6;6,5;7-мм. и дължина на балона от 15,20,30,40 мм., Дължина на шафта -80,135 см.
147 | Периферен балон за малки съдове Подходящ за малки съдове - RBP 22 bar - Двоен лумен - Бърза инфлация и дефлация - 4F интрадюсер - 0,018’’ водещ катетър - Дължина на катетъра – 90;135;150Материал на балона ТРХ101 подходящ за калцирани лезии. Нагъване 2-3-4 кратно, нисък профил. Силиконово покритие на върха , шафта и лумена на водача за намаляване на триенето.Размери:диаметър от 2;,2,5;3;4;5,-6мм. и дължина на балона от 20-120 мм., Дължина на шафта 90,135,150 см.
148 | Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм², с матрица с Ресвератрол; с катетър ОТW, съвместим с периферен водач 0.014"; с дължина на катетъра 130см; semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Pebax; с профил на входа на лезията 0.0181"/0.46мм; с кросинг профил 1.5мм: 0.0374", 2.0мм: 0.0413", 2.5мм: 0.0413", 3.0мм: 0.0453"; с размери: диаметър 1.5мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, диаметри 2.0-3.0мм с дължини 40мм, 80мм, 120мм, 150мм
149 | Медикамент излъчващ периферен балон, с Паклитаксел 3µg/мм², с матрица с Ресвератрол; с катетър ОТW; съвместим с периферен водач 0.035"; с дължина на катетъра 75 см/130см; semi-compliant; от материал HDPE, Plexar/Pebax; с профил на входа на лезията 4.0мм: 0.04"/1.04мм, 5.0-7.0мм: 0.04"/1.18мм, 8.0мм: 0.04/1.30мм; с кросинг профил 4.0мм: 0.0650"/1.65мм, 5.0-7.0мм: 0.0709/1.80мм, 8.0мм: 0.0715"/1.82мм; с размери: 1. На шафт 75 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм, диаметри 7.0-8.0мм с дължини 40мм и 60мм; 2. На шафт 130 см: диаметри 4.0-6.0мм с дължини 40мм, 60мм, 80мм, 120мм, 150мм
150 | РТА балон катетър, подходящ за следните артерии:ренална, илиачна, феморална, поплитеа и инфрапоплитеална. Съвместим с водач 0.035”, OTW платформа и 5F интродюсер за всички размери. NP6/7 atm., RBP 12-16 atm. Профил на върха – 0.036”, маркери – 2 броя от платина и иридии. Материал на балона – Hydrax. Дължина на катетъра 80 и 140 mm. Размери: диаметър – 5,6,7,8,9,10 и 12mm и дължина- 20,40,60,80,120,150 и 200 mm.
151 | РТА балон катетър, подходящ за следните артерии:ренална, илиачна, феморална, поплитеа и инфрапоплитеална. Съвместим с водач 0.014”, OTW платформа и 4F интродюсер за всички размери. NP6/7 atm., RBP 16 atm. Три сегментен шафт дизайн, маркери – 2 броя от платина и иридии. Материал на балона – Hydrax Дължина на катетъра 80 и 140 mm. Размери: диаметър – 5,6,7,8,9,10 и 12mm и дължина- 20,40,60,80,120,150 и 200 mm.
152 | Периферен Медикамент-излъчващ балон / Паклитаксел/ Transfer Tech технология проектирана да подобри клиничната ефективност чрез оптимизиране на покривните свойства и функции на балона. Материал на балон: Polyamide Blend. Лекарство: Паклитаксел. Покритие: 3.0µg / mm² . NP 7-16 atm;RX/OTW; Диаметър: 1.50/2.00/2,50/ 3.0/3.50/4.0 mm Дължина: 40/60/80/120/150 и 200 mm.
153 | Периферен Медикамент-излъчващ балон / Паклитаксел/ Transfer Tech технология проектирана да подобри клиничната ефективност чрез оптимизиране на покривните свойства и функции на балона. Материал на балон: Polyamide Blend. Лекарство: Паклитаксел. Покритие: 3.0µg / mm² . Профил на върха: 0,036 mm.; OTW Диаметър: 5.00/6.00/7.00 mm Дължина: 20/40/60/80/100/120/150 mm.
154 | PTA балон катетър с диаметър от 14 – 20 мм, нисък профил, Хидрофилно покритие; високо налягане при инфлация ; RBP - за балон с дължина 20-50 mm e 9 - 13 atm, за балон с дължина 60-80 mm e 8 - 11 atm; дължина на катетъра - 75, 120 и 150 cm; NP - 6 atm; диаметър на катетъра: 6 и 7 F; водещо дезиле 7, 8 и 9 Fr; диаметър на балона - 14, 16, 18 и 20 mm; дължина на балона - 20, 30, 40, 50, 60 и 80 mm; съвместим с водач 0,035";
155 | Периферен постдилатационен балон за усукани съдове, ултра нисък профил; устоичив на високо налягане; 5-фолдов балон; RBP - 15, 14 13 atm; платино-иридиеви маркери; форма на балона - конусовидна; материал на балона - полиамид; материал на тялото - полиетер блок амид; дължина на катетъра 75 cm; шафт 5 F; дължина на шафта - 40, 75, 120 и 150 cm; съвместим с водач 0,035"; съвместими с 5, 6 и 7F интродюсери; р-ри балон: диаметър от 4 –10 mm; дължина 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 8,0; 9,0;10,0 cm
156 | Периферен дилатационен балон с покритие - хидрофилик; за усукани съдове, ултра нисък профил; устоичив на високо налягане; 5-фолдов балон; RBP 22 atm; платино-иридиеви маркери; форма на балона - заострена; материал на балона - нилон кристалин полимер; материал на тялото - полиетер блок амид; дължина на катетъра 50, 75 и 135 cm; шафт 5 - 7 F; дължина на шафта - 40, 75, 120 и 150 cm; съвместим с водач 0,035"; съвместими с 5, 6 и 7F водещи дезилета; р-ри балон: диаметър - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12 и 14 mm; дължина - 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 и 120 cm;
157 | PTA балони; 150 см нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процецедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8F, проксимален шафт 3.4F, хидрофилно покритие на дисталната част М Coat- 45 см, ентри-профил 0.60мм , съвместим с 6F водещ катетър за 2, 3, 4, 5мм/ 7F, за 6, 7мм /8F, за 8мм диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 мм за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80мм за 7.0 и 8.0
158 | OTW нископрофилен балон за подколенния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 см и 148 см. Размери за двете дължини: диаметри 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20мм - двукратно сгънат балон, за 2.0-4.0 : 40-80-120-150-200мм, трикратно сгънат балон, диаметър на дръжката проксимално 3.2 F за 1.25 и 1.5, 3.6 F за 2.0-4.0, дистално 2.5F за 1.25 и 1.5мм, 3.0 F за 2.0-4.0 мм. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 мм - 880 мм, за диаметри 2.0-4.0 е 400мм. RBP - 20 атмосфери.
159 | 135 см RX семикомплайент балон катетър подходящ за илеофоморални, ренални и поплитеални процедури, съвместим с 0,035" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 5.0 F-5.2 F, проксимален шафт 2.6 F, 33 см хидрофилно покритие на дисталната част SiLX2 коат, диаметри 4.0-10.0, дължини 20/40/60/80/100/120 мм за диам. 4.0-7.0 и 20/40/60мм за диам. 8.0-10.0
160 | Периферен дилатационен балон за подбедрица – дълъг 300 mm , за водачи - 0,014" и 0,018"; диаметър на балона - 3, 4 и 5 mm; дължина на балона - 100, 120, 150, 200, 250 и 300 mm; NP - 6 atm; дължина на катетъра - 100, 130 и 150 cm за OTW и 140 cm за RX; RBP 22 atm за балон с дължина 100-150 mm и RBP 20 atm за балон с дължина 200-250 mm;
161 | Периферен Медикамент-излъчващ балон / Паклитаксел/ Материал на балон: Polyamide Blend. Лекарство: Паклитаксел. RBP – до 16атм. Покритие: 3.0µg / mm² размер на частиците на лекарството – 0.1 µm. Дължина на върха: 3.5 mm. Дължина на върха за 0.14“ – 3.5см, а за 0.035“ – 5.0см.Профил на върха: 0.017"; Over The Wire, RX Диаметър за 0.014“: 2.00/2.25/ 3.0/3.50/4.0/ Дължина: 20/40/60/80/100/120/150/200 mm. Диаметър за 0.035“- 4.0/ 5.00/6.00/7.00/8,00/9,00/10,00 mm при работни дължини 20/40/60/80/100/120/150mm.
162 | Crossing катетър за периферни хронични тотални оклузии, варианти-флексибилен и стандартен, дължина 150см, съвместим с водач 0,014'', за интродюсер мин. 5F
163 | Re-entry балон система за субинтимално преминаване при хронични тотални оклузии над коляно; размер на балона 3,75 х 1,5 х 20, работна дължина на катетъра 135см; за водач под 0,018''; преминаващ профил 0,066''
164 | Re-entry балон система за субинтимално преминаване при хронични тотални оклузии под коляно; размер на балона 2,75 х 1,0 х 20, работна дължина на катетъра 150см; за водач под 0,018''; преминаващ профил 0,066''
165 | Водач за re-entry система, 0,014'', дължина 300см; варианти Flexible, Standart, Stiff; фиксиран връх
166 | Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 0.035", 0,018'' и 0,014'' с дължини 65-90-135-150 см, конусовиден връх, 3 платина-иридум маркери
167 | Селективен ангиографски катетър - висцерален и церебрален. Оплетка от неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. Наилонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери: 4Fr/ 5Fr; Съвметим с водач .035"/.038". Конфигурации: JB1/JB2/JB3/DAV/H1/VERT/SIM1/SIM2/VTK/WNBG/KMP/ TEGT/MPA/C1/C2/C3/RC1/RC2/RIM). Дължини според конфигурация: 65/80/90/100/125/cm.
168 | Селективен ангиографски катетър с AQ хидрофилно покритие. Оплетка от неръждаема стомана позволяваща 1:1 контрол на въртене до върха на катетъра и тласкаемост. Наилонов материал, издържащ при дълго използване на катетъра. Размери/Диаметър: 3Fr/.096mm; 4Fr/1.40mm"; 5Fr/1.68mm. Конфигурации: Cerebral (H1/JB1/JB2/SIM1/SIM2/VTK/VERT, 0), Visceral (C1/C2/DAV/KMP/MPA/RIM/TC/TC-BNK/TEGT/VERT/VS/VS1/VS2/0), Contralateral (RIM/C2/VS/VS1/VS2/TC/TC-BNK), Uterine (C2/RUC/TC/TC-BNK/ 0), Multupurpose (DAV/KMP/MPA/TEGT/VERT), Lower Extremity (0/ANG-SHTL). Дължини според конфигурация: 40/65/75/80/90/100/120/125/135cm.
169 | Медикамент излъчващ / Паклитаксел/ балон. Материал на балон: Polyamide Blend. Лекарство: Паклитаксел. Покритие: 3.0µg / mm² . Дължина на върха: 3.5 mm. Профил на върха: 0.016" Диаметър: 2.00/2.25/2.5/2.75/3.0/3.50/4.0 mm. Дължина: 15/20/25/30 mm.
170 | Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; OTW коаксиален дизайн Диаметър на шафт: Просимално 3.8F, Медиално: 3.8F, Дистално 3.1F; Полезна дължина: 120/150 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 2-кратно за 2.00mm, 3-кратно за размери от 2.50 д- 4.00mm. Дължина: 40/80/120/150mm; Диаметър: 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00mm.
171 | Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3μg/mm²) / шеллак; съвместим с водач 0,035“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; Билуменен OTW дизайн Диаметър на шафт: Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 4-кратно за 4.00 и 5.00mm, 5-кратно за размери от 6.00mm до 8.00mm. Дължина: 20/40/60/80/100/120/150mm; Диаметър: 4.00/5.00/6.00/7.00/8.00mm.
172 | RX коронарен балон за пре-дилатация при комплексни лезии и CTO, 'kissing balloon " техника през 6F, нов тип хидрофилно покритие на балона M-coat II, нисък преминаващ профил – 0,40mm; изключителен kink-resistance и проходимост;проксимален шафт 1.9 F, дистален шафт – 2,4F модифициран изход за водача за по голяма устойчивост,размери 10-15-20 мм и диаметри 1.25-1.50-2.0-2.25-2.50-2.75-3.00
173 | Балон за PTCA нископрофилен балон за хронично коронарни • оклузии; с нисък профил в проксималния шафт - 2Fr
174 | Non-complajant коронарен балон за високо налягане и пост-дилатация с 2 маркера; Cross tip технология, M-coat хидрофилно покритие на балона; Нисък входен профил – 0,42 мм,удобен за 'kissing balloon " техника през 6F водещ катетър, Проксимален шафт – 2,0F от неръждаема стоманаДистален шафт – 2,5F Номинално налягане – 10 атм, RBP – 20 атм, диаметри 2.25-2.50-2.75-3.00-3.25-3.50-4.00-4.50-5.00 дължини 6-10-15-20мм
175 | Балон за високо налягане, покрит с медикамент Paclitaxel за шънт при AV фистула. Покритие на балона – 3.0 µg/mm². Размер на лекарствените частици 0,1µм. Материал на балона: Polyamide, дължина на върха – 5.0мм. Максимално налягане 30 bar. Размери диаметър: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 и 9.00mm ; дължина: 20, 40 и 60mm
176 | Scoring/Cutting balloon водач:.014”/018” Катетър: Over The Wire и RX Scoring element: нитинолов, три спирали Материал на балона:Nylon ,semicompliant Шафт: 5F Интродюсер:6F и 7F Работна дължина:50,90 и 137 cm Маркери на балона: 2 набити Диаметър на балона: 2,0-6,0mm Дължина на балона: 10-40mm
177 | Балон за Пре-дилатация; Ниска разтегливост, при 17 атм - 2,73 мм. /за балон 2,5 мм./; Запоен маркер от платина с дължина 1 мм. /възможност за избор на 1 или 2 маркера/; материал на балона - дуралин с хидрофилно покритие; дължина 145 см.; диаметър на шафта 1,9 F; материал на проксималния шафт - hypotube от неръждаема стомана; дистален шафт - 2.6 F; материал на дисталния шафт - Pebax/Nylon; маркери на 90 и 100 см.; 6 F kissing /тестван при 0,070" водещ катетър/
178 | Балон -катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър монорейл система или OTW; 3 - сегментен размери - 1.2-5.0 преминаващ профил - 0.021"; профил на върха - 0.017"; полиуретан технология и връх тип transitionless; материал на балона /Pebax/ маркери - флексибилни; номинално налягане - 8 bar/ATM; - 14 bar/ATM
179 | Балон -катетър за PTCA; пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър; 3 - сегментен; размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027"; профил на върха - 0.018"; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона - /Pebax/ маркери - Tungsten флексибилни; номинално налягане - 12 bar/ATM; RBP - 18 bar/ATM
180 | Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .014". Изработен от найлон с 40cm хидрофилно покритие в дисталната част. Уникална периферно сменяема система. Диаметър: 2/2.5/3/4mm. Дължина: 2/4/6/8/10/12/16/20cm. Препоръчителен интродюсер – 4.0Fr; RBP: 16atm. Дължинa на катетър: 110 / 170см.
181 | Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .035". D-лумен за бърза инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Специално Pliaform покритие намаляващо триенето и улесняващо преминаването; Starcast краища за подсилено повторно събиране. Диаметър: 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm. Дължина: 2/4/8/10/12/14cm. RBP: 15/12/11/8atm. Препоръчителен интродюсер – 5.0, 6.0, 7.0Fr. Дължинa на катетър: 80 / 135см.
182 | Нископрофилен периферен SC балон-катетър съвместим с водач .018". Изработен от найлон с D-лумен за бърза инфлация/дефлация, проходимост и тласкаемост. Диаметър: 3/4/5/6/7/8mm. Дължина: 2/4/6/8/10cm. Препоръчителен интродюсер: 4 Fr (5.0Fr за дължини на балон 6/8/10cm - при вариант с 80cm дължина. RBP: 14atm. Дължинa на катетър: 80 / 135см.
183 | Ултра нископрофилен балон-катетър съвместим с водач .014"; Хидрофилно покритие в дисталните 15cm. Специално Pliaform покритие намаляващо триенето и улесняващо преминаването. Диаметър: 1.5/2/2.5/3mm. Дължина: 2/3/4/6/8/10/12cm. Препоръчителен интродюсер – 3.0Fr; Съвместим с водач .014. RBP: 16atm. Дължинa на катетър: 50 / 90 / 150см.
184 | Drug Eluting Stent (DES) – платформа от Ch-Co L605 alloy стент, strut thickness 73µm; DDP – 10, 8 и 6 клетъчен дизайн; Biodegradable polymer matrix; Sirolimus покритие; Съотношение метал към артерия- 14% до 16%; Лекарствена доза- 1.4 µg/mm²
185 | .Водач - 0.014"; Дизайн - нисък профил; Материал - сплав Кобалт Хром L-605; Структура - многоклетъчна, тип Flex - S; Монтиран профил: < 0.97 мм.; Дебелина на страта - 0.0029" /70µm.; Степен на скъсяване < 1%, на рекоил < 5 %; Налягане (bar) : NP = 8, RBP = 16; Най-малък водещ катетър - 5 F; Профил на върха - 0.016"; Шафт - 1,9 F проксимално, 2,6F дистално; Полезна дължина - 140 см.; Дължина /мм./ - 8, 12, 16, 20 и 24. Диаметър /мм./ -2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 и 4.0
186 | .Водач: 0.014"; Дизайн: ултранисък профил; . Материал - сплав Кобалт Хром L-605; .Дебелина на страта - 0.0025"; .Профил на преминаване на лезията - 0.89 мм.;.Дължина /мм./: 9, 13, 15, 19, 23, 27 и 30; . Диаметър /мм./: 2,25 /без 27 и 30/ ,2.5 /без 30/, 2.75, 3.0, 3.5 и 4.0
187 | РТСА стент на кобалт-хромова основа, платформа MP35N CoCr Alloy; нисък crossing profile: 0.82 mm; тънки стратове; висока радиална сила; атравматичен мек връх. Дебелина на стратовете: 80 µm. Съотношение метал/съд: 11-13%. Въвеждащ профил: 0,018". Проксимален Ø на шафта: 1.9F (0.63 mm); дистален Ø на шафта: 2.7F (0.89 mm). NP: 8 atm. RBP: 16 atm. Два маркера на балона. Скъсяване: < 2%. Размери: Ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 9, 12, 15, 20, 25, 32 и 40 mm.
188 | РТСА стент на кобалт-хромова основа L605 & модерирана клетъчна структура за намаляване на риска от рестеноза и in-stent тромбоза. Дизайн: диагонални S-връзки. Максимална радиална сила при минимизирана опасност от отскачане. С технология на стратовете: "Без скъсяване при отваряне, за запазване на тъканите". Нисък crossing profile за лесно преминаване. Страт със странична апликация с дебелина: 85 µm. Въвеждащ профил: 0.016". "Semi-open"-клетъчен дизайн. Rx. Шафт с хидрофилно покритие. NP: 8 atm. RBP: 16 atm. Два маркера на балона. Скъсяване: < 2%. Размери: Ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75,3.00, 3.25 (по запитване), 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 7 (по запитване), 9, 12, 15, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35 и 40 mm.
189 | Коронарен стент с покритие от СИРОЛИМУС и биоразградим полимер. Материал на стента - Co Cr L605; Дизайн на стента - лазерно изрязани от безшевни тръби със змиевидна форма; Дебелина на стратовете на стента - 0.06 m или 60 micron; Комбинация от три полимера PLLA,PLGA и PVP; Нормално налягане (NP) - 6 atm; Номинално налягане на разрушаване (RBP) - 16 atm; активно лекарство – Serolimus; Дължини - 8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48; Диаметри - от 2.00mm до 4.5mm; Водещ катетър - 5F съвместим ; Диаметър на водача - 0.014 inch
190 | Метален коронарен стент; Материал на стента - Co Cr L605; Дизайн на стента - Лазерно изрязани от безшевни тръби със змиевидна форма; Дебелина на стратовете на стента - 0.06 m или 60 micron; Нормално налягане (NP) - 8 atm; Номинално налягане на разрушаване (RBP) - 16 atm; Дължини - 8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48; Диаметри – от 2.00 mm до 4.5mm; Водещ катетър - 5F съвместим; Диаметър на водача - 0.014 inch
191 | Непокрит метален стент изработен от сплав платина- хром със с-ма за доставка; Тип на стента: разтварящ се от балон стент; Налични дължини на стента (мм): 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32; Налични диаметри на стента (мм): 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; Работна дължина на системата за доставка – 144см; Предназначен за водач ≤ 0.014 инча (0.36 мм); Балон с два непропускащи излъчване маркера с номинална дължина с 0.4 мм по-голяма от стента във всеки от краищата; Номинално налягане на издуване: 11 атмосфери – 1117 кРа; Номинално налягане на спукване: 18 атмосфери – 1827 кРа; Вътрешен диаметър на водещия катетър: ≥ 0.056 инча (1.42 мм) за размери от 2.25 до 4.00 мм; ≥ 0.066 инча (1.68 мм) за размер 4.50 мм; Външен диаметър на шафта на катетъра: 2.1F (≤ 0.70 мм) от проксималната страна и 2.7F (≤ 0.95 мм) от дисталната
192 | Коронарен стент; Материал: кобалтова сплав; Дебелина на стратовете: 0.0036", 10 клетъчен строеж с големина на клетките 1,0 мм.; Rö видимост - висока; FasTrac връх за висока проходимост;Дизайн: коронен тип, затворена клетка
193 | Медикаментизлъчващ стент, Материал: кобалтова сплав; Медикамент: Zotarolimus; Rö видимост - висока; специален връх за по-лесно пресичане; Дебелина на стратовете: 0.0036"; Платформа: коронен тип, затворена клетка
194 | Коронарен стент, RX (диаметър: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm / Дължина: 8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40) – Cobalt Cromium – Hybrid дизайн (Отворени & Затворени клетки) Дебелина на стратовете 65 µm; Воидачe: 0,014"; Водещ катетърr: 5Fr -Премонтиран върху РТСА балон
195 | РТСА медикамент-излъчващ стент. Биоразградим PLGA полимер с гъстота: 5 µm, съдържащ Rapamicin (Rapasorb) с наситеност: 2 µm/mm2. Покритие с инертна карбонизираща технология, без риск от тромбоза за целия имплантационен период. Високоскоростно отделяне на "С+"-йои под вакуум. Материал: карбонизираща SS-сплав. Дебелина на стратовете: 110 µm. Съотношение метал/съд: 13-15%. NP: 6 bar. RBP: 14-16 bar. Размери: Ø 2.00, 2.25, 2.50, 2.75,3.00, 3.25, 3.50, 4.00 и 4.50 mm/дължина 10, 14, 18, 24, 28, 34 и 38 mm.
196 | Медикамент-излъчващ (Syrolimus) стент, RX (диаметър: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm / Дължина: 8; 13; 16; 19; 24; 29; 32; 37; 40) – Кобалт-хром – хибриден дизайн (Отворени & Затворени клетки) Дебелина на стратовете 65 µm; Водач: 0,014"; Водещ катетър: 5Fr - Балон монтиран - Rapid Exchange
197 | Коронарна стент система, освобождаваща еверолимус Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в система за подаване Monorail; със специфични диаметри, както следва: 2,25 мм; 2,50 и 2,75 мм; 3,00 и 3,50 мм; 4,00 мм; За диаметри - 2,50 и 2,75 – два допълнителни конектора в проксималния сегмент (общо 4 конектора); за 4,00 мм. диаметър -3 допълнителни конектора (общо пет конектора); дължини на стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm2 еверолимус приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 140см; Y-образни портове на системата за доставка: Порт за единичен достъп към лумена за раздуване. Изходният порт на водача да е разположен приблизително на 25,8 cм от върха. Дебелина на страта на стента (включително покритието): 2,25-3,50 мм: 0,093 мм ; 4,00 мм: 0,098 мм; Покритие: два слоя, вътрешен слой от полимер - PBMA - поли (n-бутил метакрилат); външен слой - полимерен матрикс, състоящ се от полукристален кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуородид-ко-хексафлуоропропилен), смесен с еверолимус;
198 | Коронарна стент система, с ултратънко биоразградимо покритие с отделяне на еверолимус. Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в система за подаване Monorail; дължини на стента в мм: 8,12,16,20,24,28,32,38; диаметри на стента в мм: 2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00; Балон: комплиантен, двупластов, със скъсен връх, осигуряващ подобрено подаване и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 мм по-дълги от стента при всеки край; Работна дължина на системата за доставка: 144 см; Съвместим с водач ≤ 0.014 in(0.36mm) Покритие: Стента да е покрит само от външната страна с биоразградима лекарствена матрица, съставена от PLGA [poly(DL-lactide-co-glycolide)], размесен с еверолимус.
199 | Лекарство излъчващ коронарен стент ,покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер-полилактична киселина/PLLA/, биоразтрадим до 120 дни, с лекарствен агент-Сиролимус , базиран в/ху Канаме стент от CoCr 605 , хомогенна геометрия тип "оpen cell", 80μ дебелина на стратовете, удобен за бифуркационни лезии, качен в/ху платформа Ryujeen shaft , RX порт на 25см от върха, с хидрофилно покритие M-coat II и размери 9-12-15-18-24-28-30-33cm , диаметри 2,5-2,75-3,0-3,5-4,0 ,съвместим с 6Ф водещ катетър при "киссинг" техника
200 | Коронарен стент от Кобалт-хром , дебелина на стратовете 65µm,подчертана флексибилност,подходящ за калциеви лезии ,ентри профил 0.45мм, Grilamid L25 Nylon 12,рентгенови маркери - 90% Pt, 10% Ir,електрополиран,структура отворена клетка,със –S-образни конектори Рзмери, ,луер лок система от Polycarbonate (PC), Lexan HPS 7. Дължини от 8мм-38мм Диаметър от 2.00мм-4.00 мм
201 | Коронарен медикамент излъчващ стент от Кобалт-Хром , дебелина на стратовете 65µm. S-образни конектори .лазерно изрязан,електрополиран,улттрафлекс геометрия,дизайн полуотворена клетка,проксимален шафт 1,95F,ентри профил 0.017”. ,луер лок система от Polycarbonate (PC), Lexan HPS 7. Покритие от биостабилен полимер садържащ ултра тънко покритие Paclitaxel 5µm Дължини : 8мм-38мм Диаметър : 2.00мм,2,25mm,2,5mm,2,75,3,0,3,25,3,5-4,00мм Номинално налягане 8atm. Максимално налягане 16/14atm.
202 | Коронарен кобалт хром стент с медикамент –сирулимус, за комплексни лезии. Дебелина на стратовете - 73µm – 0.073mm – 0.0029. NR 8 atm., RBP – 16 atm. За размери 4,5;5 и 14 atm. За размер 4. Съвместим за 5 FR водещ катетър. Сиролимус (Рапамицин) лекарствено покритие – 1,25µg/mm². Съвместим с водач 0.014”
203 | Коронарен стент от кобалт-хромова сплав; Дизайн на катетър - RX, Проксимален шафт с Hypotube дизайн и хидрофилно покритие; Профил на преминаване на лезия: 0.016”, Диаметър на шафт: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2.6F; Хидрофилно покритие W-II; S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с дебелина 0.0039“ и модел с 6 или 9 корони. Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.577mm; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mm Hg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm;
204 | Премонтиран коронарен стент, съвместим с 0.014'' водач; размери 2.00- 4.00, кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; тип затворени клетки, дебелина на стратовете - 0.0032''; ширина < 0.0040''; съдържание на Ni < 10.5% ; рекойл 4.8%, скъсяване 0.12%, профил 0.039'' - 0.040'', М:А съотношение 10.73% ; - излизане на балона извън стратовете -0.68 mm, RBP - 16 bar/ATM
205 | Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014'' водач; размери 2.0, 2,25, 2,5, 2,75, 3,0, 3,25, 3,5, 4.00;дължина 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38;48 материал: кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина на стратовете - 0.0032'; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни извивки; Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; доза на лекарството: 100mg/cm2; дебелина 7.8 микрометра; CE сертификат за едномесечна DAPT (двойна антиагрегатна терапия); скъсяване при раздуване 0%; М:А съотношение 10.73% - излизане на балона извън стратовете -0.76 mm; ном.налягане 10 bar; RBP - 16/18 bar/ATM; материал на балона - многопластов XCELON-S (Pebax);профил на върха - 0,016"
206 | Медикамент - излъчващ стент / материал : кобалт - хромиева сплав L605 /.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стратовете аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилимус модел / сиролимус + органична киселина / само в посока съдовата стена.Свободна от полимер повърхност.Дебелина на стратовете - 80 μm. Карбоново покритие на стента под формата на тънък слой от чист въглерод, определящ биоиндуциращата повърхност на стента. Два рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Съвместим с 5F водещ катетър и 0.014" водач. Размери : диаметър - от 2.25мм до 4.5мм; дължина - от 12мм до 38мм .
207 | Медикамент-излъчващ коронарен стент. Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 15.6 μg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014“, Дизайн: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047“/0.12mm и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016“, Диаметър на шафт: Проксимално 2.1F, Дистално 2.4/2,6F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина: 8/11/14/18/24/28/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.5 и 4.00mm.
208 | S-стент от неръждаема стомана -квадратичен линк-дизайн тип "отворена клетка",покрит аблуминално с резорбируем биополимер-полилактична киселина/PLA/ с лекарствен агент-Биолимус А9 ,монтиран в/ху Nagare* платформа/3 пластов балон от найлон/, покрита с хидрофилен М-коут,силиконова проксимална и хидрофилна дистална част,използваема дължина - 145 см. Стент диаметър - 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5,дължини 8-14-18-24-18,профил-0,042" /0,044"
209 | Кобалт-хромов стент с тръбен дизайн, позволяващ директно стентиране. Съвместим с водач 0.014”.Съдържание на никел – под 12%, Максимален рекойл – под 5% (3mm). Профил на стента при диаметри между 2.0mm и 4.5mm – съответно между 0.80мм (0.031”) и 0.95мм (0.037”). Стратове – ширина – 90±10μm, дебелина най-много 70±5μм (0,027”±0,0002”) – хомогенни по протежение на целия стент. Дистална част на системата балон-стент – дължина не по-малко от 105 cm, с хидрофилно покритие, като не повече от 50 сm да са без покритие. Вътрешен лумен от полимер, подсилен с карбон. Шафт – проксимално – 2.4F, дистално – 2.7F. Два рентгено-позитивни маркера на балона. Размери – диаметри: 2.0 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, дължини: 9.0, 12.0, 15.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 28.0 и 32.0 mm.
210 | Флексибилен, разгъващ се от балон стент от L605 кобалт-хром, предварително монтиран върху носеща система. Системата за доставяне да е съвместима с 0.035" (0.89 mm) кабелни водачи и дължина 80 cm и 135 cm. Два непрозрачни за рентгеново лъчение маркери, локализирани под балона, които идентифицират позицията на стента и флуороскопски да маркират работната дължина на балона. Тънки стратове на стента и флексибилен дизайн подобряват доставянето му., съвместим с 6F sheath за всички размери. два пласта на балона / по-здрав външен и мек вътрешен/ високо RBP /14 Aтмосфери / за лечение на лезии в широк диапазон.Размери: от 4,5,6,7,8,9,10мм. диаметър и дължина на стента -12,16,19,29,39,59мм. Дължина на шафта - 80 и 135см.
211 | Балонмонтиран стент за ренално приложение, CoCr - метериал на стратовете с дебелина 0,0044”. RX – monorail part, стент монитран върху балон, Xcelon материал на балона, GRIP технология на закрепване на стента, приложим с 0,014” водач, оптимизиране на нагъването на балона – при диаметър от 4,0 -5,5 –trifold, 5,5 - 6,0 мм -quadrafold, приложим с 6 френча водещ катетър в зависимост от диаметъра. Показан за ренални ангиопластики.Размери: от 4;4,5;5,;5,5;6;6,5,мм. диаметър и дължина на стента -12,15,18мм. Дължина на шафта- 80-135 см.
212 | Балонмонтиран стент за ренално приложение, CoCr - метериал на стратовете с дебелина 0,0044”. RX – monorail part, стент монитран върху балон, Xcelon материал на балона, GRIP технология на закрепване на стента, приложим с 0,014” водач, оптимизиране на нагъването на балона – при диаметър от 4,0 -5,5 –trifold, 5,5 - 6,0 мм -quadrafold, приложим с 6 френча водещ катетър в зависимост от диаметъра. Показан за ренални ангиопластики.Размери: от 4;4,5;5,;5,5;6;6,5,мм. диаметър и дължина на стента -12,15,18мм. Дължина на шафта- 80-135 см.
213 | Премонтиран Everolimus излъчващ кобалт-хром стент с асиметрична затворена многопрофилна клетка с флуорополимер покритие ≤ 7,8 микрометра, лекарствено покритие ≥ 100 микрометра, материал на балона - Pebax, RBP 18 ATM, профил на входа на лезията - 0.0022", дебелина на стратовете - 0.0032".
214 | Премонтиран медикамент - излъчващ стент ; съвместим с 0.014'' водач; размери 2.25, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5 и 4.00; дължина 8,12,15,18,23,28,33,38; материал кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Eurolimus – цитостатик; дебелина на стратовете – 0,0032"; преминаващ профил- 0,041’; Свързваща връзка с 3 не –линеарни извивки за оптимално изграждане на структурата и освобождаване на медикамента; Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; дебелина 7.8 микрометра; СЕ сертификат за едномесечна DAPT ( двойна антиагрегатна терапия); скъсяване при раздуване 0%; М:А съотношение 10.73% - излизане на балона извън стратовете -0.76 mm RBP - 16/18 bar/ATM; материал на балона – многопластов XCELON-S(Pebax); profil na wyrha – 0.016"
215 | Саморазгъващ се стент от нитинол, ОТW система съвместима с 0.035" водач и 6 и 8 F въвеждащ катетър, V-образен дизайн на оплетката, електрополиране на повърхноста за предпазване на дефекти, подобрена система предпазваща от прегъване и счупване на стента, външен слой от TiO, Минимално скъсяване /1,9%/ , Радиална сила 3 Нютона, доставяща система, състояща се от три слоя-стабилизиращ,ретрактиращ и оплетен вътрешен слой.Изцяло нова ергономична дръжка. Увеличение на 27% от пациентите със стеснени и извити съдове.
216 | Саморазгъващ се стент от нитинол, с триаксиална технология системата е съвместима с 6 и 8 F въвеждащ катетър, V-образен дизайн на оплетката, електрополиране, външен слой от TiO, Минимално скъсяване /1,9%/ , Радиална сила 3 Нютона, доставяща система, състояща се от три слоя-стабилизиращ, ретрактиращ се и оплетен вътрешен слой.Дължина на стента -120-150 мм.и диаметър от 5мм до 8 мм.Размери: от 5,6,7,8,мм. диаметър и дължина на стента -120 и 150мм. Дължина на шафта - 80,135см.
217 | Саморазгъващ се медикамент-излъчващ бифуркационен коронарен стент. Медикамент: Биолимус А9 с дозировка 21.3 μg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA). Водач: 0,014“, Дизайн: рингообразна права връзка с дебелина 160μm (0.0063”) и модел с 12 или 13 корони; Ro маркери 100 и 110 см от върха, Профил на преминаване: 0.064" / 1.63 mm, Диаметър на шафт: Проксимално 2.0F; Хидрофилно покритие на дисталния шафт; Полезна дължина: 137 см; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mmHg. Дължина: 11/14mm; Диаметър: 3.00/3.50mm.
218 | Саморазгъващ се стент от нитинол, системата е съвместима с 6 и 7 F интродюсер. Дизайн на стента - 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетени, радиална здравина над 10 Нютона. Доставяща система с ергономична дръжка позволяваща работа с една ръка. Два Tungsten маркера на доставящата система. Атравматичен връх и хидрофилно покритие на системата.Дължина на стента -20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм. и диаметър от 4, 5 , 6, 7, 8мм. Дължина на шафта - 80,120см. CE и FDA индикации за употреба в SFA и Poplitea
219 | Саморазгъващ се стент от нитинол, с триаксиална технология системата е съвместима с 6 и 8 F въвеждащ катетър, V-образен дизайн на оплетката, електрополиране, външен слой от TiO, Минимално скъсяване /1,9%/ , Радиална сила 3 Нютона, доставяща система, състояща се от три слоя-стабилизиращ, ретрактиращ се и оплетен вътрешен слой.Дължина на стента -120-150 мм.и диаметър от 5мм до 8 мм.Размери: от 5,6,7,8,мм. диаметър и дължина на стента -120 и 150мм. Дължина на шафта - 80,135см.
220 | Периферен съдов саморазгъващ се стент; със специален материал на катетъра – оплетена нишка.Материал: Нитинол; 6 бр. маркери – тантал; Delivery System:6F; 0,035”; работна дължина 80 и 130сm; Диаметър: 5,6,7,8,9,10 mm; Дължина: 30,40,60,80,100 mm
221 | Периферен съдов саморазгъващ се стент; Материал: Нитинол; 6 бр. Маркери,Трикратно нагънат катетър; Delivery System: 6F; Linkless continuous design; 0,035”;Висока адаптивност към съда; работна дължина 80 и 140сm; Диаметър: 5,6,7,8,9,10 mm; Дължина: 40,60,80,100,150, 200 mm
222 | Периферен стент, 0,035”OTW, материал: Кобалт – Хром; Дизайн на стента: Helicoidal; Дължина на шафта 80 см и 140 см. Размери: диаметър 5,00/6,00/7,00/8,00/9,00/10,00; дължина 18,28,38 и 58см. Съвместимост 6 F интродюсер, Покритие: Ultrasmooth електрополирана повърхност, Дизайн на стента: спираловиден
223 | Периферен саморазгъващ се ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии и SFA от Нитинол. С дизайн "отворена клетка"; с двойно полиран страт; с лазерно споени танталови маркери за прецизно позициониране; с рентгенопозитивни платинени маркери; Система 5F, съвместима с водач 0.018" и система 6F, съвместима с водач 0.035"; диаметър на стента 5-10мм; дължина на стента 20-200мм; дължина на шафта 80см и 120/130см; наличен и с размер на шафта 180см за трансрадиален/ трансбрахиален достъп; специална LRF (Low Radial Force) версия
224 | Саморазгъващ се непокрит стент за аорта при стенози и дисекации на низходяща аорта, палиативно лечение при вена кава синдром и като удължение при стент графтове. Материал: Нитинол, Двойно или единично разширение в двата края на стента, 5 танталови маркера във всеки край, хибриден дизайн – отворени клетки в средата за добра флексибилност и затворени в края за добра радиална сила. Въвеждаща система от 12F -16F. Дължина: 70, 100, 130 mm; Диаметър: 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40 mm: Delivery System: 12, 14, 16F. Модели: Single-flared и Double-flared.
225 | Покрит модуларен ендоваскуларен стент-графт с двоен дизайн за лечение на абдоминални аневризми. Материал на графта – тъкан полиестер с ниска порьозност, рингове с оплетен полиестер, Проксимално – непокрити рингове.Стент от нитинол, MRI съвместим, златни маркери на основното тяло и Е маркер на късото краче на основното тяло. Подсилен катетър, 3 пластов, с две зони - Проксимално флексибилен от мек материал и дистално от ригиден материал. Хидрофилно покритие по цялата дължина, отвор с клапа на дръжката на катетъра. Водач 0.035” Наличие на уникален механизъм за прецизно и точно поставяне. Размери: Аортно удължение: Диаметър: 26-36 mm; Покрита дължина: 50 mm; Въвеждаща система : 20, 22F;Основно тяло: Диаметър Проксимална част: 24-34 mm; Въвеждаща система : 20, 22F Контралатерално краче: Диаметър Проксимална част: 16 mm Въвеждаща система : 16, 18F Илиачен удължител: Диаметър: 14 - 26 mm ; Въвеждаща система : 16, 18F
226 | Покрита ендоваскуларна стент-графт система с 3G дизайн за лечение на торакални аневризми. Права и конусовидна форма. Катетър с хидрофилно покритие по цялата дължина и мек 3 см. атравматичен връх. Платиниево – иридиеви маркери. Материал: тъкан полиестер с ниска порьозност и нитинол. Дължина: 130, 170, 230 mm; Диаметър: 24 - 44 mm; Въвеждаща система : 20, 22, 24F. Модели с различен дизайн.
227 | Стент графт при аортно – илиачни аневризми или изолирани илиачни аневризми. 18 F въвеждаща система с хидрофилно покритие, удобна и за cross-over маневри. Наличен с различни дължини и диаметри в проксималната и дисталната част.
228 | Периферен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно покритие. (102+_25 µм). Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратовете –0.135 x 0.145 mm (SV) 0.145 x 0.145 mm (MV) 0.165 x 0.145 mm (LV);, GW 0.035”; размер на шафта 5 F; Маркери на балона от платина/иридйй, NP 9 bar Ø 5.0 - 7.0 mm 8 bar Ø 8.0 - 10.0 mm; RBP 13 bar Ø 5.0 - 7.0 mm 12 bar Ø 8.0 - 10.0 mm; диаметър - 5.0 , 6.0 mm (SV)7.0 , 8.0 mm (MV) 9.0 , 10.0 mm (LV) и дължина - 18, 22, 28, 38, 58 (SV)18, 23, 27, 37, 57 (MV) 27, 37, 57 (LV)
229 | Васкуларна система за затваряне на феморална артерия - хемостаза чрез екстраваскуларен, водоразтворим синтетичен уплътнител. Време за хемостаза: 1.3 ± 2.3 минути. Размери: 5F-сив, 6/7F-зелен.
230 | Коронарен стент-графт от CoCr платформа и микропорест PTFE мембранно покритие. Дизайн на стента – единичен стент. Размери на стратовете – 0.07х0.08 мм. (SV) 0.0028x0, 0031(SV); 0.08х0.09 мм. (MV) ; 0.0031x0,0035(MV), 5F водещ катетър за всички размери, GW 0.014”; размер на шафта – 2.7F дистално и 1.9F проксимално. Маркери на балона от платина/иридйй; NP – 11 atm.; RBP – 16 atm. Диаметър от 2.50, 2.75;3.00;3.50;4.00 мм. и дължина – 8,12,16,18,21,24 (SV) и 8;12(МV)
231 | Медикамент - излъчващ коронарен стент от кобалт-хром без полимер. Биорезорбируема матрица от Сиролимус - 1,2 µg/mm2 и Пробукол (50:50) - иновативна технология на покритието, гарантираща контролирано и ефективно освобождаване на медикамента; Polimer-free покритие, подпомагащо бързата ендотелиализация - страт - 50 µm (при диаметри 2,0-2,5 мм.) и 60 µm (при диаметри 2,75-4,0 мм.); дебелина на покритието - 4 µm (нанесено само аблуминално); отлична гъвкавост и висока проходимост; отворен клетъчен диаметър; профил на входа на лезията 0,016" (0,41 mm.); профил на преминаване (crossing profile) - 0,031" - 0,037" (0,79 мм. - 0,93 мм.); проксимален шафт 1,9F - с тефлоново покритие; дистален шафт 2,5F - полиамид; водещ катетър 5F/ "kissing balloon"- 6 F
232 | Стент с оптимален баланс между съвместимост, флексибилност и радиална сила, постоянен затворен дизайн на клетката - по-тънки елементи 0,0038', - много нисък профил 0,041",
233 | Ренален стент. Материал: Cobalt Chromium(L-605) Водач: .014” Дизайн на стента: двойна спирала Дизайн на шафта: Hypotube EFT(Enhanced Force Transmission) Работна дължина:80-140cm Дебелина на стратовете: 155 µm Маркери:1 златен проксимален (на стента) Профил на преминаване: 1.35-1.70mm RBP:15atm Размери: d:4,5-7,0; l:12-15-19; Покритие: ProBio Технология на термично закрепване на стента
234 | Ренален стент за периферна ангиопластика, премонтиран върху балон (изработен от найлон, semi-copliant, номинално налягане 10atm, RBP-12 atm), съвместим с 0.014/0.018 инча водач, "Micro-Grip" технология; стента е изработен от неръждаема стомана 316L, с "open lattice" дизайн, дебелина на страта .007", с рентгенпозитивни GPS танталови маркери в двата края, дължина 14мм-21мм, съвместими с 6F водещ катетър за диаметри 5мм и 6мм и със 7F водещ катетър за диаметър 7мм, дължина на върха 11мм, дължина на катетъра 80см
235 | Стент Дизайн на клетката - затворена клетка с двойно свързваща система, пет клетъчен строеж, Дебелина на стратовете 80?m, Два златни рентгенопозитивни маркера, Профил на преминаване 0,034", Хидрофилно покритие M Coat на върха и дисталния шафт,
236 | Нископрофилен RX-стоманен стент за стентиране на периферни артерии, съвместим с 0,018" водач, дебелина на стратовете-0,180мм, диаметри-5-6-7мм, дължини-12-18 мм. Дължини на дръжката - 90 и 150 см, М хидрофилно покритие на шафта, профил на преминаване за 5мм - 0,059", за 6мм - 0.062", за 7мм - 0.069", брой на клетките - 12
237 | Стент, излъчващ медикамент Sirolimus. материал: кобалт-хром, L-605 дизайн: двоен хелиокоидален пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер дебелина на стратовете:0,0024” доза: 50-250µg в зависимост от размера дължина на шафта:140cm маркери:platinum iridium, набити диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40
238 | •НИТИНОЛОВ СЕЛФ ЕКСПАНДАБЪЛ СТЕНТ, затворен тип клетки, технология доставяща система /FREE STYLE TECHNOLOGY/, прав и конусовиден вариант •Вариабилна радиална сила и твърдост в различните части- в проксималния и дисталния край с по-голяма флексибилност, а в средата с по-голяма радиална сила. •МИНИМАЛНО СКЪСЯВАНЕ-4,5-7,5%, •8F водещ катетър; 5,4 F въвеждащ профил •Метално покритие на 14-25%.Прав и скосен вариант
239 | RX/OTW премонтиран балонно-разтварящ се периферен стент с индикации за стентиране на: Ренални/Периферни артерии; Материал/Дизайн на стент: Неръждаема стомана/Хибриден дизайн; Дължина на система: 80/135см; Диаметър на стент: 3/4/5/6/7/8mm; Дължина на стент: 12/16/20/24/30/40/60mm; Съвместим с водач: .014"/ .018″/.035". Препоръчителен интродюсер: 5/6/7/8/9Fr.
240 | Стентове за периферна ангиопластика, разтворими от балон, съвместими с водач 0,14 инча с диаметър от 5 до 7 мм и съвместими с итнтродюсер 5 F или водещ катетър 6 F ; тип А; RX система - 0,14, затворена оплетка, висока радиална сила.
241 | Илиачен стент за периферна ангиопластика, премонтиран върху балон с "5-fold" дизайн, дължина от 12мм до 57мм, диаметър от 5мм до 10мм, RBP 12 atm, съвместим с 0.035 инча водач, изработен от неръждаема стомана , с "open lattice" дизайн, нисък профил, без или с минимално скъсяване, флексибилен шафт с рентгенпозитивни танталови маркери в двата края, дължина на катетъра от 80 до 135см, флексибилен и изтънен връх (с 28%)
242 | Стент за периферна ангиопластика; Саморазширяваща се стент система за сънна артерия; Дизайн: отворена клетка при проксималния и дисталния участък и затворена клетка при централния участък за задържане на плаката; Дебелина на страта: 160µм; Материал: Заострен и цилиндричен тип стент, съвместими с 5F катетърнитинол;
243 | Водещ катетър за периферна ангиопластика; Периферен водещ катетър за сънна артерия; Гъвкав спирален връх; Преплетен дизайн на шафта за повече контрол; Обща дължина - 91 см; Използваема дължина - 85 см; Външен диаметър - 8F, вътрешен диаметър - 5F; Външен диаметър на водача - максимум 2 x 0.035" (0.89mm)
244 | Паклитакселизлъчващ балон катетър; Дизайн на катетъра: OTW; Материал на балона - Flexitec™Xtreme; Покритие на балона FreePac™ - паклитаксел – излъчваща формула; Използваеми дължини на шафта - 80 и 130 см; Диаметър на шафта - 5F; Максимален препоръчителен водач - 0.035”; Номинално налягане - 8 bar
245 | Self Expandable стент с офсетов вълнообразен дизайн според диаметъра за оптимизиране на хемодинамиката и покритието, за малки съдове.Триаксиален дизайн на шафта, материал на шафта - PTFE, Jet покритие , съвместим с 4; 5 F. Metal to artery ratio - 11.8mm² - Радиална сила 5,8 N/sm, скъсяване < 2.72% - 4F съвместимост с водещ катетър -.014, .018’’ водач, дебелина на стратовете 0.14мм - Дължина на катетъра –80, 90;120, 135см
246 | Периферен медикамент - излъчващ стент за ангиопластика на подколенни съдове / материал : кобалт - хромиева сплав /.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стратовете аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилимус модел / сиролимус + органична киселина / само в посока съдовата стена.Свободна от полимер повърхност.Дебелина на стратовете - 80 μm. Карбоново покритие на стента - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3µм, определящо биоиндуцираща повърхност на стента. Два рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Размери : диаметър - 2.5мм, 2.75мм,3.0мм,3.5мм, 4.5мм; дължина - 12мм,16мм,20мм,25мм, 31мм / за стентове с диаметър от 3.0мм до 4.5мм /. Доставяща система, включваща балон от от полиамид, с два маркера, с профил на върха 0.017" и катетър, RX - тип, с дължина 142 см, съвместим с 0.014" водач и 4F интродюсер.
247 | РТА стент - периферен васкуларен саморазгъващ си стент - на нитинолова основа, лазерно изрязан. OTW катетър (коаксиален), съвместим с водач 0.035’’ (0.89 mm), 260 cm and 300 cm; интродюсер - 6Fr. 4 титаниеви радиоконтрастни маркери. Уникален вълнообразен дизайн с гъвкави конектори. Висока гъвкавост в дисталната част. Високо резистентен на прегъване, усукване и натиск, с амплитуда на огъване 60°. Адекватна радиална сила при различните диаметри. Патентована ергономична уникална система с двойно-издърпващ механизъм за по-голямо удобство при освобождаване на стента. Прецизно позициониране и поставяне. Отлична x-ray видимост, особено при четирите маркери от tantalum в двата края на стента. Размери: на катетъра - 80 см и 120 см; дължина на стента - 20, 40, 60, 80, 100 мм; диаметър на стента - 6, 7, 8, 10, 11 мм.
248 | Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии.Материал на стента : кобалт - хром .Карбоново покритие на стента под формата на тънък филм с дебелина ≤ 0.3μм.Структурен дизайн - тип затворена клетка.Огледално електрополиране на повърхността на стента.2 рентгенопозитивни маркера от платина за прецизно позициониране.Съвместим с 6F водещ катетър и 0.035" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сгънат на шест,от полиамид, OTW тип. Диаметър на стента - от 6мм до 10 мм; дължина - 19мм,29мм,39мм,49мм,59мм / за стентове с диаметър 7мм, 8мм, 9мм /; 19мм, 29мм, 39 мм за стентове с диаметър 6мм и 10мм.
249 | Премонтиран ендоваскуларен стент за ангиопластика на ренални артерии. Материал: неръждаема стомана 316 L. Карбоново покритие на стента от тънък филм с дебелина≤1 µм. Дебелина/ширина на бримките: 0,175 мм. Огледално електрополиране на повърхността на стента. Профил на преминаване: 1,50 мм/за 5,0 мм./ 2 маркера от платина/иридий за прецизно позициониране. Носещ балон-катетър: полуразтеглив, сгънат на шест, от полиамид, Rapid Exchange тип.
250 | Премонтиран стент за периферна ангиопластика на ренални артерии ; Система за доставка – MR катетър с балон в близост до дисталния край; Стент – в центъра на балона м/у 2 ренгеноконтрасни маркера; Системата за доставка да е с две дължини – 90см и 150см, за приспособяване към двата метода на достъп (радиален и феморален); Номинално налягане 10 атм; Проектирано налягане на пръсване – 14атм; Материал на стента - неръждаема стомана хирургично ниво 316L; Повишено укрепване на лумена на проксималния край на стента; Три геометрични модела; SV (4.0, 5.0) WH (6.0) and LV (7.0); Във всеки модел дължината и ширината на елементите да са увеличени Диаметър 4,5,7 mm / Дължина 15, 19 mm; Диаметър 6 mm – Дължина 14, 18 mm; Профил на върха 0.028”; Crossing профил 0.062”; 6 FR съвместим; Съвместим с водачи с 0,14"(0,36мм) и с 0,18"(0,46мм);
251 | Премонтиран стент за периферна ангиопластика; Система за доставка - OTW катетър с некомплиантен балон; 2 рентгеноконтрасни маркера на балона; Съвместим с 0,35" водач; Номинално налягане 8 атм. за диаметри 5-9мм и 10 атм. за диаметър 10мм; Дължини на стента от 17 мм, 25 мм, 27 мм, 37 мм и 57 мм, стент и балон диаметри, вариращи от 5 мм до 10 мм и дължина балон от 20 мм до 60 мм. Система за доставка – две дължини 75см и 135см; Дисталните 30-40 см да са покрити с хидрофилно покритие.
252 | Саморазтварящ се стент и система за доставка. Материал на стента: Еглой (сплав от кобалт, хром, никел, молибден, желязо. 6F нисък профил: Отлична trackability; Оптимална съдова опора; Отлична рентгеноконтрастност; Гъвкав и trackable катетър; Reconstrainable система за доставка; Съвместим с 0,35" водач; Диаметър на стента в мм: 5,6,7,8,9,10;12,14,16,18,20,22,24; Дължина на стента в мм: 18,20,23,24,34,35,36,38,39,40,42,45,46,47, 49,52,55,59,60,61,66, 67,69,80,90,94; Два варианта на системата за доставка: къса с обща дължина 100см и използваема дължина 75см; дълга с обща дължина 160см и използваема дължина 135см; Препоръчителни размери на водача съответно 0,035’’, 180см и 0.035’’, 260 – 300см; Подходящ за употреба при: Iliac Artery; SFA(SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY); TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT (Tips ); Biliary; Tracheobronchial; Venous процедури – лечение на стенози на vena cava superior, поради злокачествено заболяване, след като са изчерпани всички алтернативни терапии;
253 | Стент система за илиачни артерии, съдържаща два компонента – имплантируем метален саморазгъвен стент и система за въвеждане. Стентът да е гъвкав, податлив и саморазгъващ се. Материал за изработването на стента - Еглой. Системата за доставка да е с възможност за репозициониране на стента, преди да бъде разгънат напълно. Разположените в дисталния и проксимален край рентгеноконтрасни маркери от външната страна на шафта да улесняват позиционирането. Рентгеноконтрастния маркер разположен в средната част на стента да действа като ограничителна точка, след преминаването на която стента да не може вече да се репозиционира. Системата за доставка да е съвместима с водач 0,035 ", Размери : 6 мм диаметър - 24,36 и 46 мм дължина; 7мм диаметър - 23,34,55, 67 мм дължина;8 мм диаметър - 20,38,47,66,мм дължина; 9мм диаметъ -18, 35,52,61 мм дължина,10 мм диаметър и 20,39,49,69 мм дължина; Два варианта в дължината на с-мата на доставка: къс – обща дължина 100см; работна дължина 75см и дълъг- обща дължина 160см; работна дължина 135см
254 | Стент система състояща се от саморазгъвен нитинолов стент и доставяща стент система. Стентът от никел-титанова сплав (нитинол); с рентгеноконтрастните маркери, изработени от тантал, увеличаващи видимостта на стента с цел помощ при поставянето. Стент до максимум 6F (2.1 мм) ВД на доставящата система. Доставящата система да има коаксиален дизайн с външен шафт за защита и ограничаване на стента преди разгъването. Доставящата система да е съвместима с 0,035 инчови (0,89 мм) водачи; стентът да се разширява, за да опре в стената на съда; налична с различни диаметри в мм ( 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 ) и дължини на стента. Доставящата система с две дължини на шафта – къс 75см и дълъг 120см.
255 | Ендопротеза състояща се от мрежа оплетена в тубуларна меш конфигурация, изработена от биомедицинска супврслав - еглой, покрита с PET (polyethylene terephthalate) графт материал; Предназначен за лечение на: комплексни стенози на илиачната артерия (лезия с дължина ≥ 3 см или калцирана или ексцентричен лезия с дължина <3 см) и запушване на илиачните съдове с диаметър 7-12, с изключение на атеросклеротични артериални аневризми и травматични увреждания на съд в периферните съдове с диаметър 5-12 мм; Да се състои от две части:саморазтварящ се стент и система за доставяне позволяваща репозициониране на частично разгънат стент ; Системата за доставка да е съвместима с 0,035’’ водач; Размери за напълно разгънат стент – диаметър в мм: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14,0; дължини в мм: 20; 30; 50; 70;
256 | Саморазтварящ се стент, специално за каротидни артерии; 5 FR система; Дължина на системата 135 см, Monorail ; Водачи – максимален диаметър .014”,препоръчителна дължина за водача 150-190 ; Непрекъсната радиална устойчивост; Системата за доставяне на стента да е с нисък профил; Ro маркери; Възможност за репозициониране при частично разгънат стент; Висока флексибилност в области с неправилна анатомия; Размери:диаметър/дължина в мм: 6 мм - при лумен на съда 5 - 30 мм дължина,при лумен на съда 4 мм - 36 мм дължина; 8 мм при лумен 7 мм - 30 мм дължина, при лумен 6 мм - 36 мм дължина; 8 мм - при лумен 7 мм - 40 мм дължина, при лумен на съда 6 мм - 48 мм дължина;8 мм напълноразгънат - при лумен на съда 7 - 50 мм дължина, при лумнен на съда 6 мм - 62; 10 мм- при лумен на съда 9 - 50 мм дължина; 8 мм лумен на съда - 59 мм дължина
257 | Система за дистална протекция тип 110 микропорест филтър- 3,5 - 5,5мм; Monorail Технология; Полиуретанов филтър; Нитинолова филтърна примка с платинена халка; Големина на Отворите на филтъра 110 Микрона; Дължина на водача 90cm 300cm; .014” stainless steel тяло с PTFE покритие; Дисталния край да е снабден с PTFE вътрешено покритие ; .030” проксимален стоп с висока Ro видимост; Автостоп предотвратяващ вклиняването на върха ; Проксимални маркери на ствола на 87cm и 97cm от дисталния край (90 и 100 cm от върха); Последните 20 см от дължината да са със силиконово покритие.
258 | Саморазгъващ се ендолуминален стент за периферна ангиопластика. Материал: нитинол. Карбоново покритие на стента под формата на тънък слой от чист въглерод, определящ биоиндуциращата повърхност на стента. Структурен дизайн - хибриден мултиклетъчен строеж.Дебелина на стратовете - 0.190 мм за стентовете с диаметър 6мм,7мм и 8мм и 0.220мм за стентовете с диаметър 9мм,10мм и 12мм.Шест танталови рентгенпозитивни маркери за прецизно позициониране. Размери - диаметър от 6мм до 12мм, дължина - от 20мм до 150мм / за стентове с диаметър от 6мм до 8мм и от 20 мм до 100мм за стентове с диаметър от 9мм до 12мм /.Система за доставяне включваща катетър с вътрешен лумен - OTW - тип, съвместим с 6 интродюсер и 0.035"водач, с полезна дължина 85 см или 135 см , ергономична дръжка, позволяваща манипулация с една ръка и обезопасяващ ключ, предотвратяващ преждевременното освобожадаване на стента. Два механизма за осводождаване на стента - посредством колело-бутон или приспособление за издърпване за бързо освобождаване.
259 | Саморазгъващ се ендолуминален стент за периферна ангиопластика .Материал : нитинол.8 танталови рентгенпозитивни маркери за прецизно позициониране / по 4 в двата края /.Допълнителен маркер върху носещата система, на 6 мм от дисталния край,позволяващ прецизно проследяване на имплантирането на стента.Контролиран механизъм с 4 опции за освобождаване на стента - спусъков, плъзгачен, комбиниран и конвенционален.Структурен дизайн - тип отворена клетка.Изрязани участъци от 2 мм в краищата за предотвратяване на миграция на стента.Съвместим с 8F водещ катетър,6F интродюсер и .035" водач. Размери - диаметър- 4 до 14 мм, дължина - от 20 до 120 мм.Използваема дължина на катетъра - 80 см.
260 | Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .018” Дебелина на стратовете :140/85µm Скъсяване:<2% Работна дължина:90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта(3.6F) Release handle- система за освобождаване на стента 4F съвместимост с интродюсер Размери: d:4,0-7,0мм; l:20-200мм;
261 | Периферни балон монтирани стентове; Материал: неръждаема стомана Дизайн на стента: спирала Дизайн на шафта: Bi-lumen Дължина на шафта: 80 и130cm RBP:15atm(5-8mm), 13atm(9-10mm); Размери: d:5,0-10,0; l:15-25-38-56; Покритие: ProBio Технология на термично закрепване на стента Съвместимост: 5F-7F интродюсер
262 | Саморазтварящ се медикамент излъчващ периферен стент с индикации за стентиране на SFA/Феморопоплитеална артерии; Медикамент: Паклитаксел Материал: Нитинол със Z-клетъчен дизайн на стент; Дължина на система: 80/125см; Диаметър на стент: 5/6/7/8mm; Дължина на стент: 40/60/80/100/ 120mm; Съвместим с водач: .035″; Препоръчителен интродюсер: 6Fr
263 | Саморазтварящ се стент за SFA изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035 инча, дължина на катетъра до 120см
264 | Саморазтварящ се стент за SFA изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 150 мм, съвместими с водач 0.035 инча, дължина на катетъра до 150см, за дезиле 5Fr.
265 | Саморазтварящ се стент изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края, диаметър от 6 до 10мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,018'', дължина на катетъра 135см; диаметър от 9 до 14мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,035'', дължина на катетъра 80/120см
266 | Каротиден саморазтварящ се стент, изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice", спирално свързване на клетките, рентгенопозитивни GPS танталови маркери, прав или изтъняващ се дизайн, диаметър на стента от 6 до 10 mm, дължина 20-60 mm, съвместим с водач 0.014'', 6F катетър с дължина 135 cm
267 | Саморъзгъващ се стент за каротидна ангиопластика, - изработен от нитинол, - три надлъжни колони от конектори намалява скъсяването на стента <1%, - полиране на повърхността, - прав и конусовиден вариант, - приложим с 0,014” водач и 8F въвеждащ катетър или 6F водещ интродюсер.
268 | RX/OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентиране на: Илиачна/Каротидна артерия Материал/дизайн на стент: Нитинол/Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на система: 80/125см; Диаметър на стент: 4/5/6/ 7/8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80mm; Съвместим с водач: .018″; Препоръчителен интродюсер: 5Fr
269 | Саморазтварящ се венозен стент с индикации за стентиране на Илеофеморална вена; Материал: Нитинол; Дължина на система: 80/120см; Диаметър на стент: 14/16mm; Дължина на стент: 6/10/14cm; Съвместим с водач: .035″; Препоръчителен интродюсер: 7Fr.
270 | Саморазгъващи се периферни стентове; Материал: NiTi; .018” Дебелина на стратовете :140/85µm Скъсяване:<2% Работна дължина:90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта(3.6F) Release handle- система за освобождаване на стента 4F съвместимост с интродюсер Размери: d:4,0-7,0мм; l:20-200мм;
271 | Саморазгъващи се периферни стентове; Материал: NiTi; .035” Дебелина на стратовете :140/85µm Скъсяване:<2% Работна дължина:90-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта Release handle- система за освобождаване на стента 6F съвместимост с интродюсер Размери: d:5,0-7,0мм; l:30-200мм;
272 | Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .035” Дизайн на стента:12 венеца; 3S връзки между сегментите Дебелина на стратовете:225µm Скъсяване:<2% Дължина на шафта: 70 и 120cm Маркери: по 4 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 6F съвместимост с интродюсер anti jump mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред Размери: d:7,0-12,0; l:30-80;
273 | Саморазгъващи се периферни стентове. Материал: NiTi; .018” Дизайн на стента:12 венеца; 3 S връзки между сегментите Дебелина на стратовете :155/80µm Скъсяване:<2% Работна дължина:70-135cm Маркери: по 6 златни във всеки край Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта Easy release system- система за лесно освобождаване на стента 4F съвместимост с интродюсер anti jump mechanism- специално удебеление на шафта, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред Размери: d:4,0-7,0; l:20-80;
274 | OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентиране на Илиачна/SFA /Феморопоплитеална артерии; Материал/дизайн на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на система: 80/125см; Диаметър на стент: 5/6/7/8/9/10mm; Дължина на стент: 20/30/40/60/80/100/120/140/170/200mm; Съвместим с водач: .035″; Препоръчителен интродюсер: 6Fr.
275 | OTW саморазтварящ се периферен стент с флексорна технология и индикации за стентиране на Илиачна артерия; Материал/дизайн на стент: Нитинол / Отворени клетки с хоризонтални колони и 8 златни маркера; Дължина на система: 80 / 125cm; Диаметър: 12/14mm; Дължина: 40/60/80mm. Съвместим с водач: .035"; Препоръчителен интродюсер - 6Fr.
276 | Саморазтварящ се стент за SFA изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, флексибилен, дебелина на страта .0088", нулево скъсяване, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края (за дългите стентове-един допълнителен в средата), диаметър от 5мм до 8мм, дължини от 20 до 200 мм, съвместими с водач 0.035 инча, дължина на катетъра до 120см
277 | Саморазтварящ се стент изработен от нитинол, с дизайн отворена клетка "open lattice",спирално свързване на клетките, с рентгенпозотивни GPS танталови маркери в двата края, диаметър от 6 до 10мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,018'', дължина на катетъра 135см; диаметър от 9 до 14мм, дължина от 20 до 80мм, 6Fr/0,035'', дължина на катетъра 80/120см
278 | RX-саморазгъващ се нитинолов стент-нова генерация, за стентиране на илиачна, феморална, поплитеална артерии, съвместим с 0,035" водач, дебелина на стратовете-0,185мм, 2 х 3 златни маркера с големина 0,70мм, диаметри 5-6-7-8-9-10мм, дължини-20-40-60-80-100-120-150мм. Брой на клетките - 8 за диаметри 6-7-8 мм и 9 за диаметри 9-10 мм. Уникална структура на стента "безгръбначен тип"– клетъчен дизайн и свързване тип "зиг-заг” строеж, благодарение на който стента се адаптира към съда и запазва вътрешния диаметър дори и при подлагане на напрежение.
279 | 5 F съвместима RX-саморазгъващ се нитинолов стент за стентиране на каротидни артерии-ново поколение, съвместим с 0,014" водач и интродюсер 5F. Дължина 143см, РХ сегмент - 30 см. Дистално 5.2 F, проксимално 3.4 F. Дизайнът на ДВОЙНО ВПЛЕТЕНАТА НИШКА с микро мрежа, не позволява преразтягането на съдовата стена и е с най-малка известна площ и диаметър на пората - 0.381 кв.мм и 1.1176мм, гарантираща ембол протекция. При субоптимално разгъване - 50% има възможност за ретракция и репозициониране. диаметри 5-6-7-8-9-10мм, дължини на двойно оплетения сегмент -16-18 20-25-30-40мм. Притежава гъвкавостта на стент с отворен тип клетка и предимствата на стента със затворен тип клетка по отношение липса на приплъзване, плътно покритие на плаката и липса на отделени микрочастици.
280 | Торакален стен- графт, проксимален и дистален диаметър 32мм, дължина 172мм, покрита част 155мм Въвеждаща система, външен диаметър 22 Fr, активна дължина 90см, дължина от върха до графта 6,6см, диаметър на съда 28-29мм
281 | Торакален аортен стент -графт, с максимален диаметър 45 см. и дължина 10-20 см. Абдоминална ендопротеза.
282 | Торакален стент-графт разрешаващ използването му при ангулирана анатомия; ламинирано PTFE тяло, с нисък профил и голяма издържливост при разтягане, 2 рентгенопозитивни маркери, ергономична непързаляща се дръжка с иновати. Размери 22 FR /30 мм. до 20 см.; от 32 мм. до 20 см.; от 34 мм. до 20 см.; от 36 мм. до 20 см./ и 24 FR / от 38 мм. до 20 см. и от 40 мм. до 20 см./
283 | Торакален стент-графт, прав или конусовиден вариант; електрополиран нитинолов стент със спирално разположен поддържащ страт; нетъкан полиестерен графт с дълъг 60 см. оплетен вътрешен шафт; NiTi вътрешен катетър, подсилена вътрешна обшивка. Размери стент-графт: диаметър - 22 мм.; дължина - 150 мм.; обща дължина - 163 мм. Размери на доставящата система: диаметър 22 FR; използваема дължина - 90 см.; разстояние от върха до графта - 6 см.
284 | Илиачни крака за стент графт. Графт материал изработен от тъкан-полиестер. Диаметри от 9 до 24мм на дисталната част и работна дължина на иличен крак от 39 до 122мм, в зависимост от диаметъра. Размер на интродюсера - 14 и 16F в зависимост от диаметъра на илиачния крак.
285 | Проксимален компонент на торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. Избор на проксимален стент (с или без закотвящи се рамене). Диаметри от 28 до 42mm. Дължини от 120 до 216mm, в зависимост от диаметъра. Инртродюсер с външно хидрофилно покритие и размер 20 до 22F, в зависимост от размера на стент градта. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта.
286 | Проксимален удължител за торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. Диаметри - 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42мм. Дължини - 77, 80 и 81мм. Интродюсер 20 и 22F.
287 | Разклонено главно тяло на абдоминален стент графт. Стентове изработени от неръждаема стомана. Графт изработен от тъкан-полиестер. Закотвящи се корони против миграция. Диаметри от 22 до 36mm. Дължини от 82 до 149mm, в зависимост от диаметъра. Инртродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 18 до 22F, в зависимост от големината на стент графта. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта.
288 | Стент за аортна дисекация – тип Б. Дължина 4, 6 и 8мм и диаметър 36 и 46мм. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стента.
289 | Стент за големи съдове от кобалт-хром с хибриден клетъчен дизайн, диаметър от 14 до 25 мм и дължини от 13 до 57 мм, профил на интродюсера 8 Fr.
290 | Стент за големи съдове от кобалт-хром с хибриден клетъчен дизайн, диаметър от 20 до 32 мм и дължини от 21 до 57 мм, профил на интродюсера 10 Fr.
291 | РЕДИЛАТИРАЩИ СЕ СТЕНТОВЕ ЗА КОАРКТАЦИИ НА АОРТАТА и БА
291.1 | Стентове от платина и злато с диаметър от 8 до 25 мм и дължини: 22, 28, 34, 39, 45 мм
291.2 | Покрити стентове от платина и злато с диаметър от 8 до 25 мм и дължини: 22, 28, 34, 39, 45 мм
292 | Стентове за белодробна артерия тип Palmaz Genesis (XD)
293 | Премонтиран покрит стент с големи размери: диаметър от 12 до 16 мм и дължини от 29 до 61 мм тип Advanta
294 | Премонтиран коронарен стент графт неръждаема стомана и PTF дебелина на стената 0.3 мм оптимално налягане 14 bar/ATM; RBP - 16 bar/ Hydrex покритие
295 | Естествено резорбируема и напълно метаболизираща поддържаща система. Резорбира се напълно след 2 години. Полимер Poly (D,L-lactide) за контролирано излъчване на медикамента Евролимус, 100мг/см. 80% освобождаване на лекарството за 30 дни, и 100% до 120-ят ден от имплантацията. Два платинени маркера в дисталния и проксималния край, материал на балона Pebax, RBP 16 atm.
296 | Kоронарен стент с двойна хеликоидална структура. Позволяващ достъп до страничен клон до 4,5 мм. Материал: Кобалт-Хромoва сплав.Размер на стратовете 0,0034” x 0,0032".Recoil: <5%.Foreshortening: <2%.Nominal pressure: 9 atm; RBP: 16 atmПрофил на преминаване 0.038”.Catheter tip lenght - 4,25 mm.Диаметър: 2,5 мм - 4,0 мм; Дължина: 9 мм - 33 мм.
297 | Стент улавящ ендотелни прогениторни клетки, които ускоряват ендотелизацията.Покритие на стент със съдържание на CD34 антитела; Материал: кобалт хром. Размер на стратове 0,0034" x 0,0032".Да позволява достъп до страничен клон до 4,5 мм.; Foreshortening: < 2%; Recoil: <5%. Nominal Pressure: 9; RBP: 16 atm.Catheter Tip Lenght: 4,25 мм. Proximal Shaft (2,3F); Distal Shaft (2,9F)Диаметър: 2,5 мм - 4,0 мм; Дължина: 9 мм - 33 мм.
298 | Филтър за тромби, с диаметър 5,0-7,2мм., диаметър на съдовете 2,5-4,8мм и 4,0-7,0 мм., дължина на филтъра 19-23 мм., големина на порите на филтъра - 120µМ - 2,8 - 3.2F crossing профил - 0.014” - избор на 3 вида водачи, които са независими от филтъра -Рентгенопозитивна рамка на филтъра, мембрана от найлон и хидрофилно покритие - дължина 190см или 315см.
299 | Полиуретанов филтър за каротидно стентиране с големина на порите 115 микрона , - Оплетени нитинолови нишки на които има 4 рентгенопозитивни маркера, - Уникална доставяща система от peel-away въвеждащ катетър, - 2 вида прибиращи системи,Размер на филтъра 4,5;5,5;6,5;7,5, дължина 190 и 300см.
300 | Водачи за ротаблатор ФЛОПИ ГОЛД и СТАНДАРТ
301 | Водачи за ротаблатор ФЛОПИ ЕКСТРАСАПОРТ
302 | Разтвор за с-ма ротаблатор - 20 куб.
303 | БОРЧЕТА BURR: 1,25; 1,5; 2; 2,5
304 | Катетри за вътресъдова ултразвукова диагностика на коронарни съдове, съвместими с VULKANO
305 | FFR катетри съвместими с VULKANO
306 | Ангиографски спринцовки с уши /латерални крилца/, ротарищ адаптор и гумено бутало:
306.1 | 12 мл.
306.2 | 20 мл.
307 | Спринцовка съвместима с инжектомат Ангиомат 6000:
307.1 | стъклени - 150 мл
307.2 | пласмасови - 150 мл
308 | Спринцовка съвместима с инжектомат Илюимена /стъклени/ - 150 мл
309 | Спринцовка съвместима с апарат Стелант - стелант дуал пак - 150 мл.
310 | Спринцовка съвместима с инжектомат Медрад - провис - 150 мл, с изцяло гумена тапа.
311 | Автоматична спринцовка с манометър сет (инфлационни спринцовки) до 20 атм
312 | Автоматична спринцовка с манометър сет (инфлационни спринцовки) до 40 атм, обем 30 мл.
313 | Удължител за високо налягане максимум 1200 PSI, изработен от полиуретан подсилен с оплетка, с мъжко към женско с luer lock;1.8 мм I.D.; дължина 25 см
314 | Удължител за високо налягане максимум 1200 PSI, изработен от полиуретан подсилен с оплетка, с мъжко към женско с luer lock;1.8 мм I.D.; дължина 51 см
315 | Удължител за високо налягане максимум 1200 PSI, изработен от полиуретан подсилен с оплетка, с мъжко към женско с luer lock;1.8 мм I.D.; дължина 76 см
316 | Удължител за високо налягане максимум 1200 PSI, изработен от полиуретан подсилен с оплетка, с мъжко към женско с luer lock;1.8 мм I.D.; дължина 102 см
317 | Удължител за високо налягане максимум 1200 PSI, изработен от полиуретан подсилен с оплетка, с мъжко към женско с luer lock;1.8 мм I.D.; дължина 122 см
318 | Удължител за налягане максимум 500 PSI, изработен от PVC ; мъжко към женско с luer lock - 2.26 mm I.D.,дължина - 25 см
319 | Удължител за налягане максимум 500 PSI, изработен от PVC ; мъжко към женско с luer lock - 2.26 mm I.D.,дължина - 51 см
320 | Свързващи системи за ниско налягане /лайтунги/удължители/ мин. 325 psi, с контролен вентил за обратно връщане, съвместими с инжектор Optivantage DH
321 | Еднократни празни пластмасови спринцовки - 200 мл., съвместими с инжектор Optivantage DH
322 | Манифолд кранчета за високо налягане, с три порта, 500 PSI. Без латекс. ; Голям вътрешен лумен /2,3 мм. диаметър/.; "OFF" въртящ адаптор
323 | ФемоСтоп Консуматив /лента, купол, спирателен кран/
324 | ФемоСтоп за ръка
325 | ФемоСтоп Компресионна арка
326 | ФемоСтоп Помпа
327 | ADVANSER
328 | Дивайс - бримка за изваждане на чужди тела
329 | ПЛОЧКА MANIFOLD 2 ПОРТА-ДВУПЪТНИ, ЗАТВОРЕНА ВЕРСИЯ, ЗА ВИСОКО 70 BAR НАЛЯГАНЕ, С РОТИРАЩ АДАПТОР РАЗПОЛОЖЕН ОТ ДЯСНАТА СТРАНА
330 | Пункционни игли за водачи от 0.025-0,035", до 20 G, 4 и 7 см.
331 | Тънкостенни пункционни игли с размер 19-20 G и дължина 4-7 см
332 | Пункционна игла за феморален достъп по Селдингер, 18G - 1.270 O.D. / 0.84 ID, дължина - 73 мм;максилен диаметър водач 0.038 " и 19G, 1.067 О.D./0.69 I.D, дължина 73 мм;максимален диаметър водач 0.035 "
333 | Пункционна игла за феморален достъп ; 18G - 1.270 O.D. / 0.84 ID, дължина - 70 мм; максилен диаметър водач 0.038 " и 19G, 1.067 О.D./0.69 I.D, дължина 70 мм;максимален диаметър водач 0.035 "
334 | Tрансептални игли тип BRK и BRK-1
335 | Специални игли "GRIPPER" за имплантируем порт, 20G, 19 mm., с Y конектор /12 бр. в кутия/
336 | Въвеждаща, нережеща игла за водач 0.014 инча метална
337 | Y-конектори 9,5 Fr лумен с ротиращ адаптор и чрез натиск
338 | Инфлационен сет: 30 atm. Съвместим с всички балонни катетри. Тип "Делфин". Флуоресцентен индикатор. 30 сс спринцовка. Квадратна форма, син прозрачен материал. Скала в бяло и лесна за визуализиране. Автоматична заключваща система. Бяла оребрена дръжка с Т-форма. Два бели плъзгача от двете страни на спринцавката.
339 | Инфлационно устройство с 20сс вместимост, налягане 30atm и 90 градуса на ротация.
340 | Инфлационно устройство с трипътно спирателно кранче- до 30atm.
341 | Инфлационна манометър спринцовка; 1. Обем - 25 мл.; 2. до 30 атмосфери; 3. 30 см. линия за високо налягане с трипътно спирателно кранче; 4. крилца със заключващ се механизъм
342 | Инфлационна манометър спринцовка; 1. Обем - 30 мл.; 2. до 40 атмосфери; 3. 30 см. линия за високо налягане с трипътно спирателно кранче; 4. крилца със заключващ се механизъм
343 | Устройство за компресия при радиален достъп. Бутон за компресия и декомпресия със скала. Прозрачен дизайн за по-добър визуален контрол. Декомпресиращ бутон за сигурност и индикатор за време. Прецизно регулиране и контрол на нивото на компресия. Лимитиране на риск от оклузия на радиалната артерия.
344 | Кит с инфлатор за налягане (с 10 или 20 мл. вместимост и с край от поликарбонат), ротаторна хемостатична клапа 0.096/2.44, ангиографска игла, торкер 0.009-0.018 инча
345 | Кит с инфлатор за налягане (с 10 или 20 мл. вместимост и с край от поликарбонат), хемостатична клапа с механизъм чрез натиск, 0.096/2.44, ангиографска игла, торкер 0.009-0.018 инча
346 | Торкер. Оранжев. За водачи с диаметър между 0.025" и 0.040". Стерилен.
347 | Стандартен инфлатор. Инфлация на балона максимум до 25 бара
348 | Инфлатор за високо налягане. Инфлация на балона максимум до 40 бара
349 | Koмплект инфлатор – дефлатор; Сет който включва: „Dolphin” PTA & PTCA инфлатор/ 30 cc спринцовка и 30 атм. налягане/ , трипътно кранче /средно налягане/, Y конектор със завъртане или натиск, интродюсер, ротатор
350 | Хемостатична клапа с диаметър 7 или 9F и 20 или 50см дължина с трипътно спирателно кранче. Двоен силиконов клапан и затваряща система тип push-pull.
351 | Ротатор за водачи с диаметър между 0.010“ и 0.020“ и 0.025“ и 0.040“
352 | ЛЪЧЕЗАЩИТНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО
352.1 | ЗАЩИТНА ПРЕСТИЛКА ТИП "МАНТО" - ЦЯЛА ЗАЩИТА В ПРЕДНАТА ЧАСТ СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ : КРЪСТОСВАНЕ В ЗАДНАТА ЧАСТ И ЗАЛЕПВАНЕ ОТПРЕД
352.2 | ЗАЩИТНА ПРЕСТИЛКА - КОМПЛЕКТ ОТ ДВЕ ЧАСТИ - ПОЛА И ЕЛЕК, ПЪЛНА ЗАЩИТА В ПРЕДНА И ЗАДНА ЧАСТ
352.3 | ЗАЩИТНА ПРЕСТИЛКА ТИП "ДВОЙНА", ПЪЛНА ЗАЩИТА В ПРЕДНА И ЗАДНА ЧАСТ, СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ ОТПРЕД ЧРЕЗ ЛЕПЕНКИ, С КОЛАН
352.4 | ЗАЩИТНА ЯКА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА, ВИСОЧИНА 10 СМ.
352.5 | ЗАЩИТНА ЯКА ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА, ВИСОЧИНА 15 СМ.
353 | Закачалка за 10 броя облекла, за монтаж на стена
354 | МОБИЛНА ЗАКАЧАЛКА ЗА Rõ облекло С 10 БР. ЗАКАЧАЛКИ
355 | ЛЪЧЕЗАЩИТНИ ОЧИЛА С ПРЕДНА И СТРАНИЧНА ЗАЩИТА
356 | Хартия съвместима с РСА апарат модел Ера 300 на ф-ма Biotronik /ролка/
357 | Регистрираща хартия, Z-формат, 210 мм тесте за регистратор SMR821 /1 oп. - 2 тестета х 370 листа/
358 | Хартия съвместима с програматор за РМ модел Мерлин на ф-ма SJM модел 3643/тефтер/
359 | Регистрираща хартия за работа с електрокардиограф модел ECG-9022K
360 | Три канално дигитално ЕКГ записващо устройство (комлект с кабели) - холтер за 24 часов ЕКГ запис съвместим с холтерова система "DEL MAR"
361 | Покривало за ангиографски апарат тип - С рамо - калцун 66 см в диаметър
362 | Феморален стерилен ангиографски сет с два отвора с размери 6/ 9 см общо ориентировъчен размер 228 / 330 см.
363 | Стерилен чувал за операционна маса с р-ри 145 / 80 см
364 | Стерилен ангиографски сет за феморален достъп от мек трислоен нетъкан материал с горен слой от чиста вискоза с изключително висока абсорбационна способност, съдържащ: 1 ангиографски чаршаф с два кръгли отвора с ориентировъчни размери 207x300 см. и два прозрачни прозореца по дължината; 1 чаршаф с ориентировъчни размери 140 х 190 см.; 2 целуозни кърпи с ориентировъчни размери 33 x 33; 1 прозрачно покривало за апаратура с еластичен край с ориентировъчен диаметър 87 см., отговарящи на EN13795 или еквивалентно
365 | Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен материла с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г./кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г./кв.м. и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип "сандвич", 55 г./кв.м., 11 компонента: чаршаф усилен 140/190 см., чувал с телескопично сгъване 80/145 см., усилен лепящ чаршаф 170/300 см.; усилен ляпящ чаршаф 200/175 см.; 2 лепящи чаршафа 100/90 см. с усилване по цялата ширина; лепяща лента; 4 целулозни кърпи, отговарящ на EN 13795 или еквивалентно
366 | Стерилен ангиографски абсорбиращ дрейп сет, съдържащ: ангиографски дрейп с 1 прозорец 330 см.-1 бр., син дрейп 196х150 см.-1 бр., дрейп за операционна маса 100х140 см.-1 бр., флуоро дрейп 75 х 90 см. -1 бр., обикновен джоб 420 х 500 60GSM-1 бр., label patient sheet
367 | ФЕМОРАЛЕН АНГИОГРАФСКИ СЕТ: Ангиографски чаршаф с два отвора с ориентировъчни размери 6/9 см, общ ориентировъчен размер 228/330 см, чаршаф с ориентировъчни размери 150/200 см, чаршаф за инструментална маса с ориентировъчни размери 100/150 см, прозрачен калъф с еластичен край за апаратура с диаметър 91 см, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО
368 | Феморален ангиографски чаршаф с два отвора, четирислоен, силно абсорбентен панел с хидрофилна сърцевина и прозрачен страничен панел; ориентировъчен размер на чаршафа: 220x330см.; ориентировъчен размер на абсорбентния панел: 80x150см., ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО
369 | Процедурен Радиален ангиографски Сет: Дрейп 50 см. Х50 см., 2 бр.; Радиален дрейп 345 см.х 240 см./4F/2W; 3ply, ламиниран, 1 бр.; Покривало DS2 50см.х50см., с адхезив; Абсорбираща подложка/тип Микулич 20 см.х40см.;Дрейп за операционна маса 140 см.х140см.; Дрейп DS2 100см.х120см. с адхезивни краища
370 | Дрейп сет за пейсиране: Стерилен дрейп сет от 3 части за процедури по пейсиране от нетъкан текстил,с абсорбиращо покритие, син цвят: 205см.х275см.-1 брой; 100х160см.-1 бр.; 80 см.х90см.-1 бр.
371 | Ангиографски стерилен чаршаф стерилен от нетъкан текстил, трислоен, непропускащ течности, с два залепващи се овални отвора, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО
372 | Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани с ориентировъчни размери 9 см./35см.
373 | Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1.2 % сребърни йони с ориентировъчни размери 9 см./10см.
374 | Хидрофибърна превръзка с хидроколоид, непропусклива за бактерии и вируси за постоперативни рани, импрегнирана с 1.2 % сребърни йони с ориентировъчни размери 9 см./15см.
375 | Превързочни сетове, различни по размер, съвместими за работа с негативна вакуум система за лечение на трудно заздравяващи рани VISTA
375.1 | У - наконечници за дрениране на две рани едновременно, с 30 см тръбички съвместими с вакуум система V1STA
375.2 | Превързочен сет с иригационно - аспирационен дрен съвместими с вакуум система V1STA
375.3 | Превързочен сет с плосък дрен, среден размер, съвместими с вакуум система V1STA
375.4 | Малък сет, включващ кръгъл дрен с размери: Ø 3,3mm, 10CH
375.5 | Малък сет , включващ плосък дрен.
375.6 | Среден по размер сет с 4-ри канален дрен с размери: Ø 5mm, 15CH
375.7 | Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: Ø 6,3mm, 19 CH
375.8 | Голям по размер сет с плосък дрен
375.9 | Комплект от каничка с вместимост 800ml,
376 | Едноседмична Вакум система с 2 превръзки , за еднократно ползване, с размери на превръзките:
376.1 | 10 x 20 / 5 x 10
376.2 | 10 x 30 / 5 x 20
376.3 | 15 x 20 / 10 x 15
376.4 | 15 x 15 / 10 x 10
376.5 | 20 x 20 / 15 x 15
376.6 | Чанта за пренасяне на системата
377 | Готов за употреба, бързодействащ препарат за ръчно почистване и дезинфекция на анестезиологични принадлежности и ендоскопи с вирусоцидно, бактерицидно, фунгицидно и туберкулоцидно действие, съдържащи ортофталалдехид
378 | Артериална мониторна линия:
378.1 | Артериална мониторна линия за измерване на налягане. Допълнително подсигуряване на свързващите части за избягване на контаминация. Non-compliant, устойчива на прегъване за оптимално отчитане на налягането. Прозрачни компоненти за отчитане при навлизане на въздух в системата. I.V. инфузионен сет. Плъзгач. Трипътно кранче. Удължаваща линия. М Luer-lock адаптор. Опционален дизайн по запитване на клиента. С един трансдюсер.
378.2 | Артериална мониторна линия за измерване на налягане. Допълнително подсигуряване на свързващите части за избягване на контаминация. Non-compliant, устойчива на прегъване за оптимално отчитане на налягането. Прозрачни компоненти за отчитане при навлизане на въздух в системата. I.V. инфузионен сет. Плъзгач. Трипътно кранче. Удължаваща линия. М Luer-lock адаптор. Опционален дизайн по запитване на клиента. С два трансдюсера.
379 | Филтър за абсорбция на медиатори на възпалението: цитокини
380 | ХИРУРГИЧНИ НЕСТЕРИЛНИ ПРЕСТИЛКИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ , ЕДНОКРАТНИ
381 | ЕДНОКРАТНИ ПРЕСТИЛКИ- ПОЛИЕТИЛЕН
382 | АДАПТОР Луер женско / Рекорд мъжко
II | “Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки
1 | Сетове за микропунктура 4 - 5 Fr, за водач 0,018", с дължина 40 см, J-връх и игла 4 см
2 | Флексорни интродюсери за микропунктура при радиален достъп, сетове 5 и 6 Fr, водач 0,018" с дължина 13 см. и нитинолов водач
3 | Флексорни интродюсери 5 -8 FR, за водач 0,038", с дължина 90 см и рентгенопозитивен връх
4 | Флексорни интродюсери 5,5-8 FR, за водач 0,038", с дължина 40 см и рентгенопозитивен връх
5 | Флексорни интродюсери 4 -12 FR, за водачи 0,018" и 0,038", с дължини 45 см и рентгенопозитивен връх
6 | Флексорни интродюсери 5 и 6 FR, за водачи 0,018" и 0,035", с дължина 90 см и рентгенопозитивен връх
7 | Флексорни интродюсери 10 и 12 FR, за водач 0,038", с дължина 80 см и рентгенопозитивен връх
8 | Флексорни интродюсери 7 и 8 FR, за водач 0,035", с дължини 55 и 110 см и рентгенопозитивен връх
9 | Дълъг Мълинс интродюсер 6-8 FR, за водач 0,038", дължини 63 и 75 см, с рентгенопозитивен връх
10 | Дълъг Мълинс интродюсер 9-14 FR, за водач 0,038", дължини 63, 75 и 85 см, с рентгенопозитивен връх
11 | Големи интродюсер-сетове 9, 10, 12 и14 Fr, за J-водач 0,038" , дължина 13 см
12 | Дълги интродюсер-сетове 10-18 Fr, за водач 0,038", дължини 30, 45 и 80 см
13 | HAUSDORF-LOCK интрoдюсери 10-12 FR, за водач 0,038", дължина 75 см.
14 | Водач за допълнителна поддръжка (extra support) с висока проходимост тип Roadrunner с размер 0.018" и дължини 180 и 300 см
15 | Периферен роудрънър водач с нитинолов мандрил, AQ хидрофилно покритие и платинен връх. Диаметър: .035"/.038" и дължини според вида на върха - 80/145/180/260см.
16 | Периферен роудрънър хидрофилен водач. Нитинолов с волфрам-импрегниранa полиеретановa обвивка. Стандартен/Твърд - прав или с кривка. Дължина на изтънен връх: 14 cm. Диаметър: .018"/.025'/.035"/.038"; Дължина: 80/150/180/260/320cm
17 | Твърди и ултра твърди водачи с различни характеристики и размери
17.1 | Амплатц супер твърд водач 0,035" 260 и 300 см с 3 мм J връх и прав с 3 см мек връх
17.2 | Амплатц супер твърд водач 0,035" 260 см - с 3 мм J връх и прав с 3 см мек връх
17.3 | Супер твърди прави водачи с размер 0,035", дължина 180 и 260 см. със 7 и 15 см. мек връх
18 | Специален периферен водач ( 0,035 " ) с хидрофилно покритие, сърцевина от стомана и отличен контрол на въртене. Предназначен за излючително прецизно позициониране на катетъри, с 4 дистално разположени платинени маркери на разстояние един от друг 1 см; Размери 180 и 260 см дължина; Прав връх, тип койл, дължина 5 см, с възможност за оформяне;
19 | РТА супер твърд водач за периферни процедури с къс и флексибилен връх J тип 6 cm с отлична рентгенова проводимост, дължина 190 и 300 см., диаметър 0.035” / 0.89mm
20 | РТА водач за периферни процедури с различна транзакция – дълъг и къс конус. Хидрофилно койл покритие, маркери от платина на 5 см., shaping ribbon. 195 и 300 см.
21 | Периферен амплац водач с PTFE покритие от неръждаема стомана - твърд/екстра-твърд/ултра-твърд. Конфигурации: прав/ангулиран с различна кривка в мм: 3/7.5. Дължини: 145/180/260cm. Диаметър: .025"/.032"/.035"/.038".
22 | Периферен водач ( 0,035 " и 0,038 " ) със сърцевина от стомана, комбиниращ голяма твърдост, сила и стабилност с безопасността на мекия, атравматичен флопи връх; Изключително подходящ за контралатерален достъп и каротидни процедури; Модели: 6 см прав, флексибилен връх, дължина в см – 75,145,180,260 - диаметри 0,035 " и о,038 "; прав връх - 0,035 " и 0,038 - 260 см дължина, къс 1 см връх; 145 см дължина, 4 см връх; връх с дължина 6 смм и 3 mm дължина J гъвкава част ; дължина в см – 145,180,260 с диаметър 0,035 " и 145, 180 с диаметър 0,038 ";
23 | Супер твърди Амплатц и Лундерквист водачи с различни характеристики и размери
23.1 | Амплатц супер твърд водач 0,035" 260 см с 3 мм J връх
23.2 | Амплатц супер твърд водач 0,035" 260 см - прав с 3 см мек връх
24 | Стандартен водач - неръждаема стомана с тефлоново покритие. Наличие на специален T-J връх за минимизиране на трвами. Прав и извит - с радиус на кривка: 1.5, 3, 7.5, 15mm. Диаметър: .018/.021/.025/.032/.035/.038". Дължина: 145/180/260cm
25 | Твърди, супер твърди и меки Амплатцер водачи
25.1 | Амплатцер супер твърд 0,035" 260 см с 1,5 мм J връх
25.2 | Амплатцер твърд 0,035" 300 см с 6 мм мод. J връх
25.3 | Амплатцер Soft Fixed Core 0,035" 300 см с 6 мм J връх
26 | Специални водачи
26.1 | Водач с 10 мм преформиращ се връх 0.035” 145 см
26.2 | Дръжка за тънък нитинолов, хидрофилен стоманен водач с преформиращ се връх
27 | Специални нитинолови водачи
27.1 | Нитинолов, хидрофилен, лундерквист много твърд водач 0,035" 300 см с 15 см мек J връх
27.2 | Нитинолов, хидрофилен водач с 30 мм преформиращ се връх 0.035” 180 см, прав
27.3 | Нитинолов, хидрофилен водач с 30 мм преформиращ се връх 0.035” 180 см, ангулиран
28 | Форцепс за миокардна биопсия при деца 5,2 FR с дължини 60 и 120 см. и обем 2.25 и 4.86 куб.м.
29 | Микроводач с мандрил от неръждаема стомана. Специално изработен връх улесняващ проходимостта с различна твърдост: 6/12/18/25g. Диаметър: .014". Дължина на водач: 135/190/300cm.
30 | Микроводач от нитинол с дистален връх от Паладий за допълнителна визуализация, позволяващ високоефективна маневреност и съпорт. Варианти: ангулиран и за оформяне. Диаметър: .014"; Дължина: 135/190/300cm.
31 | Емболектомичен катетър изработен от поливинилхлорид с латексов балон. Наличие на мек, атравматичен връх и специален хъб за лесна манипулация. Размери: 2Fr (60/80cm)-лилав, Максимален обем на течност (0.08), Максимален обем CO2(0.2), Диаметър на раздут балон 4mm, Максимално радут балон (0.5lb); 3Fr (40/80cm)-зелен, Максимален обем на течност (0.20), Максимален обем CO2(0.6), Диаметър на раздут балон 6mm, Максимално радут балон (0.7lb); 4Fr (40/80/100cm)-червен, Максимален обем на течност (0.75), Максимален обем CO2(1.7), Диаметър на раздут балон 9mm, Максимално радут балон (1.5lb); 5Fr (40/80cm)-бял, Максимален обем на течност (1.50), Максимален обем CO2(3.0), Диаметър на раздут балон 11mm, Максимално радут балон (2.0lb); 6Fr (40/80cm)-син, Максимален обем на течност (2.00), Максимален обем CO2(4.5), Диаметър на раздут балон 13mm, Максимално радут балон (2.5lb); 7Fr (40/80cm)-жълт, Максимален обем на течност (2.50), Максимален обем CO2(5.0), Диаметър на раздут балон 14mm, Максимално радут балон (3.5lb);
32 | Система за Емболна протекция с филтър (улавяща част) от 3,0 до 7,0мм, с дължина на катетъра 320/190см и диаметър 0,36мм, съвместима с водачи 0,014" и 0,018"
33 | Емболизационни системи с контролирано електрическо освобождаване за периферни съдове с изключение на мозъчните, състояща се от платинена спирала комбинирана с увеличаващ обема си хидрогел, предназначена да покрие напречно и надлъжно обем, особено при хай-флоу АВ шънтове и малформации /аневризми /, създавайки последователно ревърс бримки. Системата е мека и атравматична, може да се използва директно, без подготовка - време за репозиция до 30 минути. Емболизационния ефект се дължи на механично запушване на съдовия лумен, не разчита на тромбообразуване. Хидрогел технологията осигурява матрица за тъканна пролиферация след емболизацията и разширяване на хидрогела в посока на пространствения дефект. Системата за хидрогел спирали е 0.018" сравнима, с дъжини и диаметри както следва: за 0.018" дължини - 13-16--20-28-30-32-36-38-39-40мм и диаметър на примката -4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 мм. Приложими с контролер за електрическо освобождаване. Дължина на водача - 150 см и вътрешен лумен на катетъра от 0.53мм/0.021"/ до 0.69мм/0.027"/.
34 | Емболизационна система за периферни съдове с изключение на мозъчните, състояща се от платинена спирала комбиниранс с увеличаващ обема си хидрогел, запълващ пространството по най-малкото съпротивление. Предизвиканата съдова оклузия е трайна и качествена и не разчита на образуването на тромб-формация. Придвижването им в съда се извършва с помощта на обикновен водач. Два вида системи - 0.018" и 0.035" с дъжини и диаметри както следва: за 0.018" дължини - 2-4-6-10-14 и диаметър на примката - 2-3-4-5-6-8-10. За 0.035":дължини - 4-6-10-14 и диаметър на примката -4-5-6-8-10-15. Приложими с микрокатетър с вътрешен диаметър 0.53-0.58 мм за система 0.018" и 1.04-1.19 мм за система 0.035".
35 | Емболизационни системи с контролирано електрическо освобождаване за периферни съдове с изключение на мозъчните, състояща се от платинена спирала комбинирана с увеличаващ обема си хидрогел,както и само платинена нишка с възможност да заеме 3-измерен обем за покриване аневризми и артериален съдов лумен. Два вида системи за хидрогел спирали - 0.018" и 0.035" с дъжини и диаметри както следва: за 0.018" дължини - 5-10-15-20-30 и диаметър на примката -3-4-5-6-8-10-12-15-20. За 0.035": дължини - 5-10-12-15-20-30 и диаметър на примката -4-5-6-8-10-15. Размери за обем заемащата платинена нишка 0.018": диаметър - 8-10-14-20, дължина - 20,26,34,50. Приложими с контролер за електрическо освобождаване съвместим с двете системи. Дължина на водача - 150 см и вътрешен лумен на катетъра - 0.51мм
36 | Емболизационни частици перманентно запушване на хиперваскуларни лезии и артериални/венозни малформации. Размер на частиците в микрони по опаковка/цвят: (90-180/черен, 180-300/зелен, 300-500/лилав, 500-710/червен, 710-1000/син, 1000-1400/оранжев, 1400-2000/жълт).
37 | Феморален и трансюгуларен интродюсер за биоптом тип Мортенсен 7 Fr, с дължина съответно 92 см и 45 см.
38 | Нитинолови спирали за затваряне на дуктуси с размери 4 х 4; 5 х 4 мм и 6 х 5 мм, с интродюсер 4 и 5 Fr и дължина 85 см
39 | Нитинолови спирали за затваряне на дуктуси с размери от 7 х 6 мм до 11 х 6 мм, с интродюсер 4 и 5 Fr и дължина 85 см
40 | Нитинолови спирали за затваряне на междукамерни дефекти - Нитинолов койл с полиестерни фибри за транскатетърно затваряне на перимембранозен и мускуларен вентрикуларен септален дефект /VSD/ Премонтирана на 6F или 7F въвеждаща система.Рентгено позитивен, MR съвместим. Размери от 8х6;10х6;12х6;14х8;16х8мм. При размери от 14х8 и 16х8 мм. увеличаване на аксиалната твърдост.
41 | Транскатетърна затваряща система за PFO, тип чадър от оплетен нитинол, съдържащ дву пластов десен предсърден диск и вдлъбнат единичен оплетен еднопластов ляв предсърден диск. Дизайн разрешаващ 50% редукция на метал в LA. Премонтиран на 9F и 10F въвеждаща система. MR съвместим. Размери от 20;26 и 30 мм.
42 | Транскатетърен премонтиран оклудер за затваряне на Atrial septal defect / ASD/ от плетен единичен нитинол. Състои се от 2 диска – дистален ляв и проксимален десен. Дизайн и нисък профил на дисталния диск за намаляване до 50% на метала в ляво предсърдие /LA/ полиестерна мембрана към LA. Приложим при размери на дефекта от 6 мм. до 30 мм.
43 | Транскатетърна затваряща система за средни до големи Persistent Ductus Arteriosus /PDA/. Изграден от мрежа от единичен оплетен нитинол оформен около цилиндричен плуг, завършващ в диск и полиестерен пач към аортната страна.2-4 мембрани в зависимост от размера.
44 | Нитинолови водачи с хидрофилно покритие, външна обвивка: син ПЕБАКС (полиамид) с Волфрам (отлична визуализация), 0.035", дължина 180 см и 300 см, с 3 см гъвкав връх при права и ъглова конфигурация, с торкер
45 | Балонни катетри за дилатация на периферни съдове с размери от 12 до 28 мм, дължини 2 и 4 см, за водач 0,035", диаметър на катетъра от 5,8 до 9 Fr, 100 см, номинално налягане 3-4 атм., и 3 рентгенопозитивни маркера (един на върха и два от вътрешната част на балона)
46 | Трансептална игла, с външен диаметър 18G, дължина 71, см. и коаксиална игла тип Endrys, с дължина 75 cm
47 | Трансептален ангиографски катетър тип Brockenbrough с TFE-покритие, 7 и 8 Fr, дължина 70 cm и кривки 2.5 и 3.0
48 | Сет за балонна дилатация на митрална клапа тип Bonhoeffer
49 | Мултипърпъс катетър с кривки тип В3 и 6 странични отвора 6 Fr, 100 см,
50 | Multipurpose 5 и 6 Fr, 0,038",100 см, с върхова дупка, без странични отвори
51 | Pigtail 5 Fr:, 0,038", 100 см, с 6 странични отвора
52 | Pigtail 5 и 6 Fr:, 0,038", 100 см, с 10 странични отвора, педиатричен
53 | Angled Pigtail 5 Fr, 0,038", 100 см, 8 странични отвора
54 | КАТЕТРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СЪДОВЕ ПРИ ДЕЦА
54.1 | Pigtail 5 Fr 0,035" 100 cm, с 10 стран. отвора, интервали 1 см
54.2 | Прав 5 Fr 0,035" 100 cm, с 10 стран. отвора, интервали 1 см
54.3 | Pigtail 5 Fr 0,035" 100 cm, с 10 стран. отвора, интервал 2 см
54.4 | Pigtail 4 Fr 0,035" 100 cm, с 6 стран. отвора, интервал 2 см
55 | MULTITRACK КАТЕТРИ 100 СМ., 6/4 -8/6 Fr
56 | Катетри за впръскване с високо налягане с рентгено-позитивен край - Pigtail 5 Fr, за водач 0,035", с дължина 110 см и 10 странични отвора
57 | 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници,ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала,златен маркер на 5 мм от дисталния край,уширен вътр.лумен:за 5 F-1,9мм, 6 F-2,2мм,7 F-2.5мм,8 F-2.9мм.Дължина - 90см .Профили - MPA,Straight
58 | Водещ катетър с повишена флексибилност и коаксиален дизайн, 7 Fr, за водач 0,038", дължина 80 см и МРА-връх
59 | Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана позволяваща високи нива на тласък. 4 рентгеноконтрастни маркера за измерване. Заострен връх и хидрофилно покритие на дисталната част – 40см. Размери и конфигурации: прав/извит – 2.6Fr и дължини - 65, 90, 150cm; прав/извит - 4.0Fr и дължини 90, 135, 150cm.
60 | 6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F-1,9мм, 6 F-2,2мм, 7 F-2.5мм, 8 F-2.9мм. Дължина - 65см . Профили - Straight
61 | Периферен катетър за добра опора, съвместим с 4 F въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 см, двойно оплетен със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1мм от върха и други 2 щамповани на 40мм и 60мм от първия, профили- прав и ангулиран на 30°, 40см хидрофилно покритие-М коут. Последователно изтънен връх. Изключителна устойчивост на кинк, добра опора при преминаване на комплексни лизии. Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и навигиране през бифуркации.
62 | Берман ангиографски балонен катетър със странични отвори, 5-7 Fr, 80-110 см.
62.1 | ANGIOGRAPHIC BALLOON CATHETER 5 FR, 60 - 80 CM, със странични отвори
62.2 | ANGIOGRAPHIC BALLOON CATHETER 6 FR - 90 CM, със странични отвори
62.3 | ANGIOGRAPHIC BALLOON CATHETER 7 FR 90 - 110 CM, със странични отвори
63 | БАЛОНЕН WEDGE КАТЕТЪР С ВЪРХОВ ОТВОР, ДЪЛЖИНА 90-110 СМ., 5-7 Fr
63.1 | WEDGE BALLOON CATHETER 5 FR 60 - 110 CM
63.2 | WEDGE BALLOON CATHETER 6 FR 90 - 110 CM
63.3 | WEDGE BALLOON CATHETER 7 FR 110 CM
64 | БАЛОННИ КАТЕТРИ 110 СМ ЗА ДИЛАТАЦИЯ НА ПУЛМОНАЛНА КЛАПА И ПЕРИФЕРНИ СЪДОВИ СТЕНОЗИ - РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ С ДИАМЕТЪР НА БАЛОНА ОТ 12 ДО 30 ММ; ДЪЛЖИНА ОТ 40 ММ ДО 60 ММ; ИНТРОДЮСЕР ОТ 6 ДО 10 FR, СЪВМЕСТИМ С ВОДАЧ 0.035"
65 | БАЛОНЕН КАТЕТЪР ЗА ДИЛАТАЦИЯ НА ПУЛМОНАЛНА КЛАПА С МАТЕРИАЛ НА БАЛОНА THERMOPLAST ELASTOMER И НА ТЯЛОТО - ПОЛИМЕР С ВЪНШНА ОБВИВКА ОТ PLATINIUM IRIDIUM. ДИАМЕТЪР НА БАЛОНА ОТ 12 ДО 25 ММ; ДЪЛЖИНА НА БАЛОНА ОТ 30 ММ ДО 40 ММ; РАЗМЕР НА ИНТРОДЮСЕРА ОТ 9 FR ДО 14 FR, НАЛЯГАНЕ ОТ 9 ДО 14 АТМ, СЪВМЕСТИМ С ВОДАЧ 0.035"
66 | КАТЕТРИ С ДВОЕН БАЛОН / БАЛОН В БАЛОНА/ - с различни размери на външния балон от 12 до 24 мм, съответно на вътрешния от 6 до 12 мм и дължини на външния балон от 3,5 до 5 см
67 | БАЛОННИ КАТЕТРИ ЗА ДИЛАТАЦИЯ С МНОГО ВИСОКО НАЛЯГАНЕ - различни размери
68 | Балонни катетри за измерване 20, 25, 30 мм
69 | Балонни катетри за измерване, с три рентгенопозитивни маркера, с максимални размери от 20 до 40 мм
70 | Устройства за затваряне на вътресърдечни и аномални съдови комуникации
70.1 | Устройства за затваряне на МПД-ІІ, с размери от 4 до 40 мм
70.2 | Устройства за затваряне на МКД, с размери от 4 до 24 мм
70.3 | Устройства за затваряне на ПАК, с размери от 4 до 14 мм
70.4 | Устройства за затваряне на ПАК - II генерация
70.5 | Устройства за емболизация на съдове тип съдова запушалка от 4 до 16 мм
70.6 | Устройства за емболизация на съдове тип съдова запушалка - II генерация - Устройство за емболизация на съдове с многопластови лобове и 6 оклузивни равнини, с р-ри от 3 до 22 мм
70.7 | Устройства за емболизация на съдове тип съдова запушалка - III генерация - Устройство за емболизация на съдове с р-ри от 4 до 14 мм
70.8 | Устройства за емболизация на съдове тип съдова запушалка - IV генерация - Устройство за емболизация на съдове с р-ри от 4 до 8 мм
71 | Доставящи системи за устройства за затваряне на вътресърдечни и аномални съдови комуникации
71.1 | Доставящи системи за устройства за затваряне на МПД-ІІ, 45°/ 80 см
71.2 | Доставящи системи за устройства за затваряне на МКД и ПАК, 180°/ 80 см
71.3 | Доставящи системи за устройства за затваряне на ПАК - II генерация
71.4 | Доставящи системи за устройства за емболизация на съдове
72 | Дезиле размер 8F с дължина 60 см., дилататор с дължина 67 см., максимален диаметър за водач с размер 0.032, хемостатична клапа и странично рамо за инфузия
73 | 5-6-7-8 F водещ катетър-дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F-1,9мм, 6 F-2,2мм, 7 F-2.5мм, 8 F-2.9мм. Дължина - 45см. Профили - MPA, RDC, Straight, Lima, HS
74 | Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 45cm; Интродюсер: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; 7Fr - .100/2.54; 8Fr - .113/2.87; 9Fr - .126/3.20. Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.
75 | Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 90/110cm; Интродюсер: 4.0/5.0/6.0Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4Fr - .0595/1.51; 5Fr - .074/1.88; 6Fr - .087/2.21; Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.
76 | Примки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 4/6 Fr, с "shape memory" дизайн, нитинолов шафт 120см и златно покритие на примката - размери от 5мм до 35мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 102см катетър с 1.5 извивка в дисталния край
77 | Примки за улавяне на чужди тела с атравматична нитинолова примка, златно покритие на примката - размер от 5 мм до 35 мм, рентгенопозитивни маркери от платина, 125 см катетър за 110 см интродюсер 4 и 5 Fr
78 | Микропримки за улавяне на чужди тела в периферни артерии тип Амплац 2.3Fr - 3Fr, с "shape memory" дизайн, нитинолов шафт 175/200см и златно покритие на примката - размери 2, 4 и 7мм, рентегенопозитивни маркери от платина/иридий, 150/175см катетър с 1.5 извивка в дисталния край
79 | Примки за улавяне на чужди тела с атравматичен връх и допълнителен водач, платинен маркер, размер 25 мм, интродюсер 110 см, 8 Fr
80 | Примки за улавяне на чужди тела с 3 преформирани примки, нитинолов водач, платинени маркери, размери от 2 до 45 мм, дължина 120-175 см, 3,2-7 Fr, за катетри 6 и 7 Fr
81 | Катетри 6 и 7 Fr, дължина 100 и 175 см за примки за улавяне на чужди тела с 3 преформирани примки, нитинолов водач, платинени маркери, размери от 2 до 45 мм, дължина 120-175 см, 3,2-7 Fr
82 | Покрити вътресъдови ендопротези с нитинолова рамка и рентгенопозитивен край
83 | Спирали за емболизация на съдове и доставящи с-ми за спирали
83.1 | Спирали за емболизация на съдове тип Flipper - различни размери
83.2 | Доставяща система за спирали тип Flipper
83.3 | Емболизираща спирала. Материал – инконел и синтетични фибри. Спиралата е премонтирана с малкият край в началото. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .035" и .038". Диаметър на емболията– 2/3/4/5/6/7/8/10/12/15/20mm при .035", и 3/4/5/6/7/8/9/10/12/15/20/30/45mm при .038".
83.4 | Емболизираща спирала.Материал – платина и синтетични фибри. Налични за доставяне с катетри с крайна дупка с диаметър - .018 и .035 инча. Диаметър/дължина на емболията– 2/3/4/6/8/10mm и 2/3/4/6/8/10при .018" и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm и 4/6/8/10/12/14/16/18/20mm при .035".
83.5 | Спирали за емболизация на съдове тип Jackson - различни размери
83.6 | Доставяща система за спирали тип Jackson
83.7 | Спирали за емболизация на съдове тип Inconel - MReye - различни размери
83.8 | Водач за избутване на спирали
83.9 | Емболизационни частици перманентно запушване на хиперваскуларни лезии и артерилани/венозни малформации, с размер на частиците от 90 до 2800 микрона
83.1 | Ангулиран, модифициран катетър за емболотерапия 7Fr 100 см.
84 | Хиперселективен микрокатетър, с М-хидрофилно покритие върху външното полимерно покритие, SUS braid технология, дължина 110см-130 см/ коаксиална опция-водач 0.021" + RO marker 2.8 F/, 150см с профил 2.0 F; 2,4 F; 2,7 F; 2.8 F вътрешен диаметър 0,022" (0,57мм).
85 | Микроспирали за емболизация на съдове и доставящи с-ми за спирали
86 | Устройства за затваряне на МПД-ІІ, МКД и ПАК с керамично покритие
86.1 | Устройства за затваряне на МПД-ІІ и МКД с керамично покритие
86.2 | Устройства за затваряне на ПАК с керамично покритие
86.3 | Устройства за оклузия на съдове с керамично покритие
87 | Балонни катетри за измерване с размери 24, 34 и 44 мм
88 | Доставящи системи за устройства с керамично покритие
89 | Устройства за затваряне на МПД, ПФО и ПАК с покритие от титаниев окис.
89.1 | Устройства за затваряне на МПД и ПФО с много нисък профил на ЛП-диск, без главина на ЛП-диск, без винтов механизъм с възможност за ангулиране до 50° и покритие от титаниев окис.
89.2 | Устройства за затваряне на ПАК с много нисък профил на Ао-диск, без главина на Ао-диск, без винтов механизъм с възможност за ангулиране до 50° и покритие от титаниев окис.
90 | Устройство за затваряне на паравалвуларни дефекти, възникнали след хирургична смяна на сърдечна клапа, от нитинолова мрежа, с два златни маркера и две различни форми – квадратна и правоъгълна с различни размери – 5 бр
91 | Устройство за затваряне на ПАК, от нитинолова мрежа с титаниево покритие и РЕТ (polyethylene terephthalate) влакна, с нисъ к профил на дисталния диск, със стандартна или дълга опашка, р азмери от 3,5/5 мм до 14/18 мм и опашки с дължини от 4,25 до 16 мм.
92 | Водачи с дължина 260 см за доставящи системи за затваряне на вътресърдечни дефекти
93 | Устройство за перкутанно зашиване на пункционното място при съдов достъп с интродюсер до 24 Fr
III | “Доставки на медицински изделия: кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки.
1 | VVI - еднокухинен пейсмейкър без честотна адаптация ;автоматична проверка на електродите; NIPS- външен контрол на стимулацията за провеждане на ЕФИ; камерeн електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електродода за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър до 6F ;резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 15мм; силиконово покритие, съвместим с 7F интродюсер. Електродът да е съвместими с ЯМР.
2 | VVI - Еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Система за едномоментно, едноекранно проектиране на всички данни за пациента, стимулатора и електрода с възможност за принтиране. Система за мониториране на електрода. Комплект с биполярен електрод с активна фиксация, полиуретан-силикон, кортикостероиден с дължина 45-55-58 см. Диаметър на електрода - до 5,3 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм.
3 | VVI - еднокухинен пейсмейкър без честотна адаптация вида честотни хистерези; памет за IEGM запис;автоматична проверка на електродите; автоинициализация; възможност за вкарване данните на пациента;NIPS- външен контрол на стимулацията за провеждане на ЕФИ; електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електродода за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър до 6 F;резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 15мм; силиконово покритие, съвместим с 7F интродюсер. Електродът да е съвместими с ЯМР.
4 | VVI - еднокухинен пейсмейкър без честотна адаптация ; нощтна честота; 3 вида честотни хистерези; памет за IEGM запис;автоматична проверка на електродите; автоинициализация; възможност за вкарване данните на пациента;NIPS- външен контрол на стимулацията за провеждане на ЕФИ, камерен електрод с активна фиксация; фрактална структура на електрода за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър до 7 F;резервоари с 0,75mg кортикостероид; малко разстояние между електродите 10мм за избягване на far field sensisng;силиконово покритие; спирала 1,8мм; съвместим с 7F интродюсер. Електродът да е съвместими с ЯМР.
5 | VVI - еднокухинен пейсмейкър без честотна адаптация ; нощтна честота; памет за IEGM запис;автоматична проверка на електродите; автоинициализация; възможност за вкарване данните на пациента;NIPS- външен контрол на стимулацията за провеждане на ЕФИ, предсърден електрод с активна фиксация; фрактална структура на електрода за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър до 7 F;резервоари с кортикостероид; малко разстояние между електродите 10мм за избягване на far field sensisng;силиконово покритие; спирала 1,8мм; съвместим с 7F интродюсер. Електродът да е съвместими с ЯМР.
6 | VVIR - Еднокухинен, рейтреспонсивен, мултипрограмабилен кардиостимулатор Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Система за редуциране деснокамерното стимулиране за предпазване от предсърдно трептене. Система за едномоментно, едноекранно проектиране на всички данни за пациента, стимулатора и електрода с възможност за принтиране. Система за мониториране на електрода. Комплект с биполярен електрод с пасивна фиксация за стимулацшия на ДП - тип J, полиуретан-силикон, кортикостероиден с дължина 45-55-58 см. Диаметър на електрода - до 5,3 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода - до 17 мм.
7 | VVI-R - Еднокухинен пейсмейкър VVI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-Beat. Програмирумо превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение), Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза;Избягва смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години. В комплект с биполярен електрод с пасивна фиксация за стимулация на ДК , IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F Прав
8 | VVI-R - Еднокухинен пейсмейкър Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-Beat. Програмирумо превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза;Избягва смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години в комплект с биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. + Електрод за стимулация на ДК с Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. Стероид еулиране - съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон фосфат. Препоръчителен размер на интродюсера - 6 Fr. Външен диаметър 2.1 мм. Дължина на навиващата се спирала - 2.0 мм. Прав електрод.
9 | VVI-R - Еднокухинен пейсмейкър AAI - R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-Beat. Програмирумо превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза; Избягва смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години + комплект ел за стимулация на ДП - Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод.+ ДП електрод. Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водача + Електрод за стимулация на ДП с Активна фиксация – свойство спомагащо за изпъване на спиралата за по-сигурно закотвяне. • Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. • Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон фосфат. • Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F • Външен диаметър 2.1 мм • Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм • J-електрод
10 | VVI-R Еднокухинен пейсмейкър ААI-R пейсинг. Пейсираща система, която осигурава адаптивност при промяна в прага на стимулация. Камерен Beat -by-Beat. Програмирумо превключване на поляризацията. Мултифункционален сензор на акселерометъра (уред за ускорение). Автоматична мярка за почивка. Удължена хистереза;Избягва смущенията от мобилните телефони.Пълно, автоматично замерване на P/R вълновата амплитуда по време на режима. ;Показва интракардиалните сигнали по време на режима. Капацитет на ЕКГ записи над 120 сек. Максимален живот на батерията -над 16.0 години. + електрод за ДП с Пасивно-фиксиращ се, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. • Пасивна фиксация • Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F • J-електрод
11 | VVI-R еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години
12 | VVI-R еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;4 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години + електрод с пасивна фиксация; фрактална структура на електродите; диаметър 5,9 F; резервоари с кортикостероид;Електродът да е съвместими с ЯМР.
13 | VVI-R еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация; автоматична проверка на електродите с възможност за автоматично програмиране на поляритета; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; 12 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години;
14 | VVI-R еднокухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; съвместим с изследаване с ЯМР при имплантация на цялостна система и съблюдаване на ограничаващите условия; автоматична настройка на прага на сензиране със всеки удар на сърцето; автоматично измерване на прага на стимулация с възможност за препрограмиране на амплитудата на стимулация; възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; 12 записа на интракардиални сигнали по 10 сек. всеки; живот на батерията над 15 години + биполярен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; фрактална структура; силиконова изолация; стероид излъчващ; активна фиксация; диаметър 6 F
15 | VDD - P -синхронизиран, еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор. Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. ICD съвместим. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Наличие на системата Search AV + Ventricular capture management system. Система за мониториране на електрода. Комплект с VDD електрод, квадриполярен с пасивна фиксация, кортикостероиден с дължина 58-65 см. Диаметър на електрода - до 8 Fr. Разстояние A-V - 11,5–- 13,5 - 15,5 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 24 гр.
16 | VDD - P-синхронизиран, еднокухинен, мултипрограмабилен кардиостимулатор. Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. ICD съвместим. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Наличие на системата Search AV+. Ventricular capture management system. Система за мониториране на електрода.
17 | DDD - R двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията повече от 12 години + предсърден електрод с J форма с пасивна фиксация; фрактална структура на електродите; диаметър 6 F + камерен електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6 F; Електродите са съвместими с ЯМР.
18 | DDD - R - двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; Vp suppresion алгоритъм за избягване на излишна стимулация на дясна камера; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; живот на батерията над 11 години + предсърден електрод активна фиксация; фрактална структура на електродите; диаметър 6 F; резервоари с кортикостероид + камерен електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6 F; резервоари с кортикостероид; Електродите са съвместими с ЯМР.
19 | DDD - R - двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията над 12 години + предсърден и камерен електроди с пасивна фиксация и фрактална структура; диаметър 7 F; резервоари с кортикостероид. Електродите са съвместими с ЯМР.
20 | DDD - R - двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед; живот на батерията над 12 години
21 | DDD R - Двукухинен кардиостимулатор, мултипрограмабилен кардиостимулатор Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. Система за мониториране на електрода. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода. Комплект с 2 електрода: - предсърден винтов - биполярен, кортикостероиден с дължина 45-52 см, полиуретан-силикон, диаметър на електрода – до 5,7 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода – до 10 мм. - камерен електрод - биполярен електрод с активна фиксация, кортикостероиден с дължина 45-55-58 см. Диаметър на електрода - до 5,7 Fr. Разстояние от ринга до върха на електрода - до 10 мм. Тегло на стимулатора - не повече от 27 гр.
22 | DDD R - Двукухинен кардиостимулатор, мултипрограмабилен кардиостимулатор . Възможност за телеметрия, холтерна функция и ЕФИ изследване. Система за мониториране на електрода. Автоматично избиране на пейсиращия и полярен режим, както и мониториране на електрода.
23 | DDD-R - Двукухинен кардиостимулатор с алгоритъм за прекъсване и профилактика на ПМ и ПТ; алгоритъм за автоматична оптимизация на AV време; система за отдалечено наблюдение на параметрите на стимулация и сензиране /телеметрия/; автоматично контролиране на сензинга на ДК и ДП; автоматичен алторитъм за измерване на водеща стимулираща камера и AV време: Алгоритъм за прекъсване и профилактика на ПМ и ПТ. Алгоритъм за автоматична оптимизация на AV време. Система за отдалечено наблюдение на параметрите на стимулация и сензиране /телеметрия/; автоматично контролиране на сензинга на ДК и ДП; Автоматичен алторитъм за измерване на водеща стимулираща камера и AV време: Капацитет на записи над 120 сек. Максимален живот на батерията – 13 години +Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електродза стимулация на ДК. с • Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнал-и за да се улесни оптималното позициониране на водача.• Активна фиксация – свойство спомагащо за изпъване на спиралата за по-сигурно закотвяне.Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон фосфат Препоръчителен размер на интродюсера – до 6 F• Външен диаметър 2.1 мм• Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм • Прав електрод + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. за стимулация на ДП Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация – свойство спомагащо за изпъване на спиралата за по-сигурно закотвяне.• Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон фосфат.• Препоръчителен размер на интродюсера – до 7 F• J-електрод
24 | DDD - R двукухинен кардиостимулатор с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; погасяване на предсъдни аритмии със свръх стимулация или преминаване в режим 2:1 или WKB; избягване на пейсмейкър медиирана тахикардия; Vp suppresion алгоритъм за избягване на излишна стимулация на дясна камера; специална страница съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед;възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; живот на батерията над 11 години;
25 | DDD-R - двукухинен кардиостимулатор с честотна адаптация съвместим с изследаване с ЯМР при имплантация на цялостна система и съблюдаване на ограничаващите условия; автоматична промяна на прага на сензиране с всеки сърдечен удар; измерване на прага на стимулация с възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера; Vp suppresion алгоритъм за избягване на излишна стимулация на дясна камера; възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; живот на батерията над 11 години + предсърден и камерен електроди съвместими с изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; силиконова изолация; стероид излъчващ; активна фиксация; диаметър 6 F.
26 | • DDD-R Двукухинен кардиостимулатор • алгоритъм за прекъсване и профилактика на ПМ и ПТ • алгоритъм за автоматична оптимизация на AV време. • Система за отдалечено наблюдение на параметрите на стимулация и сензиране /телеметрия/; • Автоматично контролиране на сензинга на ДК и ДП. • Камерен Beat-by-Beat • автоматичен алгоритъм за измерване на водеща стимулираща камера и AV време. • Алгоритъм за автоматично превключване на режима. • Капацитет на записи над 120 сек. • Максимален живот на батерията – 13 години
27 | DDD- R Двукухинен кардиостимулатор, алгоритъм за прекъсване и профилактика на ПМ и ПТ, алгоритъм за автоматична оптимизация на AV време, система за отдалечено наблюдение на параметрите на стимулация и сензиране /телеметрия/; автоматично контролиране на сензинга на ДК и ДП; камерен и автоматичен алгоритъм за измерване на водеща стимулираща камера и AV време • DDD-R пейсинг• • Алгоритъм за автоматично превключване на режима.• Капацитет на записи над 120 сек. • Максимален живот на батерията – 13 години + Биполярен, С стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод за ДП. с • Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водача. с Активна фиксация – свойство спомагащо за изпъване на спиралата за по-сигурно закотвяне.• Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия.
28 | CRT - P : многокухинен пусков режим DDT/VVT, алгоритъм за прекъсване и профилактика на ПМ и ПТ, алгоритъм за автоматична оптимизация на AV време, система за отдалечено наблюдение на параметрите на стимулация и сензиране /телеметрия/; автоматично контролиране на сензинга на ЛК , ДК и ДП; камерен Beat-by-Beat и автоматичен алгоритъм за измерване на водеща стимулираща камера и AV време; Отделящ се катетър с пациента, Телеметрия – 64 К, Памет за електрограми (мин.) – 14 (един канал), 8 (два канала), 5 (3 канала), Автоматично запазване на данните. , Макс.живот на батерията – 8.2 години + Ляв биполярен сърд. електрод с Optim изолация, Фиксиране чрез дисталния S- край, Външен диаметър на електрода 4.3 F., Освобождаване на 1.0 мг DSP (дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода., Подходящ за достъп в малки съдове.Възможност за използване през субселекторен катетър, + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, с Активна фиксация за ДК прав + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, с Активна фиксация за ДП прав + Отделящ се катетър с външно насочване CPS Direct PL, улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на сърдечна ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до коронарната венозна система и за подаване на контрастна материя, имплантируеми сърдечни електроди или на други устройства.
29 | CRT - P трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; отговори при предсърдна тахикардия с Mode switch и 2:1 lock in; Wenckebach 2:1; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; автоматична проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; защита срещу пейсмейкър-медиирана тахикардия; живот на батерията над 8 години при номинални параметри; възможност за радио-честотна телеметрия.
30 | CRT - P трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; автоматична проверка и програмиране на поляритета на електродите; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; възможност за радио-честотна телеметрия; живот на батерията над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроди с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6 F + ляво камерен електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен; фрактална повърхност на електродите + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса; хидрофилно вътрешно покритие; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; през субселекторите може да се имплантира електрод по-малък от 5F. Електродите да са съвместими с ЯМР.
31 | СRТ - Р - Пейсмейкър за бивентрикуларна сърдечна ресинхронизация. Предназначен за сърдечна ресинхронизация с един предсърден и два предсърдно-камерни порта за пациенти, които могат да ползват бивентрикуларно възприемане и подаване на ритъм. с многокухинен пусков режим DDT/VVT , • AF Suppression - уникален автоматично настройващ ритъма алгоритъм. Рефрактерни периоди в отговор на честотата, които се настройват автоматично в съответствие с подаваната честота., • InvisiLink wireless RF телеметрия, Аудио аларма за пациента, • SenseAbility – автоматично регулиране на чувствителността, хемодинамична оптимизация на AV и VV интервали., автоматично управление спрямо промяна прага на стимулация в предсърдието и двете камери. възможност за програмиране на пайсинг и сензинг вектори. Телеметрия – 64 К, Памет за електрограми (мин.) – 14 (един канал), 8 (два канала), 5 (3 канала). Автоматично запазване на данните при контролен преглед. Максимален живот на батерията – 8.2 години
32 | СRТ - Р - трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захващане в дясно предсърдие, дясна камера и лява камера с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; наличие на разширени възможности за следене сърдечната функция на сърцето, позволяваща ранно разпознаване при влошаване на състоянието на пациента; възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; възможност за радио-честотна телеметрия; живот на батерията над 8 години при номинални параметри;
33 | СRТ - Р - трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация; автоматична проверка на прага на захващане с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; алгоритъм за предпазване на Т-вълната при стимулация в лява камера; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батерията над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроди с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 7 F + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F; Електродите да са съвместими с ЯМР.
34 | СRТ - Р трикухинен пейсмейкър с два вида честотна адаптация съвместим с изследаване с ЯМР при имплантация на цялостна система и съблюдаване на ограничаващите условия; автоматична проверка на прага на захващане с възможност за препрограиране на амплитудата на стимулация; наличие на разширени възможности за следене сърдечната функция на сърцето; възможност за програмниране чрез радио-честотна телеметрия; запси на IEGM 20 записа по 10 сек. всеки; живот на батерията над 8 години при номинални параметри + предсърден и камерен електроди съвместими с изследване с ядрено-магнитен резонас; активна фиксация; диаметър 6 F + Ляво камерен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; пасивна фиксация; изодиаметричен; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90; катетрите са вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F с вътрешно хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F
35 | СRТ -D - трикухинен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; алгоритъм за измерване на прага на предсърдие и камера; погасяване на тахикардиите чрез антитахикардна стимулация във всички зони, електронно препрограмиране на вектора, формата и поляритета на шока, записване на Холтер за всички аритмии; електронно препрограмиране на вектора на стимулация в лява камера; живот на батерията 6,25 години + Отделящи стероид електрод с активна фиксация и двоен койл.видимостта под флуороскопия. изолация с един конектор тип SJ4 + Ляв биполярен сърдечен електрод. Фиксиране чрез дисталния S- край, Външен диаметър на електрода 4.3 F. освобождаване на 1.0 мг DSP (дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода при контакт с телесни течности, Подходящ за достъп в малки съдове., + Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод., Активна фиксация , Стероид елуиране с дексаметазон фосфат., Външен диаметър 2.1 мм,
36 | CRT - D трикухинен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство – трикухинен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; алгоритъм за измерване на прага на предсърдие и камера; погасяване на тахикардиите чрез антитахикардна стимулация във всички зони, електронно препрограмиране на вектора, формата и поляритета на шока, записване на Холтер за всички аритмии; електронно препрограмиране на вектора на стимулация в лява камера; живот на батерията над 6 години
37 | CRT - D - трикухинен кардиовертердефибрилатор с ресинхронизиращо устройство - Кардиовертер дефибрилатор мониторира и регулира сърдечната честота на сърцето, като осъществява лечение на камерна тахиаритмия и двукухинен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терпаия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента удари, които са били стимулирани бивентрикуларно. AT/ AF мониторинг. Дистационно управление. Бивентрикуларно пейсиране (VVT / DDT). High Voltage медицинско изделие – 45 J запас енергия / 40 J доставена енергия. Епизодите се записват с 3 IEGM канали. автоматична хемодинамична оптимизация. Избягване на излишно пейсиране в дясна камера с функцията VIP. AF Suppression алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. AutoCapture пейсираща система осигуряваща максимална адаптивност при промяна в прага на стимулация. Негативен AV хитестерезис. Може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. Максимален живот на батерията – 7.0 години.
38 | CRT - D - трикухинен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; живот на батерията над 6 години; възможност за телемониторинг + предсърден електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6 F + шоков електрод, изометричен диаметър 7,8 F; фрактална повърхност + Ляво камерен електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен; фрактална повърхност на електродите + Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса; катетрите са с хидрофилно вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F и хидрофилно покритие, и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F; Електродите да са съвместими с ЯМР.
39 | Ресинхронизираща система - CRT-Р DR, VR комплектована с технология за предотвратяване на излишни шокове; технология за измерване на тъканен импеданс и пълен Capture Management. Възможност за включване на системата за дистанционно наблюдение Комплект с електроди. Система за мониториране на електрода. Стимулатор за предсърдно-двукамерна стимулация-CRT, с тегло не-повече от 26 гр и обем 16. куб.см. Левокамерен електрод не подълъг от 90 см, биполярен диаметър на тялото до 5 фр., кортикостероиден. Система за доставка на левокамерния електрод с интродюсери за канюлиране в комплект. Предсърден електрод , кортикостероиден с дължина до 53 см, активна фиксация биполярен, с диаметър на тялото до 6 фр и разтояние връх-ринг до 10 мм. Деснокамерен електрод, кортикостероиден с размер од 58 см, активна фиксация с размер на тялото до 5,3 фр, биполярен. Водачи с размер до 180 см. Катетър-балон за доставяне на левокамерния електрод. 8. Възможност за имплантиране на епимиокардни електроди за ресинхронизация. Тегло до 70 гр. и обем до 38 куб.см.
40 | ICD - V еднокухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; живот на батерията 9 години; възможност за телемониторинг + шоков електрод, изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, фрактална повърхност. Електродът да е съвместим с ЯМР.
41 | ICD - D двукухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; живот на батерията над 8 години; възможност за телемониторинг + предсърден електрод с активна фиксация и фрактална структура; диаметър 6 F + шоков електрод, изометричен диаметър 7,8 F; кортикостероидни резервоари за намаляване на възпалението, фрактална повърхност; Електродите да са съвместими с ЯМР.
42 | ICD - V - еднокухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; живот на батерията над 9 години; възможност за телемониторинг
43 | ICD - D двукухинен кардиовертердефибрилатор; разпознава VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; живот на батерията над 8 години; възможност за телемониторинг
44 | Имплантируем монитор (ICM) може да включва - Loop Recorder - имплантируем Холтер; три отвеждания, които се обединяват в един сигнал за по-добро качество; разпознаване на предсърдни и камерни аритмии; капацитет на Холтера 35,8 мин.; живот на батерията над 6 години
45 | CRT - P ProMRI Трикухинен кардиовертер-дефибрилатор с ресинхронизиращо устройство; разпознаване на VT въз основа на VТ възоснова на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии; възможност за препрограмиране на поляритета и формата на шока;електронно репозициониране на лява камера чрез програмиране на вектора на стимулация в 5 различни посоки; измерване на торакалния импеданс за следене на развитието на сърдечната недостатъчност; живот на батерията над 7 години при номинални параметри; съвместим с ядрено-магнитен резонанс + предсърден електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; електродите са от платина/ иридий с фрактална структура; диаметър 6 F + шоков електрод, съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; изометричен диаметър 7,8 F; фрактална повърхност + Ляво камерен електрод съвместим с изследване с ядрено-магнитен резонас; пасивна фиксация; изодиаметричен; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите+ Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки; два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90 градуса; катетрите са с хидрофилно вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа; вътрешните катетри са с вътрешен диаметър от 5,4F и хидрофилно покритие, и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F
46 | Цепещт се сет за импантация на електрод; атравматичен; предпазен от навлизане на въздух; размери-6-12 Fr; дължина 15 см; максимален р-р на водача 0.35"
47 | Интродюсери за коронарен синус, 7 F, дължина 47 и 54 см, материал, който позволява извивки със сплетена структура, реинфорсиран мек дизайн на върха за навлизане, рентгенопозитивен маркер на върха, обелващи , с различни кривки (прав, multi purpose, 115º, 135º, 145º, широк, много широк и за дясно сърце)Отделящ се катетър с външно насочване CPS Direct PL, улесняващ поставянето на електрод в лявото сърце по време на сърдечна ресинхронизираща терапевтична процедура. Служи за достъп до коронарната венозна система и за подаване на контрастна материя, имплантируеми сърдечни електроди или на други устройства. Различни кривки (прав, multi purpose, 115º, 135º, широк, много широк, 145º и за дясно сърце) и е с дължина 47 и 54 см.
48 | CPS Aim SL - Cannulator - Катетър позволяващ катетеризиране на трудно достъпни клонове на коронарния синус с Използва се за улесняване на поставянето на електрод в лявата част на сърцето по време на процедури по сърдечна ресинхронизация. Като интродюсер спомага за канулацията на коронарния синус. Работна дължина – 59 и 65 см, вътрешен диаметър – 5 F.
49 | CPS Aim SL - Subselector - Катетър позволяващ катетеризиране на трудно достъпни клонове на коронарния синус и различни кривкиИзползва се за улесняване на поставянето на електрод в лявата част на сърцето по време на процедури по сърдечна ресинхронизация. Като интродюсер спомага за субселекция на разклоняващите се вени от коронарния синус / голямата сърдечна вена по време на имплантация. Има обвивка от флексабилен материал и мек връх. Може да се използва като носител на контрастно вечество. Работна дължина – 59 и 65 см, вътрешен диаметър – 5 F и различни кривки.
50 | Интродюсерен катетър за коронарен синус с управляем връх и възможност за насочване към трудно достъпни съдове на коронарния синус или силно ангулирани учстаци с голяма и много голяма кривка ;Двойно-подвижен катетър с лумен позволяващ осъществяване на канулация на коронарния синус и субселекция на вена. Ергономичен, с размер 7 F, работна дължина 80 см и вътрешен лумен с размер позволяващ придвижване на 0.035” водач. Дизайн на електрода – биполярен, 10 мм вътре-електродно пространство, 1 мм платинен пръстен. Върха е мек и чуствителен за да направлява електродите и да потвърди навлизането в коронарния синус. Хемостазна клапа – автоматична. Два вида кривки – голяма и много голяма кривка.
51 | Катетри за канюлиране на коронарен синус по телескопичната техника; осем различни кривки в две дължини 45 и 55 см; вътрешен диаметър 7,3F и хидрофилно покритие вътрешно покритие за по-лесно пласиране на електрода; интегрирана в дръжката хемостатична клапа, която се реже заедно с целия катетър;
52 | Катетри за достъп до коронарния синус по телескопната техника.два вътрешни катетъра с ъгъл при фърха 50 и 90; дължина 75 см; вътрешен диаметър от 5,4F с хидрофилно покритие и през тях може да се имплантира електрод по-малък от 5F.
53 | Комплект за работа с интродюсери за коронарен синус тип Selectra; съдържа спринцовка-12 куб. см.; 4 инструмента за въвеждане на водачи; 1 водач тип "Селдингер"- 150см.; 6 различни спирателни кранчета; 1 инструмент за ротация на водач и 1 ножче за рязане на катетрите;
54 | Атравматичен; предпазен от навлизане на въздух; размери-6-12 Fr; дължина 15 см; максимален р-р на водача 0.35"
55 | Електрод за стимулация на ДК - Пасивно-фиксиращ се, с Optim изолация, IS-1 съвместим, ендокардиален, биполярен, електрод. Обща характеристика: • Стероид-елуиран – количество по-малко от 1 милиграм на дексаметазон фосфат се освобождава бавно през върха на електрода когато е в контакт с човешки флуиди. Веществото е прдвидено да стимулира прагова, ниска хронична стимулация чрез иницииране на локално възпаление в чуждото тяло.• Optim изолация• Fast-Pass обвивка• Пасивна фиксация• Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F• Прав
56 | Eлектрод с пасивна фиксация; диаметър 6 F; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; силиконова изолация с полиуретаново покритие;Съвместим с ЯМР.
57 | Електроди с активна фиксация и фрактална структура за по-добър сензинг и по-нисък праг на стимулация; диаметър 7 F; резервоари с кортикостероид; разстояние между електродите 10 мм за по-добро сензиране; силиконово покритие и дължина на спиралата за фиксация 1,8 мм; възможни са три дължини 45,53 и 60 см.Съвместим с ЯМР.
58 | Електрод за стимулация на ДК - Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация – свойство спомагащо за изпъване на спиралата за по-сигурно закотвяне. Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон фосфат. • Препоръчителен размер на интродюсера – 6 F • Външен диаметър 2.1 мм • Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм • Прав електрод
59 | Електрод за стимулация на ДП - Биполярен, стероид-елуиран, активно фиксиран, имплантируем електрод. Свойства: • Електрически активен пръстен – за обозначаване на интракардиалните сигнали за да се улесни оптималното позициониране на водача. • Активна фиксация – свойство спомагащо за изпъване на спиралата за по-сигурно закотвяне. • Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия. • Optim изолация • Fast-Pass обвивка • Стероид елуиране – съдържа монолитично с контролирано освобождаване вещество, локализирано във върха на електрода на водача, което е импрегнирано с дексаметазон фосфат. • Препоръчителен размер на интродюсера – 7 F • Външен диаметър 2.1 мм • Дължина на навиващата се спиралата – 2.0 мм • J-електрод
60 | Биполярен епикардиален електрод, с изолация от силикон, дължина на електрода - 25, 35 или 54 см, стероид елуиран - отделящ ≤ 1 мг дексаметазон фосфат, с активна фиксация - дълбочина на завиване на спиралата 3,5 мм, материал на спиралата - титаниево нитридна обвивка, сърцевина от платина и индий. IS-1 конектор
61 | Електрод за трансезофагиална електростимулация
62 | Ляв биполярен сърдечен електрод Фиксиране чрез дисталния S- край, което осигурява по-добра стабилност когато електорда се позиционира през синус-коронарус във вената над камерата. • Външен диаметър на електрода 4.3 F. • Препоръчителен размер на интродюсер 5 F • Освобождаване на 1.0 мг DSP (дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода при контакт с телесни течности. • Подходящ за достъп в малки съдове. • Възможност за използване през субселекторен катетър.
63 | Eлектроди с активна фиксация; фрактална структура на електродите за по-добър сензинг и по-нисък хроничен праг на стимулация;диаметър 6 F;резервоари с кортикостероид;силиконова изолация с полиуретаново покритие за по-лесна имплантация; спирала 1,8 мм; наличен в три размера 45, 53 и 60 см. Съвместим с ЯМР.
64 | Ляво камерен електрод с пасивна фиксация; изодиаметричен с дебелина 4,8F; дължина 87 см; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; фрактална повърхност на електродите; с освобождаване на стероид; силиконова изолация с полиуретаново покритие;Съвместим с ЯМР.
65 | VDD - биполярен електрод с фрактална структура, пасивна фиксация, силиконова изолация, с избор на дължината /58 и 65 см/ и междуелекродното разстояние /11, 13, 14, 15 мм/; сепарация между двата предсърдни ринг електрода 10мм; сепарация на върховия електрод 10 мм; съвместим с 8F интродюсер
66 | Триполярен шоков електрод с пасивна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделяне на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензинг, дължина 65см; специална изработка на шоковата намотка за избягване на срастването със сърцето; Съвместим с ЯМР.
67 | Четириполярен шоков електрод с пасивна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделяне на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензинг, дължина 65см и 75см; специална изработка на шоковата намотка за избягване на срастването със сърцето; Съвместим с ЯМР.
68 | Триполярен шоков електрод с активна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделяне на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензинг, дължина 65см и 75 см; специална изработка на шоковата намотка за избягване на срастването със сърцето; Съвместим с ЯМР.
69 | Четириполярен шоков електрод с активна фиксация; модифицирана силиконова изолация за по-лесна имплантация и подобрена издръжливост; изометричен диаметър 7,8 F; флексибилен връх, отделяне на кортикостероид, фрактална повърхност; бърз пост-шок сензинг, дължина 65см и 75см; специална изработка на шоковата намотка за избягване на срастването със сърцето; Съвместим с ЯМР.
70 | Eпикарден електрод за постоянно пейсиране-Suture-on. Заоблена атравматична игла с платинен връх, силиконово покритие на тялото . IS-1 (3.2 мм.) конектор. Дължини- 35 см., 40 см., 52 см. Униполарна и биполарна версия
71 | Биполарен електрод за постоянно пейсирйне с активна фиксация, 4.8 F, с възможност за удължаване и премахване. Възможност за прибиране на спиралата за картографиране на миокарда. Нисък профил на тялото 6,3 F. Външно покритие от силикон и пулеоритан. Късо биполарно разстояние 11 см. Съвместим с 7 F интродюсер
72 | Биполарен електрод за временно пейсиране. Дължини от 60 см. и 220 см. Разстояние между електродите 10 мм. Възможност за използване само на един кабел. Zig-zag или Tines фиксация. Технология за максимална флексибилност и атравматичност.
73 | Униполарен електрод за временно пейсиране. Атравматична миокардна игла. Zig-zag или Tines фиксация. Прав и J тип. Различни цветови гами за по-лесно позициониране.
74 | Сет за екстракция на дефектирали електроди, състоящ се от 4 стилета. Стилет за освобождаване на имплантирания електрод изработен от неръждаема стомана. Дължина 60 см. Съвместим с електроди с вътрешен диаметър от 0.4 мм до 1.3 мм. Максимална сила на опън 20 N. Стабилизиращ стилет с дължина 60 см, диаметър 0.44 мм., изработен от неръждаема стомана. Външен катетър с два размера S и L. Размер S с дължина 40 см., вътрешен диаметър от 8.5 F и външен диаметър - 12 F. Изработен от волфрамов карбид и PTFE. Размер L с дължина 34.5 см., вътрешен диаметър от 12.5 F и външен диаметър - 15.5 F. Изработен от бариев сулфат и полипропилен. Стилет, осигуряващ тракцията между системата и електрода, изработен от неръждаема стомана, дължина 80 см. и максимална сила на опън 20 N. Дръжка за изтегляне, изработена от неръждаема стомана с максимална сила на опън 20 N.
75 | Сетове и принадлежности по смисъла на ЗМИ за екстракция на електроди
75.1 | Заключващ стилет за екстракция на електроди с централен отвор, рентгенопозитивен връх. Материал - неръждаема стомана . Дължина 140 см, работна дължина - 70 см. Възможност за екстракция на електрод с диаметър на лумена от .016 to .032 инча.
75.2 | Удължител за електрод. Изделие за отстраняването на електроди без централен отвор или тези, които съдържат кабел проводник като например ICD електроди. Дължина 70 см
75.3 | Сет дезилета (дилататори) за екстракция на електрод. Комплект от 2 дезилета. Материал полипропилен. Вътрешен диаметър на вътрешното/външното дезиле FR. 7.0/10.0 ; 8.5/11.6 ; 10.0/13.1 ; 11.5/14.1 ; 13.0/16.0 . Цветно кодиране на размерите. Дължина 33/38 см или 41/46 см
75.4 | Сет дезилета (дилататори) за екстракция на електрод. Комплект от 2 дезилета. Материал PTFE. Вътрешен диаметър на вътрешното/външното дезиле FR: 8.5/12.8 ; 9.5/14.3 . Дължина 33/38 см или 41/46 см
75.5 | Притискащо менгеме за увеличаване силата и захващане на избраните дезилета (дилататори)
75.6 | Ножица. Да разделя конектора от пейсмейкъра или дефибрилаторния електрод
75.7 | Разширител за проводника. Да подготвя проксималния край на отрязания електрод като разширява отвора , за може да се въведе заключващия стилет
75.8 | Сет за екстракция на електрод феморален или трансюголарен достъп. Съдържание на сета: игла 18 Ga, 10 cc спринцовка, 12 Fr право феморално дезиле , 16 Fr работно дезиле, 038 " извит водач. Дължина 54 или 94 см, профилен диаметър 13 или 20 мм
75.9 | Механичен дилатор сет за екстракция на електрод. За разделяне на съеденителна тъкан и сраствания от електрода. Дръжка, която да придава въртеливи движения на върха. Размери вътрешно дезиле/външно дезиле: 9;11;13/17;19;21 Fr
75.1 | Механичен дилатор сет за екстракция на електрод. За разделяне на съеденителна тъкан и сраствания от електрода. Дръжка, която да придава въртеливи движения на върха. Възможност за въртене в двете посоки. Размери вътрешно дезиле/външно дезиле: 9;11;13/17;19;21 Fr
75.11 | Механичен дилатор сет за екстракция на електрод. За осигуряване на място за достъп при калцифициране на входа. Вътрешен диаметър - Размер 9 или 11 Fr
76 | Адаптери за срязан електрод
77 | Y-конектор за възможност за симултанна стимулация на две камери
78 | Трансвенозни електроди с балонче на върха 5F за електрокардиостимулация
79 | Оборудване за екстирпация на електроди за постоянна кардиостимулация
80 | Водачи за коронарен синус, неръждаема стомана Конструкция: удебеляване на ядрото в преходната зона, така че да се постигне 1:1 torque. Дължина на намотките: 3 сm платинени, рентгенопозитивни, 11 mm плоска нишка в ядрото /за придаване на форма на върха, с памет/; ядрото на водача е цяло от върха до дисталния край за постигане на по-добър контрол и устойчивост на пречупване.Работна дължина: 175 сm/удължаване 325 сm/. Твърдост на върха: HS(много твърд), S(твърд), M(среден), F(мек), HF(много мек)- всеки тип връх се предлага в прав и J вариант. Покритие: дисталните 30 сm хидрофобно ; останалата част с тефлон
81 | Водачи за коронарен синус, неръждаема стомана; Конструкция: удебеляване на ядрото в преходната зона, така че да се постигне 1:1 torque; Дължина на намотките: 3 сm платинени, рентгенопозитивни, 11 mm плоска нишка в ядрото /за придаване на форма на върха, с памет/ ; ядрото на водача е цяло от върха до дисталния край за постигане на по-добър контрол и устойчивост на пречупване; Работна дължина: 175 сm /удължаване 325 сm/; Твърдост на върха: F(мек)- предлага се само с флексибилен връх; Удебелено ядро за допълнителна опора при използване с интервенционални устройства и електроди на пейсмейкъри; Покритие: 30 сm хидрофобно в дисталния край, останалата част с тефлон
82 | Водачи за коронарен синус, неръждаема стомана;Конструкция: удебеляване на ядрото в преходната зона, така че да се постигне 1:1 torque; Дължина на намотките: 3 сm платинени, рентгенопозитивни, 11 mm плоска нишка в ядрото /за придаване на форма на върха, с памет/; ядрото на водача е цяло от върха до дисталния край за постигане на по-добър контрол и устойчивост на пречупване; Работна дължина: 175 сm /с възможност за удължаване до 325 сm/; Твърдост на върха: HS(много твърд), S(твърд), M(среден), F(мек), HF(много мек) - всеки тип връх се предлага в прав и J вариант; Покритие: в дисталните 120 мм хидрофилно; в средните 180 мм хидрофобно
83 | Водачи за коронарен синус, неръждаема стомана; Конструкция: Shaping ribbon; Control Transmission Platform 1:1 torque; Coil lenght: 27 сm platinum radiopaque coil, 3 markers x 1 mm, 10 mm distance; Работна дължина: 175 сm /с възможност за удължаване до 325 сm/; Твърдост на върха:F(мек)
84 | Водач - Guidewire /75-86 cm/
85 | Интродюсер Peel Away - Характеризират се с добра транзимост, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. Вътрешен диаметър на канала на интродюсера от 7 F
86 | Интродюсер Peel Away - Характеризират се с добра транзимост, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. Вътрешен диаметър на канала на интродюсера от 8 F
87 | Интродюсер Peel Away - Характеризират се с добра транзимост, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. Вътрешен диаметър на канала на интродюсера от 9 F
88 | Интродюсер Peel Away - Характеризират се с добра транзимост, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. Вътрешен диаметър на канала на интродюсера от 10 F
89 | Интродюсер Peel Away - Характеризират се с добра транзимост, която позволява по-малко травмиране на кръвоносния съд и обелваща се обвивка. Вътрешен диаметър на канала на интродюсера от 11F
90 | Цепещт се сет за импантация на електрод; атравматичен; предпазен от навлизане на въздух; размери-6-12 Fr; дължина 15 см; максимален р-р на водача 0.35"
91 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, дължина Therapy ablation catheter електроф.100-110 см. с термодвойка, с 4 мм върхов електрод, върхова извивка 45 мм, междуелектродно разстояние 2-5-2 със свързващи кабели - 2 бр.
92 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, дължина 100-110 см. с термодвойка, с 4 мм върхов електрод и върхова извивка 55 мм, междуелектродно разстояние 2-5-2 със свързващи кабели - 2 бр.
93 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, дължина 100-110 см. с термодвойка, с 4 мм върхов електрод и върхова извивка 65 мм, междуелектродно разстояние 2-5-2 със свързващи кабели - 2 бр.
94 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, дължина 100-110 см.с термодвойка, с 4 мм върхов електрод, управляема върхова извивка на 360 град. С диаметър от , със свързващи кабели - 2 бр.
95 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с иригация Therapy Cool Path, през върхов електрод , 4 мм върхов електрод, върхова извивка 45-65мм., междуел. разстояние 2-5-2
96 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, дължина 100-110 см., с термодвойка, с 8 мм върхов електрод, управляема върхова извивка от 40 до 60 мм
97 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, с 4 мм. върхов електрод и върхова извивка 38 мм., междуелектродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий, пълно извиване на 270 °
98 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, с 4 мм. върхов електрод и върхова извивка 56 мм., междуелектродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий
99 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, с 8 мм. върхов електрод и върхова извивка 38 мм., междуелектродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий, пълно извиване на 270 °
100 | Електрофизиологичен катетър - Размер 7F, четириполюсен, с термодвойка, с 8 мм. върхов електрод и върхова извивка 56 мм., междуелектродно разстояние 2-5-2, дължина на катетъра 110 см., връх платина/иридий, пълно извиване на 270 °
101 | Електрофизиологичен катетър - Четириполюсен, Размер 6F, неуправляем връх, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.
102 | Електрофизиологичен катетър - Четириполюсен, Размер 6F, управляем връх, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.
103 | Електрофизиологичен катетър - Четириполюсен, Размер 6F, неуправляем, диаметър на върховата извивка 30-40 мм.
104 | Електрофизиологичен катетър - Шестполюсен, Размер 6F, управляем връх - за въвеждане в коронарен синус, междуелектродно разстояние 5 мм.
105 | Електрофизиологичен катетър - 10- полюсен, Размер 6F, управляем връх - за въвеждане в коронарен синус
106 | Електрофизиологичен катетър - 10- полюсен, Размер 6F, управляем, междуелектродно разстояние 2-6-2 мм., диаметър на върховата извивка 30-50 мм., дължина на катетъра 110 см.
107 | Електрофизиологичен катетър - 20- полюсен, Размер 7F, управляем обкръжаваща кривина за дясно предсърдие
108 | Електрофизиологичен катетър - 20- полюсен, Размер 6F, управляем, междуелектродно разстояние 2-8-2 мм., диаметър на върховата извивка 30-50 мм., дължина на катетъра 90 см.
109 | Аблационен управляем електрофизиологичен катетър, дължина 110 см., d-7F, с 4 електрода, разстояние на полюсите 2-5-2 м., материал на полюсите Pt/lr, Deflectable tip дължина - 87 мм., радиус на кривата - 33 мм.; конектор - тип радиален, 9-полюса, 60°
110 | Дезиле /интродюсер/ атравматичен; предпазен от навлизане на въздух; размери 6-12Fr; дължина мин. 14 см.; максимален размер на водача 0.38"
111 | Дезиле размер 6F с дължина 12 см., дилататор с дължина 19 см., водач с размер 0.035 и дължина 39 см, хемостатична клапа и странично рамо за инфузия
112 | Дезиле размер 7F с дължина 12 см., дилататор с дължина 19 см., водач с размер 0.035 и дължина 39 см, хемостатична клапа и странично рамо за инфузия
113 | Дезиле размер 8F с дължина 60 см., дилататор с дължина 67 см., максимален диаметър за водач с размер 0.032, хемостатична клапа и странично рамо за инфузия
114 | Водач с размер 0.032, дължина 150 см., върхова извивка тип J с диаметър 3 мм., подвижна върхова част с дължина 7 см.
115 | Интродюсер за ляво предсърдиеразмер 8 F с водач с размер 0.032, дължина 180 см, PTFE покритие, тип SL0
116 | БАЛОНИ 6 FR, дължина 110 см., с отвор след балона
117 | Управляем електрофизиологичен катетър 6 FR десетполярен ; CSL дизайн за канюлизация на коронарен синус;Bi –директен отклоняващ се връх, който позволява по- горни или по- долни приближавания;ергономично придвижване (транспортиране);цветно кодирани кабели за удобство и икономия;Пространство за електрода мм 2-8-2-8-2-8-2-8-2; Връх на електрода 2 мм; Достигане до периферията - много голям CSL; Използвана дължина 115 см.
118 | Фиксиран диагностичен катетър 5 FR –четириполярен; Описание 1004-5-2-J; Връх 1 мм; Свързваща част 1 мм.; Разстояние 2; Тип на извивката Josephson; Кабел IBI 1904-SA
119 | Фиксиран диагностичен катетър 6 FR –шестполярен; Описание 1006-6-25-J; Връх 2 мм; Свързваща част 2 мм; Разстояние 2-5-2; Тип на извивката Josephson; Кабел IBI 1910-SA
120 | Фиксиран мек диагностичен катетър –шестполярен; Описание 1006-5-5-J1 (мек); връх 1 мм.; Свързваща част 1 мм.; Разстояние 5; Тип на извивката Josephson; Кабел IBI 1910-SA
121 | Фиксиран диагностичен катетър с отвор- десетполярен; Описание 1010-L-6-25-SC; Свързваща част 2 мм; Разстояние 2-5-2;Тип на извивката Special Curve; Кабел IBI 1910-SA
122 | Фиксиран диагностичен катетър с отвор- десетполярен; Описание 1010-L-6-25-SC /мек/; Свързваща част 1 мм; Разстояние 2-5-2; Тип на извивката Special Curve; Кабел IBI 1910-SA
123 | Диагностичен катетър. Конструкция: multi - layer; ID: 0,050" 5F; PSI: 1200 PSI; Flow Rate: 23 ml/sec at 1200PSCI in 5F
124 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Pigtail
124.1 | неангулиран
124.2 | ангулиран
124.3 | дълъг 120 см
124.4 | Multipurpose 6 Fr 1`20 см
125 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR By Pass
125.1 | десен
125.2 | ляв
126 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Judkins
126.1 | десен
126.2 | ляв
127 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Sones
127.1 | 1 - 90 cm
127.2 | 1 - 110 cm
127.3 | 2 - 90 cm
127.4 | 2 - 110 cm
128 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Ляв №1
129 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Ляв №2
130 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Ляв №3
131 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Ляв №5
132 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Ляв №6
133 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Десен №1
134 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Десен №2
135 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Десен №5
136 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Amplaz Десен №6
137 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Cobra
137.1 | small - 80 cm
137.2 | middle - 80 cm
137.3 | large - 80 cm
138 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Sheperd hook
138.1 | 0,8 cm / 65 cm
138.2 | 1,0 cm / 65 cm
139 | ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ 6FR Headhunter
139.1 | 1 / 100cm
139.2 | 2 / 100cm
140 | Пулмобал катетър
141 | Brachial - 100 cm; Tiger 4 cm
142 | Bentson Wilson - Homefee - /2/ 100cm
143 | RB - RadioBrachial 8 FR
144 | Barbeau
145 | КАБЕЛ ЕДНОКРАТЕН ЗА ВРЕМЕНЕН ПЕЙСМЕЙКЪР, НАЧАЛЕН, ТИП КРОКОДИЛ, съвместим с наличния PSA апарат: К№401748 на фирма SJM
146 | Кабел за свърване към PSA система за измервания параметри на стимулация на ЛК , ДК и ДП към програматор Merlin /SJM/.
147 | Кабел за свързване към PSA система за итнтракардиални измервания; дължина 2 м.; съвместим с PSA системите на BIOTRONIK; възможност за многократна рестирилизация
148 | Адаптери за пациенти за измерване на интракардиалните параметри при имплантация; с 4 накрайника тип "крокодил"; възможност за многократна рестирилизация
149 | Пациентен кабел за PSA с 2-pin конектор, съвместим за работа с програматори 3150 и Merlin /SJM/
150 | Пациентен кабел за измерване на параметри на стимулация и сензиране - съвместим с програматор Medtronic
151 | Пациентен кабел за измерване на параметрите, съвместим за работа със съответния РSА апарат на фирма BIOTRONIK
152 | Пациентен кабел; модел PK-111/2.0 м. със 7 пина син защитен кабел, съвместим с апарат OSYPKA HAT 300, производство на BIOTRONIK, изработен от материали устойчиви на промени в температурата, налягането на въздуха и влажността, с водоустойчива връзка между катетъра и пациентния кабел; защитени плъг отвори; връзки със заключване; за многократна употреба
153 | Пациентен кабел модел MPK-R, съвместим с устройства с 2 мм. свързващи портове с дълбочина 15 мм., волнаж по-малко от 15V и сила на тока по-малка от 50 mA /пейсиращи или анализиращи външни устройства/; , четири канален, дължина 2.0 метра; конектор на кабела - редел P, 4 полярен, кодиран 0°; конектор на устройството - 2 мм. изолиран;, окомплектован с адапторни иглички, изработени от месингова сплав и златно покритие, диаметър на игличките - 2 мм. и дължина - 15 мм., за многократна употреба
154 | Пациентен кабел модел MPK-R, съвместим с устройства с 2 мм. свързващи портове с дълбочина 15 мм., волнаж по-малко от 15V и сила на тока по-малка от 50 mA /пейсиращи или анализиращи външни устройства/; десет канален, дължина 2.0 метра; конектор на кабела - редел P, 10 полярен, кодиран 0°; конектор на устройството - 2 мм. изолиран;, окомплектован с адапторни иглички, изработени от месингова сплав и златно покритие, диаметър на игличките - 2 мм. и дължина - 15 мм., за многократна употреба
155 | ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР ST JUDE MEDIKAL 21/ 14 см. тефтер
156 | ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР MEDTRONIK 15 /11 см - тефтер
157 | ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР BIOTRONIK ICS 3000 12/11 см тефтер
158 | ХАРТИЯ СЪВМЕСТИМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТОР НА ПЕЙСМЕЙКЪР SORIN BIOMEDIKA модел PMP 2000 тефтер
159 | Електроди хипоалергични, адхезивни, с контактен гел за продължително мониториране
Дата ______________ г.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________ (Име и Фамилия)
(Длъжност на управляващия дружеството на участника)