Техническа  спецификация    за   доставка  на  резервни  части за  рентгеново  C-рамо  Alien  3030 Cardio Сер. номер 1768 производство на   италианската  фирма  Eurocolumbus

1.Високоволтов  генератор съвместим  рентгеново  C-рамо  Alien  3030

| Технология: | Микропроцесорно управление на високочестотен генератор. |
| --- | --- |
| Честота на инвертора | 40 KHz |
| Максимално изходно напрежение | 120 kV |
| Максимален изходен ток | 250 mA |
| Обхват на напрежението | HCF: 40kV – 120kV, стъпка от 1kV CINE: 40kV – 120kV, стъпка от 1kV RAD: 40kV – 120kV, стъпка от 1kV |
| Обхват на тока | HCF: 10 mA – 60 mA CINE: 40 mA – 200 mA RAD: 40 mA – 250 mA |
| kV – Обхват на точност | Грешка < 5% |
| mA - Обхват на точност | Грешка < 5% |
| Време на експонация – Обхват на точност | Грешка < 5% |
| Показатели за доза - Обхват на точност | Грешка < 30% |
| Kоефициенти за максимално натоварване: |  |
| Максимален ток при номинално напрежение: | 125 mA @ 125 kV |
| Максимално напрежение при номинален ток: | 100 kV @ 150 mA |
| Номинална електрическа мощност: | 15 kW @ 100 kV, 160 mA, 0.1 сек. |
| Максимална мощност към тръбата: | 25 kV @ 100 kV, 200mA |
| Минимален mAS избор: | 2 mAs @ 40 mA, 0.05 сек. |
| AERC Минимално Време: | 1 Кадър |

2. Инветорен  блок   съвместим с   рентгеново  C-рамо  Alien  3030

| Максимална изходна мощност | 25kW (250mA @ 100kV 0.1 сек.) |
| --- | --- |
| Импулсна изходна мощност | 25kW (250mA @ 100kV 0.1 сек.) |
| kV Обхват Максимално натоварване в режим Графия | 40 ÷ 120 kVdc 250mA @ 100kV (0.1 сек.) |
| Максимално натоварване в режим неперкъсната флуороскопия | 10mA @ 100kV |
| Максимално натоварване в режима пулсова флуороскопия | 250mA @ 100kV (25fps) |
| Максимални кадри за секунда | 30fps |

Изготвил  : Инж. Георги  Славков